## TMR(基本ﾃﾞｰﾀ)
TMR(TPR) 基礎データ 入力シート
施設名
装置名
エネルギー
正規化する深さを、照射野ごとに変化させない。（TMR=10x10の最大線量深、TPR=10cm深）
縦軸（depth,cm）は、最大線量深を先頭行にし、必要に応じて値を変える、ピッチも等間隔でなくてもよい。照射野も同様である。
すでにExcelのシートにデータがある場合は、TMR(基本）のワークシートの前に、そのワークシートごとコピーする。
正方形 | 辺cm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
円形 | 半径cm | 2.2444 | 3.3666 | 4.4888 | 5.611 | 6.7332 | 8.4165 | 11.222 | 14.0275 | 16.833 | 19.6385 | 22.444
depth,cm | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.5 | 1 | 1.0037 | 1.0012 | 0.9992 | 0.9981 | 1.0015 | 1.001 | 0.9992 | 0.9989 | 1.0014 | 0.9995
| 2.6 | 1.0009 | 1.0018 | 1 | 0.999 | 1.0014 | 1.001 | 0.999 | 0.9997 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9998
| 2.7 | 1.0027 | 1.0037 | 1.0011 | 0.999 | 0.9996 | 1.0042 | 1.0002 | 0.9997 | 0.9989 | 0.9988 | 0.9995
| 2.8 | 1.0016 | 1.0026 | 1.0018 | 1.0008 | 1.0032 | 1.0011 | 0.9988 | 0.9977 | 0.996 | 0.9981 | 0.9986
| 2.9 | 1.0023 | 1.0026 | 1.0017 | 0.9999 | 0.9978 | 1.0063 | 0.9968 | 0.9972 | 0.9959 | 0.9964 | 0.9957
| 3 | 0.9993 | 0.9995 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9984 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9952 | 0.9938 | 0.9959 | 0.9956
| 3.1 | 0.9996 | 0.9985 | 0.9965 | 0.9972 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9926 | 0.9939 | 0.9935 | 0.995 | 0.9937
| 3.2 | 0.9952 | 0.9998 | 0.9966 | 0.9954 | 0.9942 | 0.9977 | 0.9936 | 0.9939 | 0.9925 | 0.9938 | 0.9933
| 3.3 | 0.9952 | 0.9951 | 0.9968 | 0.9963 | 0.9959 | 0.9944 | 0.9912 | 0.9917 | 0.9904 | 0.9916 | 0.9927
| 3.4 | 0.9925 | 0.9966 | 0.9934 | 0.9947 | 0.994 | 0.9957 | 0.9886 | 0.9902 | 0.9892 | 0.9905 | 0.9907
| 3.5 | 0.9895 | 0.9925 | 0.9935 | 0.993 | 0.9893 | 0.9904 | 0.9887 | 0.9894 | 0.9881 | 0.9893 | 0.9888
| 3.6 | 0.9911 | 0.9925 | 0.989 | 0.9911 | 0.9881 | 0.9918 | 0.9879 | 0.9882 | 0.9869 | 0.9889 | 0.9879
| 3.7 | 0.9853 | 0.9881 | 0.9891 | 0.9861 | 0.9851 | 0.9879 | 0.9854 | 0.9868 | 0.9849 | 0.9859 | 0.9854
| 3.8 | 0.9828 | 0.9886 | 0.9873 | 0.9873 | 0.9845 | 0.9858 | 0.984 | 0.9839 | 0.9833 | 0.9847 | 0.9842
| 3.9 | 0.9799 | 0.9844 | 0.9848 | 0.9825 | 0.9824 | 0.9854 | 0.9821 | 0.9825 | 0.9813 | 0.984 | 0.9833
| 4 | 0.9777 | 0.9841 | 0.9811 | 0.9816 | 0.979 | 0.9844 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9798 | 0.9812 | 0.9807
| 4.1 | 0.9761 | 0.9782 | 0.9799 | 0.9772 | 0.9792 | 0.9805 | 0.9783 | 0.979 | 0.9778 | 0.9805 | 0.9791
| 4.2 | 0.9721 | 0.9785 | 0.9747 | 0.9758 | 0.9734 | 0.9788 | 0.9763 | 0.9775 | 0.9766 | 0.977 | 0.9776
| 4.3 | 0.9705 | 0.9725 | 0.9752 | 0.9735 | 0.9748 | 0.9751 | 0.9744 | 0.9746 | 0.9741 | 0.9762 | 0.9766
| 4.4 | 0.9676 | 0.9739 | 0.971 | 0.9722 | 0.9714 | 0.9765 | 0.9729 | 0.9747 | 0.9741 | 0.9745 | 0.9743
| 4.5 | 0.962 | 0.9674 | 0.9722 | 0.9743 | 0.9717 | 0.9754 | 0.9716 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9739 | 0.9727
| 4.6 | 0.9621 | 0.969 | 0.9663 | 0.9651 | 0.9652 | 0.9723 | 0.9702 | 0.9697 | 0.9707 | 0.9712 | 0.9714
| 4.7 | 0.9589 | 0.9629 | 0.9641 | 0.9622 | 0.964 | 0.9688 | 0.9666 | 0.9679 | 0.9679 | 0.9699 | 0.9711
| 4.8 | 0.9561 | 0.9651 | 0.9618 | 0.962 | 0.9625 | 0.964 | 0.9645 | 0.9673 | 0.9676 | 0.9697 | 0.9695
| 4.9 | 0.9508 | 0.9577 | 0.9585 | 0.9581 | 0.9595 | 0.9632 | 0.9625 | 0.9658 | 0.9663 | 0.9676 | 0.9671
| 5 | 0.9505 | 0.9556 | 0.9586 | 0.9596 | 0.959 | 0.9603 | 0.9599 | 0.9625 | 0.9629 | 0.9649 | 0.9654
| 5.1 | 0.9451 | 0.95 | 0.9522 | 0.9546 | 0.9575 | 0.9632 | 0.9595 | 0.962 | 0.9619 | 0.9629 | 0.963
| 5.2 | 0.9435 | 0.9522 | 0.9533 | 0.9522 | 0.9518 | 0.9557 | 0.9561 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9611 | 0.9616
| 5.3 | 0.94 | 0.9478 | 0.9505 | 0.9513 | 0.9522 | 0.9588 | 0.9557 | 0.9581 | 0.9589 | 0.9601 | 0.9596
| 5.4 | 0.9398 | 0.9458 | 0.9472 | 0.9471 | 0.9476 | 0.9503 | 0.9518 | 0.9565 | 0.956 | 0.9573 | 0.9578
| 5.5 | 0.9359 | 0.943 | 0.9455 | 0.9472 | 0.9476 | 0.9515 | 0.9502 | 0.9548 | 0.9547 | 0.9553 | 0.956
| 5.6 | 0.9335 | 0.9407 | 0.9447 | 0.943 | 0.9448 | 0.9509 | 0.9498 | 0.9528 | 0.9529 | 0.9559 | 0.9553
| 5.7 | 0.9292 | 0.9368 | 0.942 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9492 | 0.9475 | 0.9496 | 0.9508 | 0.9518 | 0.9515
| 5.8 | 0.9281 | 0.9346 | 0.9378 | 0.9398 | 0.9415 | 0.9493 | 0.9457 | 0.9478 | 0.9487 | 0.95 | 0.9494
| 5.9 | 0.9215 | 0.9304 | 0.9366 | 0.9402 | 0.9393 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9461 | 0.9473 | 0.9492 | 0.9503
| 6 | 0.9232 | 0.933 | 0.937 | 0.9352 | 0.9374 | 0.9394 | 0.9407 | 0.9441 | 0.9441 | 0.9469 | 0.9476
| 6.1 | 0.918 | 0.9274 | 0.9304 | 0.9345 | 0.9349 | 0.9424 | 0.9401 | 0.9423 | 0.9419 | 0.945 | 0.9462
| 6.2 | 0.9172 | 0.925 | 0.9327 | 0.9323 | 0.9337 | 0.9377 | 0.9365 | 0.9398 | 0.9415 | 0.9444 | 0.9447
| 6.3 | 0.915 | 0.9253 | 0.926 | 0.9286 | 0.9301 | 0.9375 | 0.9358 | 0.9383 | 0.9393 | 0.9418 | 0.9422
| 6.4 | 0.909 | 0.9182 | 0.9264 | 0.9261 | 0.9267 | 0.9334 | 0.9343 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9409 | 0.9406
| 6.5 | 0.9059 | 0.9177 | 0.9227 | 0.9244 | 0.9269 | 0.9318 | 0.9334 | 0.9351 | 0.9359 | 0.9388 | 0.9397
| 6.6 | 0.9032 | 0.9131 | 0.9179 | 0.9196 | 0.9235 | 0.9299 | 0.9302 | 0.9337 | 0.9348 | 0.9379 | 0.9382
| 6.7 | 0.9036 | 0.9128 | 0.9149 | 0.9174 | 0.9206 | 0.9262 | 0.9273 | 0.9318 | 0.9326 | 0.9353 | 0.9356
| 6.8 | 0.8968 | 0.909 | 0.9131 | 0.9158 | 0.9203 | 0.929 | 0.9263 | 0.9284 | 0.9316 | 0.9353 | 0.9357
| 6.9 | 0.896 | 0.907 | 0.9104 | 0.9154 | 0.9162 | 0.9213 | 0.9231 | 0.9268 | 0.9287 | 0.9315 | 0.9325
| 7 | 0.8917 | 0.9038 | 0.9077 | 0.9105 | 0.9156 | 0.9204 | 0.922 | 0.9249 | 0.9268 | 0.9294 | 0.9299
| 7.1 | 0.8919 | 0.9046 | 0.9059 | 0.9093 | 0.9111 | 0.9177 | 0.9183 | 0.9222 | 0.9258 | 0.9283 | 0.9288
| 7.2 | 0.8881 | 0.8979 | 0.902 | 0.9058 | 0.9106 | 0.9172 | 0.9167 | 0.9206 | 0.923 | 0.9263 | 0.9268
| 7.3 | 0.8818 | 0.8945 | 0.8969 | 0.902 | 0.9059 | 0.9155 | 0.9148 | 0.9186 | 0.9227 | 0.9257 | 0.9252
| 7.4 | 0.8815 | 0.8904 | 0.8975 | 0.9018 | 0.9061 | 0.9129 | 0.9131 | 0.9173 | 0.9204 | 0.9225 | 0.9224
| 7.5 | 0.8784 | 0.8894 | 0.8961 | 0.8995 | 0.9021 | 0.9093 | 0.9112 | 0.9157 | 0.9182 | 0.9203 | 0.9208
| 7.6 | 0.8746 | 0.8861 | 0.8933 | 0.8989 | 0.9007 | 0.9066 | 0.9092 | 0.914 | 0.9165 | 0.9198 | 0.9199
| 7.7 | 0.8745 | 0.8866 | 0.8907 | 0.8936 | 0.8978 | 0.9039 | 0.9053 | 0.9109 | 0.9144 | 0.9176 | 0.9182
| 7.8 | 0.8675 | 0.8816 | 0.8872 | 0.8936 | 0.8956 | 0.9017 | 0.904 | 0.9092 | 0.9121 | 0.9154 | 0.917
| 7.9 | 0.8682 | 0.8801 | 0.8855 | 0.8905 | 0.8936 | 0.9004 | 0.9023 | 0.9068 | 0.9094 | 0.9121 | 0.9136
| 8 | 0.8634 | 0.8776 | 0.883 | 0.8898 | 0.8922 | 0.8997 | 0.9004 | 0.9061 | 0.9087 | 0.9104 | 0.9119
| 8.1 | 0.8648 | 0.8742 | 0.8818 | 0.8882 | 0.8888 | 0.8964 | 0.8992 | 0.9027 | 0.9055 | 0.9098 | 0.9116
| 8.2 | 0.8558 | 0.8704 | 0.8777 | 0.8838 | 0.8879 | 0.8966 | 0.897 | 0.9012 | 0.9037 | 0.907 | 0.9088
| 8.3 | 0.8566 | 0.8668 | 0.8765 | 0.8794 | 0.883 | 0.8931 | 0.8938 | 0.8984 | 0.9021 | 0.9053 | 0.9064
| 8.4 | 0.853 | 0.8656 | 0.8735 | 0.8796 | 0.8856 | 0.8924 | 0.8925 | 0.8977 | 0.9009 | 0.9041 | 0.9049
| 8.5 | 0.8516 | 0.8621 | 0.871 | 0.8758 | 0.8787 | 0.8873 | 0.8896 | 0.8956 | 0.8986 | 0.9013 | 0.9025
| 8.6 | 0.8478 | 0.8597 | 0.8676 | 0.8765 | 0.8784 | 0.8839 | 0.8883 | 0.8942 | 0.8963 | 0.8989 | 0.9012
| 8.7 | 0.8479 | 0.8587 | 0.8666 | 0.8697 | 0.8735 | 0.8837 | 0.8869 | 0.8911 | 0.8935 | 0.8971 | 0.8999
| 8.8 | 0.8422 | 0.8544 | 0.8636 | 0.8682 | 0.8704 | 0.8792 | 0.8836 | 0.8895 | 0.8928 | 0.895 | 0.8967
| 8.9 | 0.837 | 0.8516 | 0.8599 | 0.8661 | 0.8697 | 0.8785 | 0.8821 | 0.8884 | 0.8916 | 0.8942 | 0.8956
| 9 | 0.8347 | 0.8495 | 0.8572 | 0.8631 | 0.8656 | 0.8759 | 0.8807 | 0.8866 | 0.8893 | 0.8913 | 0.8934
| 9.1 | 0.834 | 0.8459 | 0.8561 | 0.8629 | 0.866 | 0.8762 | 0.8792 | 0.8834 | 0.8875 | 0.8908 | 0.8916
| 9.2 | 0.8287 | 0.8437 | 0.8531 | 0.8588 | 0.863 | 0.8717 | 0.8759 | 0.8816 | 0.8863 | 0.8892 | 0.8887
| 9.3 | 0.8268 | 0.8409 | 0.8501 | 0.8571 | 0.8606 | 0.8714 | 0.8741 | 0.8788 | 0.8828 | 0.8867 | 0.8899
| 9.4 | 0.8248 | 0.8421 | 0.8478 | 0.8536 | 0.8592 | 0.8673 | 0.871 | 0.8774 | 0.8809 | 0.884 | 0.8858
| 9.5 | 0.8214 | 0.8342 | 0.8443 | 0.8522 | 0.8562 | 0.8657 | 0.8684 | 0.8758 | 0.8803 | 0.883 | 0.8859
| 9.6 | 0.8197 | 0.8345 | 0.8424 | 0.8491 | 0.8542 | 0.8643 | 0.868 | 0.8743 | 0.8789 | 0.8821 | 0.8836
| 9.7 | 0.8159 | 0.8299 | 0.8382 | 0.8455 | 0.8501 | 0.8615 | 0.8665 | 0.8724 | 0.876 | 0.8793 | 0.8819
| 9.8 | 0.8142 | 0.8283 | 0.8369 | 0.8441 | 0.8487 | 0.8594 | 0.865 | 0.8704 | 0.873 | 0.8762 | 0.8795
| 9.9 | 0.8111 | 0.8268 | 0.8346 | 0.8423 | 0.8474 | 0.8556 | 0.8603 | 0.8668 | 0.871 | 0.8746 | 0.8768
| 10 | 0.8094 | 0.8234 | 0.8318 | 0.8384 | 0.843 | 0.8531 | 0.8584 | 0.8661 | 0.8704 | 0.8736 | 0.8763
| 10.1 | 0.8047 | 0.8205 | 0.8291 | 0.8372 | 0.8423 | 0.8511 | 0.8572 | 0.8641 | 0.8684 | 0.872 | 0.8742
| 10.2 | 0.803 | 0.8179 | 0.8274 | 0.8339 | 0.8384 | 0.8498 | 0.8549 | 0.861 | 0.8663 | 0.8704 | 0.8711
| 10.3 | 0.7999 | 0.8127 | 0.8226 | 0.8326 | 0.8373 | 0.8455 | 0.852 | 0.859 | 0.8639 | 0.8677 | 0.8692
| 10.4 | 0.7977 | 0.8127 | 0.8236 | 0.831 | 0.836 | 0.8469 | 0.8495 | 0.8553 | 0.8613 | 0.8669 | 0.8702
| 10.5 | 0.7955 | 0.8091 | 0.819 | 0.828 | 0.8326 | 0.8427 | 0.8497 | 0.8556 | 0.86 | 0.8642 | 0.8662
| 10.6 | 0.7928 | 0.8082 | 0.8173 | 0.8247 | 0.8318 | 0.8435 | 0.8462 | 0.8525 | 0.857 | 0.8603 | 0.8631
| 10.7 | 0.7893 | 0.8046 | 0.8134 | 0.8204 | 0.8254 | 0.8386 | 0.8454 | 0.8517 | 0.8557 | 0.8583 | 0.8614
| 10.8 | 0.7881 | 0.8015 | 0.8125 | 0.8218 | 0.8268 | 0.8383 | 0.8426 | 0.8491 | 0.8542 | 0.8575 | 0.8603
| 10.9 | 0.7839 | 0.8008 | 0.8104 | 0.818 | 0.8241 | 0.8344 | 0.8399 | 0.847 | 0.8515 | 0.8554 | 0.8585
| 11 | 0.7827 | 0.7978 | 0.8081 | 0.8177 | 0.8229 | 0.8336 | 0.8386 | 0.845 | 0.8502 | 0.8534 | 0.8563
| 11.1 | 0.7791 | 0.7966 | 0.8055 | 0.8138 | 0.8206 | 0.8303 | 0.8351 | 0.8429 | 0.8482 | 0.8521 | 0.8562
| 11.2 | 0.7772 | 0.7931 | 0.8024 | 0.8105 | 0.8166 | 0.8288 | 0.8347 | 0.8409 | 0.8464 | 0.851 | 0.8523
| 11.3 | 0.7743 | 0.7889 | 0.7993 | 0.8101 | 0.8162 | 0.8249 | 0.8309 | 0.8382 | 0.8439 | 0.8488 | 0.8521
| 11.4 | 0.7714 | 0.7864 | 0.7985 | 0.8063 | 0.8104 | 0.8234 | 0.83 | 0.8373 | 0.8425 | 0.8464 | 0.8494
| 11.5 | 0.7688 | 0.7859 | 0.7946 | 0.8029 | 0.8102 | 0.8213 | 0.8267 | 0.8352 | 0.8417 | 0.8449 | 0.8465
| 11.6 | 0.7647 | 0.7829 | 0.7924 | 0.8007 | 0.8076 | 0.8185 | 0.8246 | 0.8331 | 0.8396 | 0.8434 | 0.8462
| 11.7 | 0.7643 | 0.7822 | 0.7914 | 0.7986 | 0.8042 | 0.8163 | 0.8237 | 0.8316 | 0.8375 | 0.841 | 0.8438
| 11.8 | 0.7616 | 0.7768 | 0.7872 | 0.7981 | 0.8047 | 0.8142 | 0.8217 | 0.83 | 0.8358 | 0.8401 | 0.8425
| 11.9 | 0.758 | 0.7738 | 0.785 | 0.7936 | 0.8 | 0.8127 | 0.8188 | 0.8278 | 0.8349 | 0.8386 | 0.8392
| 12 | 0.7569 | 0.7711 | 0.7822 | 0.7931 | 0.7992 | 0.8098 | 0.8165 | 0.825 | 0.8324 | 0.8359 | 0.8382
| 12.1 | 0.7524 | 0.7693 | 0.7805 | 0.7897 | 0.7967 | 0.8095 | 0.8143 | 0.8223 | 0.8299 | 0.8346 | 0.8361
| 12.2 | 0.7477 | 0.7654 | 0.777 | 0.7885 | 0.7956 | 0.8053 | 0.8128 | 0.8208 | 0.8273 | 0.8316 | 0.834
| 12.3 | 0.7478 | 0.7639 | 0.7761 | 0.7854 | 0.7915 | 0.8067 | 0.8129 | 0.8192 | 0.8247 | 0.8288 | 0.8329
| 12.4 | 0.7453 | 0.7604 | 0.772 | 0.7823 | 0.7888 | 0.8009 | 0.8097 | 0.8188 | 0.8254 | 0.8294 | 0.8309
| 12.5 | 0.7418 | 0.7577 | 0.771 | 0.7814 | 0.7873 | 0.8 | 0.8062 | 0.8142 | 0.8212 | 0.8266 | 0.8299
| 12.6 | 0.7395 | 0.7561 | 0.7672 | 0.7771 | 0.787 | 0.8006 | 0.8041 | 0.8137 | 0.8206 | 0.8244 | 0.8276
| 12.7 | 0.7379 | 0.7538 | 0.7664 | 0.7768 | 0.7816 | 0.795 | 0.8053 | 0.8133 | 0.8192 | 0.8222 | 0.8257
| 12.8 | 0.7353 | 0.7522 | 0.7638 | 0.7721 | 0.7784 | 0.7914 | 0.799 | 0.8087 | 0.815 | 0.8187 | 0.8223
| 12.9 | 0.7331 | 0.7487 | 0.7617 | 0.7707 | 0.7753 | 0.7907 | 0.799 | 0.8071 | 0.8139 | 0.8199 | 0.8224
| 13 | 0.73 | 0.7467 | 0.7586 | 0.769 | 0.7759 | 0.7872 | 0.7955 | 0.8041 | 0.8113 | 0.8167 | 0.8199
| 13.1 | 0.7271 | 0.7443 | 0.7555 | 0.7649 | 0.7723 | 0.7856 | 0.7939 | 0.8036 | 0.8107 | 0.8147 | 0.819
| 13.2 | 0.7259 | 0.7423 | 0.7519 | 0.7612 | 0.7696 | 0.783 | 0.7915 | 0.8006 | 0.8088 | 0.8134 | 0.8168
| 13.3 | 0.7236 | 0.7432 | 0.7532 | 0.7614 | 0.7691 | 0.7823 | 0.7893 | 0.7985 | 0.8057 | 0.8113 | 0.8157
| 13.4 | 0.7203 | 0.7367 | 0.749 | 0.759 | 0.7664 | 0.7803 | 0.7881 | 0.7967 | 0.8043 | 0.8086 | 0.8112
| 13.5 | 0.718 | 0.7343 | 0.746 | 0.7581 | 0.7659 | 0.7754 | 0.7846 | 0.7944 | 0.8023 | 0.8076 | 0.8101
| 13.6 | 0.7148 | 0.7326 | 0.7454 | 0.755 | 0.762 | 0.7763 | 0.7841 | 0.7928 | 0.8 | 0.8053 | 0.8078
| 13.7 | 0.7137 | 0.7286 | 0.7412 | 0.7535 | 0.761 | 0.7731 | 0.7817 | 0.7909 | 0.7989 | 0.8042 | 0.8067
| 13.8 | 0.7105 | 0.7289 | 0.7399 | 0.7487 | 0.7572 | 0.772 | 0.7799 | 0.7885 | 0.7969 | 0.8031 | 0.8056
| 13.9 | 0.7081 | 0.7245 | 0.7388 | 0.75 | 0.7544 | 0.7683 | 0.7776 | 0.7879 | 0.7961 | 0.7995 | 0.802
| 14 | 0.7068 | 0.7235 | 0.735 | 0.7445 | 0.7523 | 0.7676 | 0.7764 | 0.7855 | 0.7937 | 0.7975 | 0.8022
| 14.1 | 0.7037 | 0.7198 | 0.7313 | 0.7427 | 0.7519 | 0.7627 | 0.774 | 0.7846 | 0.7917 | 0.7962 | 0.7998
| 14.2 | 0.6999 | 0.7181 | 0.7319 | 0.7424 | 0.7483 | 0.7627 | 0.7716 | 0.7807 | 0.7893 | 0.7939 | 0.7975
| 14.3 | 0.6986 | 0.714 | 0.7257 | 0.7372 | 0.7471 | 0.7606 | 0.7691 | 0.779 | 0.7869 | 0.7913 | 0.7939
| 14.4 | 0.6961 | 0.7135 | 0.7269 | 0.7374 | 0.744 | 0.7603 | 0.7686 | 0.7766 | 0.7849 | 0.7903 | 0.794
| 14.5 | 0.6922 | 0.7104 | 0.7225 | 0.7325 | 0.7409 | 0.7544 | 0.7642 | 0.7754 | 0.7834 | 0.7879 | 0.7916
| 14.6 | 0.6916 | 0.7084 | 0.7194 | 0.7292 | 0.7381 | 0.7515 | 0.7636 | 0.7741 | 0.78 | 0.7855 | 0.7892
| 14.7 | 0.6884 | 0.7061 | 0.7193 | 0.7295 | 0.7368 | 0.7507 | 0.7618 | 0.7713 | 0.7791 | 0.7853 | 0.7868
| 14.8 | 0.6864 | 0.705 | 0.7193 | 0.7286 | 0.7348 | 0.7494 | 0.7587 | 0.7693 | 0.7774 | 0.7819 | 0.7856
| 14.9 | 0.6844 | 0.6975 | 0.7116 | 0.7248 | 0.7316 | 0.7486 | 0.7581 | 0.7676 | 0.7755 | 0.782 | 0.7856
| 15 | 0.6805 | 0.6995 | 0.7141 | 0.7248 | 0.7307 | 0.7448 | 0.7549 | 0.7652 | 0.773 | 0.7794 | 0.782
| 15.1 | 0.6791 | 0.6966 | 0.7097 | 0.7205 | 0.7284 | 0.743 | 0.7518 | 0.7623 | 0.7712 | 0.7758 | 0.7794
| 15.2 | 0.6772 | 0.694 | 0.7077 | 0.7192 | 0.7266 | 0.7405 | 0.7518 | 0.7618 | 0.77 | 0.7746 | 0.7782
| 15.3 | 0.6753 | 0.6908 | 0.7039 | 0.715 | 0.725 | 0.7413 | 0.7498 | 0.7602 | 0.7675 | 0.7722 | 0.7769
| 15.4 | 0.6724 | 0.6877 | 0.7011 | 0.714 | 0.7217 | 0.7362 | 0.7473 | 0.758 | 0.7665 | 0.7721 | 0.7758
| 15.5 | 0.6718 | 0.6865 | 0.6992 | 0.7105 | 0.7193 | 0.7349 | 0.7448 | 0.7547 | 0.764 | 0.7696 | 0.7733
| 15.6 | 0.6682 | 0.6856 | 0.6978 | 0.7088 | 0.7165 | 0.731 | 0.7415 | 0.7525 | 0.7628 | 0.7683 | 0.7708
| 15.7 | 0.6657 | 0.6834 | 0.6971 | 0.707 | 0.7143 | 0.7317 | 0.7423 | 0.7512 | 0.761 | 0.7645 | 0.7682
| 15.8 | 0.6642 | 0.6803 | 0.6931 | 0.7051 | 0.714 | 0.7287 | 0.7388 | 0.7503 | 0.7587 | 0.7633 | 0.7681
| 15.9 | 0.6616 | 0.6785 | 0.6935 | 0.7051 | 0.7113 | 0.7273 | 0.7388 | 0.7486 | 0.7564 | 0.7619 | 0.7645
| 16 | 0.66 | 0.6769 | 0.6891 | 0.7002 | 0.7099 | 0.7251 | 0.7355 | 0.7464 | 0.7549 | 0.7594 | 0.762
| 16.1 | 0.6591 | 0.676 | 0.6882 | 0.6997 | 0.7083 | 0.7225 | 0.7329 | 0.7442 | 0.7536 | 0.7581 | 0.7618
| 16.2 | 0.6551 | 0.6727 | 0.6849 | 0.6964 | 0.7065 | 0.7193 | 0.7315 | 0.7425 | 0.7514 | 0.7581 | 0.7595
| 16.3 | 0.6515 | 0.6685 | 0.6835 | 0.6942 | 0.7029 | 0.7175 | 0.7283 | 0.7393 | 0.7501 | 0.7567 | 0.7571
| 16.4 | 0.6495 | 0.6679 | 0.6802 | 0.6906 | 0.7002 | 0.7156 | 0.7276 | 0.7376 | 0.7473 | 0.7529 | 0.7566
| 16.5 | 0.6495 | 0.6679 | 0.6808 | 0.6901 | 0.699 | 0.7136 | 0.7239 | 0.7371 | 0.7459 | 0.7516 | 0.7542
| 16.6 | 0.6454 | 0.6609 | 0.6749 | 0.6879 | 0.6952 | 0.712 | 0.7228 | 0.7339 | 0.7446 | 0.7502 | 0.7528
| 16.7 | 0.6444 | 0.6621 | 0.674 | 0.684 | 0.6945 | 0.7087 | 0.7214 | 0.7322 | 0.7419 | 0.7476 | 0.7513
| 16.8 | 0.6425 | 0.658 | 0.6716 | 0.6827 | 0.6911 | 0.7091 | 0.72 | 0.7311 | 0.7417 | 0.7463 | 0.7489
| 16.9 | 0.6384 | 0.6554 | 0.6717 | 0.6848 | 0.6916 | 0.7054 | 0.7173 | 0.7281 | 0.7379 | 0.7436 | 0.7473
| 17 | 0.6367 | 0.6522 | 0.6663 | 0.6797 | 0.6883 | 0.7064 | 0.7146 | 0.7257 | 0.7365 | 0.7422 | 0.7459
| 17.1 | 0.6338 | 0.6508 | 0.6661 | 0.6792 | 0.6862 | 0.7008 | 0.7124 | 0.7243 | 0.7351 | 0.7408 | 0.7445
| 17.2 | 0.6325 | 0.6487 | 0.6635 | 0.6754 | 0.6837 | 0.7006 | 0.7111 | 0.7219 | 0.7336 | 0.7382 | 0.7429
| 17.3 | 0.6307 | 0.647 | 0.6611 | 0.6739 | 0.6818 | 0.6956 | 0.7081 | 0.7198 | 0.7298 | 0.7367 | 0.7394
| 17.4 | 0.6286 | 0.6455 | 0.6593 | 0.6698 | 0.6782 | 0.6963 | 0.708 | 0.7196 | 0.7296 | 0.7353 | 0.7391
| 17.5 | 0.6312 | 0.643 | 0.6554 | 0.6686 | 0.6779 | 0.6942 | 0.7049 | 0.7178 | 0.7268 | 0.7326 | 0.7374
| 17.6 | 0.6207 | 0.6416 | 0.6559 | 0.6677 | 0.675 | 0.6917 | 0.7029 | 0.7151 | 0.7242 | 0.7311 | 0.736
| 17.7 | 0.6227 | 0.6374 | 0.6507 | 0.6622 | 0.6733 | 0.6895 | 0.7017 | 0.7126 | 0.7228 | 0.7297 | 0.7324
| 17.8 | 0.6201 | 0.6357 | 0.6483 | 0.66 | 0.6693 | 0.6863 | 0.6981 | 0.7098 | 0.7201 | 0.7281 | 0.731
| 17.9 | 0.6184 | 0.6348 | 0.6465 | 0.657 | 0.6701 | 0.6854 | 0.6987 | 0.7093 | 0.7185 | 0.7254 | 0.7303
| 18 | 0.616 | 0.6332 | 0.6464 | 0.6578 | 0.6662 | 0.6832 | 0.695 | 0.7068 | 0.7169 | 0.7227 | 0.7275
| 18.1 | 0.6135 | 0.6315 | 0.6448 | 0.6562 | 0.6645 | 0.6803 | 0.6927 | 0.705 | 0.7143 | 0.7224 | 0.7253
| 18.2 | 0.6112 | 0.6266 | 0.6426 | 0.6563 | 0.6617 | 0.6788 | 0.6906 | 0.7022 | 0.7115 | 0.7196 | 0.7236
| 18.3 | 0.6084 | 0.6256 | 0.64 | 0.6527 | 0.6602 | 0.6785 | 0.6894 | 0.6996 | 0.71 | 0.7181 | 0.7211
| 18.4 | 0.6078 | 0.624 | 0.6392 | 0.6514 | 0.66 | 0.6787 | 0.6875 | 0.6991 | 0.7085 | 0.7166 | 0.7196
| 18.5 | 0.6053 | 0.6216 | 0.6357 | 0.6471 | 0.6553 | 0.6715 | 0.6871 | 0.6968 | 0.7082 | 0.7152 | 0.7191
| 18.6 | 0.6037 | 0.62 | 0.6345 | 0.6468 | 0.6551 | 0.6716 | 0.6847 | 0.6953 | 0.7066 | 0.7124 | 0.7173
| 18.7 | 0.6011 | 0.6169 | 0.6292 | 0.6407 | 0.6524 | 0.6719 | 0.6828 | 0.6948 | 0.7051 | 0.7109 | 0.7148
| 18.8 | 0.6003 | 0.6166 | 0.6307 | 0.6422 | 0.6505 | 0.6659 | 0.6773 | 0.6919 | 0.7022 | 0.708 | 0.7119
| 18.9 | 0.5972 | 0.6128 | 0.6268 | 0.6395 | 0.649 | 0.6662 | 0.6783 | 0.6903 | 0.7007 | 0.7077 | 0.7107
| 19 | 0.5955 | 0.6111 | 0.6256 | 0.6389 | 0.6473 | 0.6635 | 0.6767 | 0.6887 | 0.6991 | 0.705 | 0.7078
| 19.1 | 0.5933 | 0.6088 | 0.623 | 0.6348 | 0.6444 | 0.6624 | 0.6724 | 0.685 | 0.6975 | 0.7034 | 0.7082
| 19.2 | 0.5907 | 0.607 | 0.6213 | 0.6333 | 0.6439 | 0.6599 | 0.6721 | 0.6844 | 0.696 | 0.7018 | 0.7057
| 19.3 | 0.5881 | 0.6053 | 0.6205 | 0.6333 | 0.6396 | 0.6577 | 0.6682 | 0.6817 | 0.6944 | 0.7003 | 0.7051
| 19.4 | 0.5867 | 0.6029 | 0.6169 | 0.6277 | 0.6405 | 0.6549 | 0.6706 | 0.6807 | 0.6901 | 0.6983 | 0.7016
| 19.5 | 0.5845 | 0.6011 | 0.6138 | 0.6241 | 0.6349 | 0.6549 | 0.6672 | 0.6793 | 0.6899 | 0.6969 | 0.701
| 19.6 | 0.5832 | 0.598 | 0.6121 | 0.6249 | 0.6345 | 0.6515 | 0.6678 | 0.6788 | 0.6882 | 0.6941 | 0.699
| 19.7 | 0.5805 | 0.5955 | 0.6095 | 0.6229 | 0.6314 | 0.6486 | 0.6607 | 0.6752 | 0.688 | 0.6927 | 0.6964
| 19.8 | 0.5787 | 0.5951 | 0.6095 | 0.6209 | 0.6283 | 0.6451 | 0.6608 | 0.6733 | 0.685 | 0.6909 | 0.6958
| 19.9 | 0.576 | 0.5926 | 0.6068 | 0.6192 | 0.6266 | 0.6445 | 0.6587 | 0.6702 | 0.682 | 0.6891 | 0.6941
| 20 | 0.5738 | 0.5901 | 0.6046 | 0.6163 | 0.6249 | 0.6427 | 0.6574 | 0.6697 | 0.6804 | 0.6874 | 0.6916
| 20.1 | 0.572 | 0.5883 | 0.6028 | 0.615 | 0.6258 | 0.6412 | 0.6562 | 0.6671 | 0.68 | 0.6849 | 0.6904
| 20.2 | 0.5719 | 0.5886 | 0.5996 | 0.6121 | 0.6241 | 0.6404 | 0.6536 | 0.6652 | 0.677 | 0.6841 | 0.6883
| 20.3 | 0.5692 | 0.5847 | 0.5992 | 0.6114 | 0.6223 | 0.6352 | 0.6477 | 0.6647 | 0.6753 | 0.6825 | 0.6867
| 20.4 | 0.5656 | 0.5808 | 0.596 | 0.608 | 0.6178 | 0.6367 | 0.6496 | 0.663 | 0.6736 | 0.6797 | 0.6845
| 20.5 | 0.5646 | 0.5817 | 0.597 | 0.6086 | 0.6161 | 0.6335 | 0.647 | 0.6612 | 0.6719 | 0.6791 | 0.6834
| 20.6 | 0.5632 | 0.5799 | 0.5933 | 0.6044 | 0.6142 | 0.6357 | 0.6467 | 0.6584 | 0.6701 | 0.6774 | 0.6826
| 20.7 | 0.5609 | 0.5773 | 0.5919 | 0.604 | 0.6138 | 0.628 | 0.6445 | 0.6552 | 0.667 | 0.6755 | 0.68
| 20.8 | 0.5594 | 0.5755 | 0.5887 | 0.6008 | 0.6106 | 0.6294 | 0.6413 | 0.6549 | 0.6666 | 0.674 | 0.6783
| 20.9 | 0.5571 | 0.5736 | 0.5878 | 0.5991 | 0.6102 | 0.6269 | 0.6424 | 0.6529 | 0.6635 | 0.6709 | 0.6761
| 21 | 0.5557 | 0.5724 | 0.5864 | 0.5981 | 0.6057 | 0.6246 | 0.6373 | 0.6502 | 0.6631 | 0.6695 | 0.6735
| 21.1 | 0.5553 | 0.5698 | 0.5845 | 0.5968 | 0.6079 | 0.6219 | 0.6383 | 0.6508 | 0.6614 | 0.6678 | 0.6727
| 21.2 | 0.5504 | 0.5666 | 0.5807 | 0.5944 | 0.6021 | 0.6209 | 0.6341 | 0.6478 | 0.6596 | 0.6671 | 0.6715
| 21.3 | 0.5485 | 0.5653 | 0.5794 | 0.5915 | 0.6015 | 0.6192 | 0.6329 | 0.6448 | 0.6577 | 0.6665 | 0.6703
| 21.4 | 0.5476 | 0.5627 | 0.5765 | 0.5896 | 0.5996 | 0.6174 | 0.6315 | 0.6444 | 0.6573 | 0.6639 | 0.6688
| 21.5 | 0.5486 | 0.5621 | 0.577 | 0.5888 | 0.5965 | 0.6168 | 0.6297 | 0.6426 | 0.6555 | 0.6622 | 0.6663
| 21.6 | 0.5441 | 0.5603 | 0.5737 | 0.586 | 0.5972 | 0.6112 | 0.6278 | 0.6407 | 0.6524 | 0.6601 | 0.6653
| 21.7 | 0.5424 | 0.5562 | 0.5707 | 0.5841 | 0.5953 | 0.6117 | 0.6254 | 0.6401 | 0.6507 | 0.6572 | 0.6622
| 21.8 | 0.5398 | 0.555 | 0.5688 | 0.582 | 0.5921 | 0.6098 | 0.6235 | 0.6384 | 0.6502 | 0.6569 | 0.6602
| 21.9 | 0.5392 | 0.5538 | 0.5665 | 0.5787 | 0.5888 | 0.6079 | 0.6213 | 0.6354 | 0.6482 | 0.654 | 0.6578
| 22 | 0.5352 | 0.5531 | 0.5677 | 0.5807 | 0.5885 | 0.606 | 0.6194 | 0.6335 | 0.6464 | 0.6533 | 0.6574
| 22.1 | 0.5359 | 0.5497 | 0.564 | 0.5761 | 0.5851 | 0.6044 | 0.62 | 0.6329 | 0.6447 | 0.6504 | 0.6542
| 22.2 | 0.5305 | 0.547 | 0.5624 | 0.5757 | 0.5859 | 0.6023 | 0.6167 | 0.6298 | 0.6427 | 0.6497 | 0.653
| 22.3 | 0.5309 | 0.5458 | 0.56 | 0.5723 | 0.5825 | 0.6016 | 0.6138 | 0.6279 | 0.6408 | 0.6478 | 0.652
| 22.4 | 0.5289 | 0.5438 | 0.5584 | 0.5718 | 0.582 | 0.6011 | 0.6129 | 0.6262 | 0.6402 | 0.6464 | 0.651
| 22.5 | 0.5297 | 0.5433 | 0.5557 | 0.5671 | 0.5785 | 0.5939 | 0.6114 | 0.6256 | 0.6385 | 0.6456 | 0.6498
| 22.6 | 0.5252 | 0.5412 | 0.5555 | 0.5679 | 0.5781 | 0.5948 | 0.6116 | 0.6236 | 0.6353 | 0.6423 | 0.6465
| 22.7 | 0.5236 | 0.5393 | 0.5521 | 0.5646 | 0.576 | 0.5912 | 0.6065 | 0.6217 | 0.6334 | 0.6405 | 0.6454
| 22.8 | 0.5212 | 0.5371 | 0.5519 | 0.5652 | 0.5743 | 0.5909 | 0.6077 | 0.6198 | 0.6315 | 0.6386 | 0.6428
| 22.9 | 0.5206 | 0.5359 | 0.5498 | 0.5631 | 0.5711 | 0.5901 | 0.6047 | 0.618 | 0.6308 | 0.6382 | 0.6424
| 23 | 0.5192 | 0.5336 | 0.5489 | 0.5613 | 0.5716 | 0.5881 | 0.6028 | 0.6161 | 0.6289 | 0.6363 | 0.6405
| 23.1 | 0.5171 | 0.534 | 0.5461 | 0.5565 | 0.568 | 0.5861 | 0.6008 | 0.6141 | 0.627 | 0.6344 | 0.6379
| 23.2 | 0.5154 | 0.5316 | 0.5466 | 0.5558 | 0.5662 | 0.5841 | 0.5974 | 0.6108 | 0.6248 | 0.6325 | 0.6368
| 23.3 | 0.5144 | 0.5307 | 0.5424 | 0.5539 | 0.5654 | 0.5835 | 0.5973 | 0.6116 | 0.6233 | 0.6306 | 0.6356
| 23.4 | 0.512 | 0.526 | 0.5414 | 0.5517 | 0.5621 | 0.5802 | 0.596 | 0.6083 | 0.6211 | 0.6287 | 0.633
| 23.5 | 0.5095 | 0.5249 | 0.5383 | 0.5497 | 0.5613 | 0.5781 | 0.593 | 0.6064 | 0.6204 | 0.6272 | 0.631
| 23.6 | 0.5096 | 0.5228 | 0.5369 | 0.5504 | 0.5597 | 0.579 | 0.5935 | 0.6057 | 0.6174 | 0.6248 | 0.6298
| 23.7 | 0.509 | 0.5222 | 0.5356 | 0.5469 | 0.5562 | 0.5742 | 0.5926 | 0.6038 | 0.6166 | 0.6234 | 0.6272
| 23.8 | 0.5046 | 0.52 | 0.5338 | 0.5463 | 0.5556 | 0.5748 | 0.5876 | 0.6031 | 0.6136 | 0.6219 | 0.6267
| 23.9 | 0.5036 | 0.5179 | 0.532 | 0.5457 | 0.555 | 0.5743 | 0.5878 | 0.6013 | 0.6141 | 0.6209 | 0.6248
| 24 | 0.503 | 0.5179 | 0.5315 | 0.5408 | 0.5525 | 0.5693 | 0.5836 | 0.5992 | 0.6109 | 0.6194 | 0.6236
| 24.1 | 0.5005 | 0.5149 | 0.5298 | 0.5401 | 0.5518 | 0.5673 | 0.5849 | 0.5972 | 0.6089 | 0.6174 | 0.6223
| 24.2 | 0.5021 | 0.513 | 0.5265 | 0.5379 | 0.5473 | 0.5666 | 0.5817 | 0.5952 | 0.6081 | 0.616 | 0.6204
| 24.3 | 0.4968 | 0.5117 | 0.5247 | 0.5373 | 0.5479 | 0.5645 | 0.5797 | 0.5932 | 0.606 | 0.614 | 0.6177
| 24.4 | 0.4955 | 0.5093 | 0.5234 | 0.5337 | 0.5443 | 0.5639 | 0.5779 | 0.5926 | 0.6055 | 0.6125 | 0.6164
| 24.5 | 0.4925 | 0.5092 | 0.5239 | 0.5331 | 0.5449 | 0.5618 | 0.5773 | 0.592 | 0.6025 | 0.6109 | 0.6159
| 24.6 | 0.4929 | 0.5067 | 0.5194 | 0.5309 | 0.5415 | 0.5597 | 0.5756 | 0.5914 | 0.6007 | 0.6079 | 0.613
| 24.7 | 0.4904 | 0.5042 | 0.5187 | 0.5302 | 0.5409 | 0.5576 | 0.5732 | 0.5879 | 0.5996 | 0.6074 | 0.6125
| 24.8 | 0.4912 | 0.5038 | 0.5165 | 0.5281 | 0.5375 | 0.5555 | 0.5723 | 0.5858 | 0.5963 | 0.6057 | 0.6113
| 24.9 | 0.4863 | 0.5013 | 0.5161 | 0.5289 | 0.536 | 0.5563 | 0.569 | 0.5838 | 0.5954 | 0.6042 | 0.6093
| 25 | 0.4859 | 0.5009 | 0.5136 | 0.5252 | 0.5359 | 0.5512 | 0.5684 | 0.5832 | 0.5936 | 0.6022 | 0.6073
| 25.1 | 0.4834 | 0.4966 | 0.5094 | 0.5245 | 0.5317 | 0.5534 | 0.5662 | 0.5811 | 0.5927 | 0.6016 | 0.6067
| 25.2 | 0.4817 | 0.4973 | 0.5092 | 0.5208 | 0.5328 | 0.5483 | 0.5653 | 0.579 | 0.5906 | 0.5995 | 0.6047
| 25.3 | 0.4804 | 0.4948 | 0.5085 | 0.5201 | 0.5285 | 0.5476 | 0.5632 | 0.5769 | 0.5897 | 0.5972 | 0.6017
| 25.4 | 0.4769 | 0.4931 | 0.5075 | 0.5179 | 0.5275 | 0.5454 | 0.5625 | 0.5762 | 0.5879 | 0.5969 | 0.602
| 25.5 | 0.4774 | 0.4918 | 0.5056 | 0.5172 | 0.5268 | 0.5447 | 0.5589 | 0.5726 | 0.5855 | 0.5948 | 0.6
| 25.6 | 0.4766 | 0.491 | 0.5046 | 0.515 | 0.5269 | 0.544 | 0.5594 | 0.572 | 0.5848 | 0.5925 | 0.597
| 25.7 | 0.4744 | 0.4893 | 0.5036 | 0.5128 | 0.5224 | 0.5431 | 0.5563 | 0.5712 | 0.583 | 0.5912 | 0.5964
| 25.8 | 0.4724 | 0.4874 | 0.5003 | 0.512 | 0.5206 | 0.5394 | 0.5566 | 0.5692 | 0.5809 | 0.5891 | 0.5943
| 25.9 | 0.4723 | 0.4848 | 0.4996 | 0.5112 | 0.5187 | 0.5358 | 0.5532 | 0.567 | 0.5799 | 0.5893 | 0.5941
| 26 | 0.468 | 0.4844 | 0.4973 | 0.509 | 0.5199 | 0.5352 | 0.5525 | 0.5663 | 0.5792 | 0.587 | 0.5915
| 26.1 | 0.4682 | 0.4826 | 0.4966 | 0.5082 | 0.5169 | 0.5343 | 0.5516 | 0.5642 | 0.577 | 0.5849 | 0.5894
| 26.2 | 0.4659 | 0.4803 | 0.4945 | 0.5074 | 0.5173 | 0.5336 | 0.5484 | 0.5634 | 0.5741 | 0.5821 | 0.5873
| 26.3 | 0.4651 | 0.479 | 0.492 | 0.5037 | 0.5146 | 0.5314 | 0.5474 | 0.5612 | 0.573 | 0.5815 | 0.5866
| 26.4 | 0.4625 | 0.4757 | 0.4899 | 0.5028 | 0.5116 | 0.529 | 0.5442 | 0.5604 | 0.5712 | 0.5801 | 0.5855
| 26.5 | 0.4605 | 0.4749 | 0.4891 | 0.502 | 0.5109 | 0.5282 | 0.5432 | 0.5582 | 0.5702 | 0.5786 | 0.5838
| 26.6 | 0.4607 | 0.4731 | 0.4879 | 0.4984 | 0.5082 | 0.5287 | 0.5423 | 0.5561 | 0.5679 | 0.5765 | 0.5817
| 26.7 | 0.4586 | 0.4718 | 0.4855 | 0.4961 | 0.507 | 0.5251 | 0.5413 | 0.5539 | 0.5668 | 0.5758 | 0.5806
| 26.8 | 0.4575 | 0.47 | 0.485 | 0.4967 | 0.5056 | 0.5242 | 0.5393 | 0.5531 | 0.5639 | 0.5729 | 0.5784
| 26.9 | 0.4554 | 0.4686 | 0.4826 | 0.4944 | 0.5033 | 0.5205 | 0.5386 | 0.5524 | 0.5632 | 0.5714 | 0.5767
| 27 | 0.4517 | 0.4668 | 0.4816 | 0.4921 | 0.5021 | 0.5197 | 0.535 | 0.5501 | 0.561 | 0.57 | 0.576
| 27.1 | 0.4522 | 0.4654 | 0.4795 | 0.4912 | 0.5013 | 0.5203 | 0.534 | 0.5479 | 0.5598 | 0.5685 | 0.5738
| 27.2 | 0.45 | 0.4645 | 0.4784 | 0.489 | 0.499 | 0.5166 | 0.5318 | 0.5456 | 0.5587 | 0.5678 | 0.5727
| 27.3 | 0.4503 | 0.4621 | 0.4763 | 0.488 | 0.4982 | 0.513 | 0.531 | 0.5449 | 0.5557 | 0.5648 | 0.5704
| 27.4 | 0.4468 | 0.4613 | 0.475 | 0.4844 | 0.4954 | 0.5121 | 0.5289 | 0.544 | 0.555 | 0.5641 | 0.5698
| 27.5 | 0.4472 | 0.4593 | 0.4715 | 0.4833 | 0.4945 | 0.5099 | 0.5279 | 0.5418 | 0.5538 | 0.5627 | 0.5675
| 27.6 | 0.4446 | 0.457 | 0.472 | 0.4826 | 0.4916 | 0.5101 | 0.5243 | 0.5394 | 0.5515 | 0.5604 | 0.5657
| 27.7 | 0.4426 | 0.4566 | 0.4696 | 0.4802 | 0.4924 | 0.5083 | 0.5233 | 0.5372 | 0.5503 | 0.5597 | 0.5646
| 27.8 | 0.4415 | 0.4547 | 0.4687 | 0.4793 | 0.4884 | 0.5068 | 0.5227 | 0.5379 | 0.549 | 0.5574 | 0.5623
| 27.9 | 0.4393 | 0.4533 | 0.4665 | 0.4783 | 0.4897 | 0.5051 | 0.5204 | 0.5355 | 0.5477 | 0.5567 | 0.562
| 28 | 0.4397 | 0.4529 | 0.4666 | 0.4748 | 0.4857 | 0.5024 | 0.5194 | 0.5333 | 0.5454 | 0.5551 | 0.5609
| 28.1 | 0.4373 | 0.4494 | 0.4619 | 0.4749 | 0.4854 | 0.5043 | 0.5184 | 0.5312 | 0.5452 | 0.5545 | 0.559
| 28.2 | 0.435 | 0.4485 | 0.4608 | 0.4726 | 0.484 | 0.5008 | 0.5176 | 0.5304 | 0.5423 | 0.5514 | 0.5567
| 28.3 | 0.4325 | 0.4471 | 0.4615 | 0.4733 | 0.4816 | 0.5007 | 0.5154 | 0.5294 | 0.5415 | 0.5506 | 0.5556
| 28.4 | 0.4332 | 0.4467 | 0.4586 | 0.4681 | 0.4802 | 0.4962 | 0.5144 | 0.5272 | 0.5392 | 0.549 | 0.5549
| 28.5 | 0.4321 | 0.4453 | 0.4595 | 0.4701 | 0.4783 | 0.4948 | 0.5121 | 0.5248 | 0.5368 | 0.5467 | 0.5522
| 28.6 | 0.4298 | 0.4433 | 0.4556 | 0.4675 | 0.4769 | 0.4939 | 0.5126 | 0.5242 | 0.536 | 0.5459 | 0.5515
| 28.7 | 0.4287 | 0.4419 | 0.4558 | 0.464 | 0.475 | 0.4917 | 0.509 | 0.523 | 0.5352 | 0.5445 | 0.5495
| 28.8 | 0.4277 | 0.4404 | 0.4536 | 0.4643 | 0.4746 | 0.4908 | 0.5068 | 0.522 | 0.5344 | 0.543 | 0.5475
| 28.9 | 0.4252 | 0.4384 | 0.4526 | 0.462 | 0.4732 | 0.49 | 0.5058 | 0.5198 | 0.531 | 0.5404 | 0.5464
| 29 | 0.4229 | 0.437 | 0.4502 | 0.4609 | 0.4713 | 0.4862 | 0.5049 | 0.519 | 0.5312 | 0.5405 | 0.5453
| 29.1 | 0.4219 | 0.436 | 0.4492 | 0.4586 | 0.4688 | 0.485 | 0.5041 | 0.5181 | 0.5293 | 0.5382 | 0.5433
| 29.2 | 0.4209 | 0.4346 | 0.4468 | 0.4575 | 0.4689 | 0.4844 | 0.5002 | 0.5155 | 0.528 | 0.538 | 0.5435
| 29.3 | 0.4184 | 0.4326 | 0.4459 | 0.4566 | 0.466 | 0.4829 | 0.4993 | 0.5146 | 0.5261 | 0.5356 | 0.5414
| 29.4 | 0.4174 | 0.4311 | 0.4433 | 0.4541 | 0.4645 | 0.482 | 0.4969 | 0.5122 | 0.5247 | 0.5342 | 0.539
| 29.5 | 0.4149 | 0.4295 | 0.4438 | 0.4533 | 0.4626 | 0.4794 | 0.4974 | 0.5116 | 0.5239 | 0.5334 | 0.5383
| 29.6 | 0.4153 | 0.4276 | 0.4398 | 0.4506 | 0.4611 | 0.4785 | 0.4935 | 0.5089 | 0.5224 | 0.5319 | 0.5362
| 29.7 | 0.4142 | 0.4255 | 0.4389 | 0.4496 | 0.4601 | 0.4763 | 0.4941 | 0.5082 | 0.5206 | 0.5301 | 0.5351
| 29.8 | 0.4133 | 0.4245 | 0.438 | 0.45 | 0.4588 | 0.475 | 0.4932 | 0.5073 | 0.5187 | 0.5271 | 0.5316
| 29.9 | 0.4108 | 0.4235 | 0.4368 | 0.4464 | 0.4567 | 0.4729 | 0.495 | 0.5042 | 0.5166 | 0.5262 | 0.5305

## 多項式回帰
| depth, cm | ３次 | ２次 | １次 | 定数
Depth(Dmax) | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1
| 3 | 2.4411e-07 | 2.4173e-05 | -0.00093277 | 1.0021
| 4 | 3.3411e-06 | -0.00012789 | 0.001358 | 0.97742
| 5 | 5.4174e-06 | -0.00022734 | 0.0032637 | 0.94621
| 6 | 7.0448e-06 | -0.00031343 | 0.0048777 | 0.91722
| 8 | 1.4078e-05 | -0.00067355 | 0.011062 | 0.84484
| 10 | 1.2409e-05 | -0.00064583 | 0.012244 | 0.78727
| 12 | 1.5256e-05 | -0.00080002 | 0.015232 | 0.72809
| 14 | 1.5406e-05 | -0.00083201 | 0.016606 | 0.675
| 16 | 1.4005e-05 | -0.00081602 | 0.017348 | 0.62617
| 18 | 1.4112e-05 | -0.00080908 | 0.017576 | 0.58174
| 20 | 1.2046e-05 | -0.00074625 | 0.017514 | 0.53891
| 22 | 1.2507e-05 | -0.00075961 | 0.017778 | 0.50081
| 24 | 7.4389e-06 | -0.00054937 | 0.015376 | 0.4718
| 26 | 8.5324e-06 | -0.00060161 | 0.016179 | 0.43563
| 28 | 6.1044e-06 | -0.00047403 | 0.014302 | 0.41
三次の係数 a3 | y = -1.202792E-11x5 + 9.436018E-10x4 - 2.401686E-08x3 + 1.292765E-07x2 + 2.349353E-06x - 6.769376E-06
二次の係数 a2 | y = 9.874728E-10x5 - 7.960912E-08x4 + 2.243871E-06x3 - 2.208887E-05x2 - 2.414301E-05x + 1.978731E-04
一次の係数 a1 | y = -2.368327E-08x5 + 1.943117E-06x4 - 5.766112E-05x3 + 6.794402E-04x2 - 1.382507E-03x - 6.504636E-04
定数 a0 | y = 1.988237E-07x5 - 1.685939E-05x4 + 5.352568E-04x3 - 7.333496E-03x2 + 1.209129E-02x + 1.012671E+00

## 回帰TMR
TMR(TPR) 回帰TMR
施設名
装置名
エネルギー
計算式の基本形
| 辺cm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
| 半径cm | 2.2444 | 3.3666 | 4.4888 | 5.611 | 6.7332 | 8.4165 | 11.222 | 14.0275 | 16.833 | 19.6385 | 22.444
depth,cm | 2.4 | 1.0047 | 1.0041 | 1.0035 | 1.003 | 1.0026 | 1.0022 | 1.0017 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0015 | 1.0015
| 2.5 | 1.0034 | 1.0028 | 1.0023 | 1.0018 | 1.0015 | 1.001 | 1.0004 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0004
| 2.6 | 1.002 | 1.0015 | 1.001 | 1.0006 | 1.0002 | 0.99976 | 0.99919 | 0.99887 | 0.99879 | 0.99891 | 0.99923
| 2.7 | 1.0005 | 1.0001 | 0.99968 | 0.9993 | 0.99895 | 0.9985 | 0.99791 | 0.99756 | 0.99746 | 0.99761 | 0.99804
| 2.8 | 0.99902 | 0.99865 | 0.9983 | 0.99796 | 0.99764 | 0.9972 | 0.99661 | 0.99623 | 0.99611 | 0.99629 | 0.99682
| 2.9 | 0.99743 | 0.99715 | 0.99686 | 0.99657 | 0.99628 | 0.99587 | 0.99528 | 0.99487 | 0.99474 | 0.99495 | 0.99559
| 3 | 0.99579 | 0.9956 | 0.99538 | 0.99514 | 0.99489 | 0.99451 | 0.99392 | 0.9935 | 0.99335 | 0.99359 | 0.99434
| 3.1 | 0.9941 | 0.994 | 0.99385 | 0.99367 | 0.99346 | 0.99311 | 0.99254 | 0.9921 | 0.99195 | 0.99222 | 0.99307
| 3.2 | 0.99235 | 0.99234 | 0.99227 | 0.99215 | 0.99199 | 0.99168 | 0.99114 | 0.99069 | 0.99052 | 0.99083 | 0.99178
| 3.3 | 0.99054 | 0.99064 | 0.99065 | 0.9906 | 0.99048 | 0.99023 | 0.98971 | 0.98925 | 0.98909 | 0.98942 | 0.99047
| 3.4 | 0.98868 | 0.98889 | 0.98899 | 0.989 | 0.98894 | 0.98874 | 0.98825 | 0.9878 | 0.98763 | 0.98799 | 0.98914
| 3.5 | 0.98678 | 0.9871 | 0.98729 | 0.98737 | 0.98736 | 0.98722 | 0.98678 | 0.98633 | 0.98616 | 0.98655 | 0.9878
| 3.6 | 0.98482 | 0.98526 | 0.98555 | 0.9857 | 0.98575 | 0.98567 | 0.98528 | 0.98484 | 0.98467 | 0.9851 | 0.98643
| 3.7 | 0.98282 | 0.98338 | 0.98376 | 0.984 | 0.98411 | 0.9841 | 0.98375 | 0.98333 | 0.98317 | 0.98363 | 0.98505
| 3.8 | 0.98077 | 0.98145 | 0.98194 | 0.98226 | 0.98244 | 0.98249 | 0.98221 | 0.9818 | 0.98165 | 0.98214 | 0.98365
| 3.9 | 0.97868 | 0.97949 | 0.98008 | 0.98049 | 0.98074 | 0.98086 | 0.98065 | 0.98026 | 0.98012 | 0.98064 | 0.98224
| 4 | 0.97655 | 0.97748 | 0.97819 | 0.97868 | 0.979 | 0.97921 | 0.97906 | 0.9787 | 0.97857 | 0.97913 | 0.98081
| 4.1 | 0.97437 | 0.97544 | 0.97626 | 0.97685 | 0.97724 | 0.97753 | 0.97746 | 0.97713 | 0.97701 | 0.9776 | 0.97936
| 4.2 | 0.97215 | 0.97337 | 0.9743 | 0.97498 | 0.97545 | 0.97582 | 0.97583 | 0.97554 | 0.97544 | 0.97605 | 0.9779
| 4.3 | 0.9699 | 0.97125 | 0.9723 | 0.97308 | 0.97363 | 0.97409 | 0.97419 | 0.97393 | 0.97385 | 0.9745 | 0.97642
| 4.4 | 0.96761 | 0.9691 | 0.97027 | 0.97115 | 0.97178 | 0.97234 | 0.97253 | 0.97231 | 0.97225 | 0.97293 | 0.97493
| 4.5 | 0.96528 | 0.96692 | 0.96822 | 0.9692 | 0.96991 | 0.97056 | 0.97085 | 0.97067 | 0.97063 | 0.97135 | 0.97342
| 4.6 | 0.96292 | 0.96471 | 0.96613 | 0.96722 | 0.96802 | 0.96877 | 0.96915 | 0.96902 | 0.96901 | 0.96975 | 0.9719
| 4.7 | 0.96053 | 0.96247 | 0.96401 | 0.96521 | 0.9661 | 0.96695 | 0.96744 | 0.96736 | 0.96737 | 0.96815 | 0.97037
| 4.8 | 0.9581 | 0.9602 | 0.96187 | 0.96317 | 0.96415 | 0.96511 | 0.96571 | 0.96568 | 0.96572 | 0.96653 | 0.96882
| 4.9 | 0.95565 | 0.95789 | 0.9597 | 0.96112 | 0.96219 | 0.96325 | 0.96396 | 0.96399 | 0.96406 | 0.9649 | 0.96726
| 5 | 0.95316 | 0.95556 | 0.9575 | 0.95903 | 0.9602 | 0.96137 | 0.9622 | 0.96228 | 0.96238 | 0.96326 | 0.96569
| 5.1 | 0.95065 | 0.95321 | 0.95528 | 0.95693 | 0.95819 | 0.95947 | 0.96042 | 0.96056 | 0.9607 | 0.96161 | 0.9641
| 5.2 | 0.94811 | 0.95083 | 0.95304 | 0.9548 | 0.95616 | 0.95756 | 0.95863 | 0.95883 | 0.959 | 0.95995 | 0.96251
| 5.3 | 0.94554 | 0.94842 | 0.95077 | 0.95265 | 0.95411 | 0.95562 | 0.95682 | 0.95709 | 0.95729 | 0.95828 | 0.9609
| 5.4 | 0.94295 | 0.94599 | 0.94849 | 0.95048 | 0.95204 | 0.95367 | 0.955 | 0.95534 | 0.95558 | 0.9566 | 0.95928
| 5.5 | 0.94034 | 0.94354 | 0.94618 | 0.94829 | 0.94995 | 0.9517 | 0.95316 | 0.95357 | 0.95385 | 0.95491 | 0.95764
| 5.6 | 0.9377 | 0.94107 | 0.94385 | 0.94608 | 0.94784 | 0.94972 | 0.95131 | 0.9518 | 0.95212 | 0.9532 | 0.956
| 5.7 | 0.93504 | 0.93858 | 0.9415 | 0.94386 | 0.94572 | 0.94772 | 0.94945 | 0.95001 | 0.95037 | 0.95149 | 0.95435
| 5.8 | 0.93236 | 0.93606 | 0.93913 | 0.94161 | 0.94358 | 0.94571 | 0.94758 | 0.94822 | 0.94862 | 0.94977 | 0.95269
| 5.9 | 0.92966 | 0.93353 | 0.93674 | 0.93935 | 0.94143 | 0.94368 | 0.94569 | 0.94641 | 0.94685 | 0.94805 | 0.95101
| 6 | 0.92694 | 0.93098 | 0.93434 | 0.93707 | 0.93926 | 0.94164 | 0.94379 | 0.94459 | 0.94508 | 0.94631 | 0.94933
| 6.1 | 0.92421 | 0.92842 | 0.93192 | 0.93478 | 0.93707 | 0.93958 | 0.94188 | 0.94276 | 0.9433 | 0.94456 | 0.94764
| 6.2 | 0.92145 | 0.92584 | 0.92949 | 0.93247 | 0.93487 | 0.93751 | 0.93996 | 0.94093 | 0.94151 | 0.94281 | 0.94594
| 6.3 | 0.91869 | 0.92324 | 0.92704 | 0.93015 | 0.93266 | 0.93543 | 0.93803 | 0.93908 | 0.93971 | 0.94105 | 0.94423
| 6.4 | 0.91591 | 0.92063 | 0.92457 | 0.92782 | 0.93043 | 0.93334 | 0.93609 | 0.93723 | 0.93791 | 0.93928 | 0.94251
| 6.5 | 0.91311 | 0.918 | 0.9221 | 0.92547 | 0.92819 | 0.93124 | 0.93414 | 0.93537 | 0.9361 | 0.93751 | 0.94078
| 6.6 | 0.9103 | 0.91536 | 0.91961 | 0.92311 | 0.92594 | 0.92912 | 0.93218 | 0.9335 | 0.93428 | 0.93573 | 0.93905
| 6.7 | 0.90748 | 0.91271 | 0.91711 | 0.92074 | 0.92368 | 0.92699 | 0.93021 | 0.93162 | 0.93245 | 0.93394 | 0.9373
| 6.8 | 0.90465 | 0.91005 | 0.91459 | 0.91835 | 0.92141 | 0.92486 | 0.92823 | 0.92974 | 0.93062 | 0.93214 | 0.93555
| 6.9 | 0.90181 | 0.90738 | 0.91207 | 0.91596 | 0.91913 | 0.92271 | 0.92625 | 0.92784 | 0.92878 | 0.93034 | 0.9338
| 7 | 0.89896 | 0.9047 | 0.90954 | 0.91356 | 0.91684 | 0.92056 | 0.92425 | 0.92594 | 0.92693 | 0.92853 | 0.93203
| 7.1 | 0.8961 | 0.90201 | 0.907 | 0.91114 | 0.91453 | 0.91839 | 0.92225 | 0.92403 | 0.92508 | 0.92671 | 0.93026
| 7.2 | 0.89323 | 0.89931 | 0.90444 | 0.90872 | 0.91222 | 0.91622 | 0.92024 | 0.92212 | 0.92322 | 0.92489 | 0.92848
| 7.3 | 0.89035 | 0.8966 | 0.90189 | 0.90629 | 0.90991 | 0.91404 | 0.91822 | 0.9202 | 0.92136 | 0.92307 | 0.9267
| 7.4 | 0.88747 | 0.89389 | 0.89932 | 0.90385 | 0.90758 | 0.91185 | 0.91619 | 0.91827 | 0.91949 | 0.92124 | 0.92491
| 7.5 | 0.88458 | 0.89117 | 0.89675 | 0.90141 | 0.90525 | 0.90965 | 0.91416 | 0.91634 | 0.91762 | 0.9194 | 0.92311
| 7.6 | 0.88169 | 0.88844 | 0.89417 | 0.89896 | 0.90291 | 0.90745 | 0.91212 | 0.9144 | 0.91574 | 0.91756 | 0.92131
| 7.7 | 0.87879 | 0.88571 | 0.89158 | 0.8965 | 0.90056 | 0.90524 | 0.91008 | 0.91246 | 0.91385 | 0.91571 | 0.9195
| 7.8 | 0.87589 | 0.88297 | 0.88899 | 0.89404 | 0.89821 | 0.90303 | 0.90803 | 0.91051 | 0.91196 | 0.91386 | 0.91769
| 7.9 | 0.87299 | 0.88023 | 0.88639 | 0.89157 | 0.89585 | 0.90081 | 0.90597 | 0.90856 | 0.91007 | 0.91201 | 0.91587
| 8 | 0.87008 | 0.87749 | 0.88379 | 0.88909 | 0.89348 | 0.89858 | 0.90391 | 0.9066 | 0.90817 | 0.91015 | 0.91405
| 8.1 | 0.86717 | 0.87474 | 0.88119 | 0.88662 | 0.89112 | 0.89635 | 0.90184 | 0.90464 | 0.90627 | 0.90828 | 0.91222
| 8.2 | 0.86426 | 0.87199 | 0.87858 | 0.88413 | 0.88874 | 0.89411 | 0.89977 | 0.90267 | 0.90436 | 0.90642 | 0.91039
| 8.3 | 0.86135 | 0.86924 | 0.87597 | 0.88165 | 0.88637 | 0.89187 | 0.89769 | 0.9007 | 0.90245 | 0.90455 | 0.90855
| 8.4 | 0.85844 | 0.86649 | 0.87336 | 0.87916 | 0.88399 | 0.88962 | 0.89561 | 0.89872 | 0.90054 | 0.90267 | 0.90671
| 8.5 | 0.85553 | 0.86374 | 0.87075 | 0.87667 | 0.8816 | 0.88738 | 0.89353 | 0.89674 | 0.89862 | 0.90079 | 0.90486
| 8.6 | 0.85263 | 0.86098 | 0.86813 | 0.87417 | 0.87921 | 0.88512 | 0.89144 | 0.89475 | 0.8967 | 0.89891 | 0.90302
| 8.7 | 0.84972 | 0.85823 | 0.86552 | 0.87168 | 0.87683 | 0.88287 | 0.88935 | 0.89277 | 0.89478 | 0.89703 | 0.90116
| 8.8 | 0.84681 | 0.85548 | 0.8629 | 0.86918 | 0.87443 | 0.88061 | 0.88725 | 0.89078 | 0.89285 | 0.89514 | 0.89931
| 8.9 | 0.84391 | 0.85273 | 0.86028 | 0.86668 | 0.87204 | 0.87835 | 0.88515 | 0.88878 | 0.89092 | 0.89325 | 0.89745
| 9 | 0.84101 | 0.84998 | 0.85767 | 0.86419 | 0.86964 | 0.87608 | 0.88305 | 0.88679 | 0.88899 | 0.89136 | 0.89559
| 9.1 | 0.83811 | 0.84723 | 0.85505 | 0.86169 | 0.86725 | 0.87382 | 0.88095 | 0.88479 | 0.88705 | 0.88946 | 0.89372
| 9.2 | 0.83522 | 0.84448 | 0.85243 | 0.85919 | 0.86485 | 0.87155 | 0.87884 | 0.88278 | 0.88512 | 0.88756 | 0.89186
| 9.3 | 0.83233 | 0.84174 | 0.84982 | 0.85669 | 0.86245 | 0.86928 | 0.87673 | 0.88078 | 0.88318 | 0.88566 | 0.88999
| 9.4 | 0.82945 | 0.839 | 0.84721 | 0.85419 | 0.86005 | 0.86701 | 0.87462 | 0.87877 | 0.88124 | 0.88376 | 0.88811
| 9.5 | 0.82657 | 0.83626 | 0.8446 | 0.85169 | 0.85765 | 0.86474 | 0.8725 | 0.87676 | 0.87929 | 0.88186 | 0.88624
| 9.6 | 0.8237 | 0.83353 | 0.84199 | 0.84919 | 0.85526 | 0.86246 | 0.87039 | 0.87475 | 0.87735 | 0.87995 | 0.88436
| 9.7 | 0.82083 | 0.8308 | 0.83938 | 0.8467 | 0.85286 | 0.86019 | 0.86827 | 0.87274 | 0.8754 | 0.87805 | 0.88248
| 9.8 | 0.81797 | 0.82807 | 0.83678 | 0.8442 | 0.85046 | 0.85791 | 0.86615 | 0.87073 | 0.87345 | 0.87614 | 0.8806
| 9.9 | 0.81511 | 0.82535 | 0.83418 | 0.84171 | 0.84806 | 0.85564 | 0.86403 | 0.86871 | 0.8715 | 0.87423 | 0.87872
| 10 | 0.81227 | 0.82264 | 0.83158 | 0.83922 | 0.84567 | 0.85336 | 0.86191 | 0.86669 | 0.86955 | 0.87232 | 0.87684
| 10.1 | 0.80943 | 0.81993 | 0.82899 | 0.83673 | 0.84327 | 0.85109 | 0.85979 | 0.86467 | 0.8676 | 0.8704 | 0.87495
| 10.2 | 0.80659 | 0.81722 | 0.8264 | 0.83425 | 0.84088 | 0.84882 | 0.85766 | 0.86265 | 0.86564 | 0.86849 | 0.87306
| 10.3 | 0.80377 | 0.81452 | 0.82382 | 0.83176 | 0.83849 | 0.84654 | 0.85554 | 0.86063 | 0.86369 | 0.86658 | 0.87117
| 10.4 | 0.80095 | 0.81183 | 0.82124 | 0.82929 | 0.8361 | 0.84427 | 0.85342 | 0.85861 | 0.86173 | 0.86466 | 0.86928
| 10.5 | 0.79814 | 0.80915 | 0.81866 | 0.82681 | 0.83371 | 0.842 | 0.85129 | 0.85659 | 0.85977 | 0.86275 | 0.86739
| 10.6 | 0.79534 | 0.80647 | 0.81609 | 0.82434 | 0.83133 | 0.83973 | 0.84917 | 0.85456 | 0.85782 | 0.86083 | 0.8655
| 10.7 | 0.79255 | 0.80379 | 0.81353 | 0.82187 | 0.82895 | 0.83746 | 0.84704 | 0.85254 | 0.85586 | 0.85891 | 0.86361
| 10.8 | 0.78977 | 0.80113 | 0.81097 | 0.81941 | 0.82657 | 0.83519 | 0.84492 | 0.85052 | 0.8539 | 0.857 | 0.86172
| 10.9 | 0.787 | 0.79847 | 0.80841 | 0.81695 | 0.82419 | 0.83292 | 0.8428 | 0.84849 | 0.85194 | 0.85508 | 0.85982
| 11 | 0.78423 | 0.79582 | 0.80586 | 0.81449 | 0.82182 | 0.83066 | 0.84067 | 0.84647 | 0.84998 | 0.85316 | 0.85793
| 11.1 | 0.78148 | 0.79318 | 0.80332 | 0.81204 | 0.81945 | 0.8284 | 0.83855 | 0.84444 | 0.84803 | 0.85124 | 0.85604
| 11.2 | 0.77873 | 0.79054 | 0.80079 | 0.80959 | 0.81708 | 0.82614 | 0.83643 | 0.84242 | 0.84607 | 0.84932 | 0.85414
| 11.3 | 0.776 | 0.78791 | 0.79825 | 0.80715 | 0.81472 | 0.82388 | 0.8343 | 0.8404 | 0.84411 | 0.84741 | 0.85225
| 11.4 | 0.77328 | 0.78529 | 0.79573 | 0.80471 | 0.81236 | 0.82162 | 0.83218 | 0.83837 | 0.84215 | 0.84549 | 0.85035
| 11.5 | 0.77056 | 0.78268 | 0.79321 | 0.80228 | 0.81001 | 0.81937 | 0.83006 | 0.83635 | 0.84019 | 0.84357 | 0.84846
| 11.6 | 0.76786 | 0.78008 | 0.7907 | 0.79985 | 0.80766 | 0.81712 | 0.82795 | 0.83432 | 0.83823 | 0.84165 | 0.84656
| 11.7 | 0.76517 | 0.77749 | 0.7882 | 0.79743 | 0.80531 | 0.81487 | 0.82583 | 0.8323 | 0.83628 | 0.83974 | 0.84467
| 11.8 | 0.76249 | 0.7749 | 0.7857 | 0.79502 | 0.80297 | 0.81262 | 0.82371 | 0.83028 | 0.83432 | 0.83782 | 0.84278
| 11.9 | 0.75982 | 0.77233 | 0.78321 | 0.79261 | 0.80063 | 0.81038 | 0.8216 | 0.82826 | 0.83236 | 0.8359 | 0.84088
| 12 | 0.75716 | 0.76976 | 0.78073 | 0.7902 | 0.7983 | 0.80814 | 0.81948 | 0.82624 | 0.83041 | 0.83399 | 0.83899
| 12.1 | 0.75451 | 0.7672 | 0.77826 | 0.7878 | 0.79597 | 0.8059 | 0.81737 | 0.82422 | 0.82845 | 0.83208 | 0.8371
| 12.2 | 0.75187 | 0.76465 | 0.77579 | 0.78541 | 0.79364 | 0.80367 | 0.81526 | 0.8222 | 0.8265 | 0.83016 | 0.8352
| 12.3 | 0.74925 | 0.76211 | 0.77333 | 0.78302 | 0.79132 | 0.80144 | 0.81315 | 0.82018 | 0.82454 | 0.82825 | 0.83331
| 12.4 | 0.74663 | 0.75958 | 0.77088 | 0.78064 | 0.78901 | 0.79921 | 0.81105 | 0.81817 | 0.82259 | 0.82634 | 0.83142
| 12.5 | 0.74403 | 0.75706 | 0.76843 | 0.77827 | 0.7867 | 0.79699 | 0.80894 | 0.81615 | 0.82064 | 0.82443 | 0.82953
| 12.6 | 0.74144 | 0.75455 | 0.766 | 0.7759 | 0.78439 | 0.79477 | 0.80684 | 0.81414 | 0.81869 | 0.82252 | 0.82764
| 12.7 | 0.73886 | 0.75205 | 0.76357 | 0.77354 | 0.78209 | 0.79255 | 0.80474 | 0.81213 | 0.81674 | 0.82061 | 0.82575
| 12.8 | 0.73629 | 0.74956 | 0.76114 | 0.77118 | 0.7798 | 0.79034 | 0.80264 | 0.81012 | 0.81479 | 0.8187 | 0.82387
| 12.9 | 0.73373 | 0.74707 | 0.75873 | 0.76883 | 0.77751 | 0.78813 | 0.80055 | 0.80811 | 0.81285 | 0.81679 | 0.82198
| 13 | 0.73118 | 0.7446 | 0.75632 | 0.76649 | 0.77522 | 0.78593 | 0.79845 | 0.8061 | 0.8109 | 0.81489 | 0.8201
| 13.1 | 0.72865 | 0.74214 | 0.75393 | 0.76415 | 0.77294 | 0.78372 | 0.79636 | 0.80409 | 0.80896 | 0.81299 | 0.81821
| 13.2 | 0.72613 | 0.73968 | 0.75154 | 0.76182 | 0.77067 | 0.78153 | 0.79427 | 0.80209 | 0.80701 | 0.81108 | 0.81633
| 13.3 | 0.72361 | 0.73724 | 0.74916 | 0.7595 | 0.7684 | 0.77933 | 0.79218 | 0.80009 | 0.80507 | 0.80918 | 0.81445
| 13.4 | 0.72111 | 0.7348 | 0.74678 | 0.75718 | 0.76614 | 0.77715 | 0.7901 | 0.79808 | 0.80313 | 0.80728 | 0.81257
| 13.5 | 0.71863 | 0.73238 | 0.74442 | 0.75487 | 0.76388 | 0.77496 | 0.78802 | 0.79609 | 0.8012 | 0.80539 | 0.81069
| 13.6 | 0.71615 | 0.72996 | 0.74206 | 0.75257 | 0.76163 | 0.77278 | 0.78594 | 0.79409 | 0.79926 | 0.80349 | 0.80881
| 13.7 | 0.71368 | 0.72755 | 0.73971 | 0.75027 | 0.75938 | 0.7706 | 0.78386 | 0.79209 | 0.79732 | 0.80159 | 0.80694
| 13.8 | 0.71123 | 0.72516 | 0.73737 | 0.74798 | 0.75714 | 0.76843 | 0.78179 | 0.7901 | 0.79539 | 0.7997 | 0.80506
| 13.9 | 0.70879 | 0.72277 | 0.73503 | 0.7457 | 0.75491 | 0.76626 | 0.77972 | 0.78811 | 0.79346 | 0.79781 | 0.80319
| 14 | 0.70636 | 0.72039 | 0.73271 | 0.74342 | 0.75268 | 0.7641 | 0.77765 | 0.78612 | 0.79153 | 0.79592 | 0.80132
| 14.1 | 0.70394 | 0.71803 | 0.73039 | 0.74115 | 0.75045 | 0.76194 | 0.77559 | 0.78413 | 0.7896 | 0.79403 | 0.79945
| 14.2 | 0.70153 | 0.71567 | 0.72808 | 0.73889 | 0.74824 | 0.75978 | 0.77353 | 0.78215 | 0.78768 | 0.79215 | 0.79758
| 14.3 | 0.69913 | 0.71332 | 0.72578 | 0.73664 | 0.74602 | 0.75763 | 0.77147 | 0.78017 | 0.78575 | 0.79026 | 0.79571
| 14.4 | 0.69674 | 0.71098 | 0.72348 | 0.73439 | 0.74382 | 0.75549 | 0.76941 | 0.77818 | 0.78383 | 0.78838 | 0.79385
| 14.5 | 0.69437 | 0.70865 | 0.7212 | 0.73214 | 0.74161 | 0.75334 | 0.76736 | 0.77621 | 0.78191 | 0.7865 | 0.79199
| 14.6 | 0.692 | 0.70633 | 0.71892 | 0.72991 | 0.73942 | 0.75121 | 0.76531 | 0.77423 | 0.78 | 0.78462 | 0.79013
| 14.7 | 0.68965 | 0.70402 | 0.71665 | 0.72768 | 0.73723 | 0.74907 | 0.76326 | 0.77226 | 0.77808 | 0.78274 | 0.78827
| 14.8 | 0.68731 | 0.70171 | 0.71439 | 0.72545 | 0.73504 | 0.74694 | 0.76122 | 0.77029 | 0.77617 | 0.78087 | 0.78641
| 14.9 | 0.68498 | 0.69942 | 0.71213 | 0.72324 | 0.73286 | 0.74482 | 0.75917 | 0.76832 | 0.77426 | 0.779 | 0.78455
| 15 | 0.68265 | 0.69714 | 0.70988 | 0.72103 | 0.73069 | 0.7427 | 0.75714 | 0.76635 | 0.77235 | 0.77713 | 0.7827
| 15.1 | 0.68034 | 0.69486 | 0.70764 | 0.71882 | 0.72852 | 0.74058 | 0.7551 | 0.76439 | 0.77044 | 0.77526 | 0.78085
| 15.2 | 0.67804 | 0.69259 | 0.70541 | 0.71663 | 0.72636 | 0.73847 | 0.75307 | 0.76243 | 0.76853 | 0.77339 | 0.779
| 15.3 | 0.67575 | 0.69034 | 0.70319 | 0.71444 | 0.7242 | 0.73636 | 0.75104 | 0.76047 | 0.76663 | 0.77153 | 0.77715
| 15.4 | 0.67347 | 0.68809 | 0.70097 | 0.71225 | 0.72205 | 0.73426 | 0.74902 | 0.75851 | 0.76473 | 0.76967 | 0.7753
| 15.5 | 0.6712 | 0.68585 | 0.69876 | 0.71007 | 0.71991 | 0.73216 | 0.747 | 0.75656 | 0.76283 | 0.76781 | 0.77346
| 15.6 | 0.66894 | 0.68361 | 0.69656 | 0.7079 | 0.71776 | 0.73007 | 0.74498 | 0.75461 | 0.76094 | 0.76595 | 0.77162
| 15.7 | 0.66669 | 0.68139 | 0.69436 | 0.70574 | 0.71563 | 0.72798 | 0.74296 | 0.75266 | 0.75905 | 0.76409 | 0.76978
| 15.8 | 0.66444 | 0.67917 | 0.69218 | 0.70358 | 0.7135 | 0.72589 | 0.74095 | 0.75071 | 0.75715 | 0.76224 | 0.76794
| 15.9 | 0.66221 | 0.67697 | 0.69 | 0.70142 | 0.71137 | 0.72381 | 0.73894 | 0.74877 | 0.75527 | 0.76039 | 0.7661
| 16 | 0.65999 | 0.67477 | 0.68782 | 0.69928 | 0.70926 | 0.72173 | 0.73693 | 0.74683 | 0.75338 | 0.75854 | 0.76427
| 16.1 | 0.65777 | 0.67258 | 0.68565 | 0.69713 | 0.70714 | 0.71966 | 0.73493 | 0.74489 | 0.75149 | 0.75669 | 0.76244
| 16.2 | 0.65557 | 0.67039 | 0.68349 | 0.695 | 0.70503 | 0.71759 | 0.73293 | 0.74296 | 0.74961 | 0.75485 | 0.76061
| 16.3 | 0.65337 | 0.66822 | 0.68134 | 0.69287 | 0.70293 | 0.71553 | 0.73093 | 0.74102 | 0.74773 | 0.75301 | 0.75878
| 16.4 | 0.65119 | 0.66605 | 0.67919 | 0.69075 | 0.70083 | 0.71347 | 0.72894 | 0.73909 | 0.74586 | 0.75117 | 0.75695
| 16.5 | 0.64901 | 0.66389 | 0.67705 | 0.68863 | 0.69874 | 0.71141 | 0.72695 | 0.73717 | 0.74398 | 0.74933 | 0.75513
| 16.6 | 0.64684 | 0.66173 | 0.67492 | 0.68652 | 0.69665 | 0.70936 | 0.72496 | 0.73524 | 0.74211 | 0.74749 | 0.75331
| 16.7 | 0.64468 | 0.65959 | 0.67279 | 0.68441 | 0.69456 | 0.70732 | 0.72298 | 0.73332 | 0.74024 | 0.74566 | 0.75149
| 16.8 | 0.64252 | 0.65745 | 0.67067 | 0.68231 | 0.69248 | 0.70527 | 0.721 | 0.7314 | 0.73837 | 0.74383 | 0.74967
| 16.9 | 0.64038 | 0.65532 | 0.66856 | 0.68021 | 0.69041 | 0.70323 | 0.71902 | 0.72948 | 0.73651 | 0.742 | 0.74786
| 17 | 0.63824 | 0.65319 | 0.66645 | 0.67812 | 0.68834 | 0.7012 | 0.71705 | 0.72757 | 0.73465 | 0.74018 | 0.74604
| 17.1 | 0.63611 | 0.65108 | 0.66435 | 0.67604 | 0.68628 | 0.69917 | 0.71508 | 0.72566 | 0.73279 | 0.73835 | 0.74423
| 17.2 | 0.63399 | 0.64897 | 0.66225 | 0.67396 | 0.68422 | 0.69714 | 0.71311 | 0.72375 | 0.73093 | 0.73653 | 0.74242
| 17.3 | 0.63187 | 0.64686 | 0.66016 | 0.67189 | 0.68216 | 0.69512 | 0.71115 | 0.72185 | 0.72908 | 0.73471 | 0.74062
| 17.4 | 0.62977 | 0.64476 | 0.65807 | 0.66982 | 0.68011 | 0.6931 | 0.70919 | 0.71994 | 0.72723 | 0.73289 | 0.73881
| 17.5 | 0.62767 | 0.64267 | 0.65599 | 0.66775 | 0.67807 | 0.69108 | 0.70723 | 0.71804 | 0.72538 | 0.73108 | 0.73701
| 17.6 | 0.62557 | 0.64059 | 0.65392 | 0.66569 | 0.67602 | 0.68907 | 0.70527 | 0.71615 | 0.72353 | 0.72927 | 0.73521
| 17.7 | 0.62349 | 0.63851 | 0.65185 | 0.66364 | 0.67399 | 0.68706 | 0.70332 | 0.71425 | 0.72168 | 0.72746 | 0.73341
| 17.8 | 0.62141 | 0.63643 | 0.64979 | 0.66159 | 0.67195 | 0.68506 | 0.70137 | 0.71236 | 0.71984 | 0.72565 | 0.73161
| 17.9 | 0.61933 | 0.63437 | 0.64773 | 0.65955 | 0.66993 | 0.68306 | 0.69943 | 0.71047 | 0.718 | 0.72385 | 0.72982
| 18 | 0.61727 | 0.6323 | 0.64568 | 0.65751 | 0.6679 | 0.68106 | 0.69749 | 0.70858 | 0.71617 | 0.72204 | 0.72803
| 18.1 | 0.61521 | 0.63025 | 0.64363 | 0.65547 | 0.66588 | 0.67907 | 0.69555 | 0.7067 | 0.71433 | 0.72024 | 0.72624
| 18.2 | 0.61315 | 0.6282 | 0.64159 | 0.65344 | 0.66387 | 0.67708 | 0.69361 | 0.70482 | 0.7125 | 0.71845 | 0.72445
| 18.3 | 0.6111 | 0.62615 | 0.63955 | 0.65141 | 0.66185 | 0.6751 | 0.69168 | 0.70294 | 0.71067 | 0.71665 | 0.72266
| 18.4 | 0.60906 | 0.62411 | 0.63752 | 0.64939 | 0.65985 | 0.67312 | 0.68975 | 0.70107 | 0.70884 | 0.71486 | 0.72088
| 18.5 | 0.60703 | 0.62208 | 0.63549 | 0.64738 | 0.65784 | 0.67114 | 0.68782 | 0.69919 | 0.70702 | 0.71307 | 0.7191
| 18.6 | 0.605 | 0.62005 | 0.63347 | 0.64536 | 0.65584 | 0.66916 | 0.6859 | 0.69732 | 0.7052 | 0.71128 | 0.71732
| 18.7 | 0.60297 | 0.61803 | 0.63145 | 0.64335 | 0.65385 | 0.66719 | 0.68398 | 0.69546 | 0.70338 | 0.70949 | 0.71554
| 18.8 | 0.60095 | 0.61601 | 0.62944 | 0.64135 | 0.65186 | 0.66523 | 0.68206 | 0.69359 | 0.70156 | 0.70771 | 0.71377
| 18.9 | 0.59894 | 0.61399 | 0.62743 | 0.63935 | 0.64987 | 0.66326 | 0.68015 | 0.69173 | 0.69975 | 0.70592 | 0.712
| 19 | 0.59693 | 0.61198 | 0.62542 | 0.63735 | 0.64788 | 0.6613 | 0.67823 | 0.68987 | 0.69793 | 0.70415 | 0.71022
| 19.1 | 0.59492 | 0.60998 | 0.62342 | 0.63536 | 0.6459 | 0.65934 | 0.67633 | 0.68802 | 0.69613 | 0.70237 | 0.70846
| 19.2 | 0.59292 | 0.60798 | 0.62142 | 0.63337 | 0.64393 | 0.65739 | 0.67442 | 0.68616 | 0.69432 | 0.70059 | 0.70669
| 19.3 | 0.59093 | 0.60598 | 0.61943 | 0.63139 | 0.64195 | 0.65544 | 0.67252 | 0.68431 | 0.69251 | 0.69882 | 0.70493
| 19.4 | 0.58894 | 0.60399 | 0.61744 | 0.62941 | 0.63998 | 0.65349 | 0.67062 | 0.68246 | 0.69071 | 0.69705 | 0.70316
| 19.5 | 0.58695 | 0.602 | 0.61546 | 0.62743 | 0.63802 | 0.65155 | 0.66872 | 0.68062 | 0.68891 | 0.69528 | 0.7014
| 19.6 | 0.58497 | 0.60002 | 0.61348 | 0.62545 | 0.63606 | 0.64961 | 0.66683 | 0.67877 | 0.68712 | 0.69352 | 0.69964
| 19.7 | 0.58299 | 0.59804 | 0.6115 | 0.62349 | 0.6341 | 0.64767 | 0.66494 | 0.67693 | 0.68532 | 0.69176 | 0.69789
| 19.8 | 0.58102 | 0.59606 | 0.60953 | 0.62152 | 0.63214 | 0.64574 | 0.66305 | 0.6751 | 0.68353 | 0.68999 | 0.69613
| 19.9 | 0.57905 | 0.59409 | 0.60756 | 0.61956 | 0.63019 | 0.64381 | 0.66116 | 0.67326 | 0.68174 | 0.68824 | 0.69438
| 20 | 0.57709 | 0.59213 | 0.60559 | 0.6176 | 0.62824 | 0.64188 | 0.65928 | 0.67143 | 0.67995 | 0.68648 | 0.69263
| 20.1 | 0.57513 | 0.59016 | 0.60363 | 0.61564 | 0.62629 | 0.63995 | 0.6574 | 0.6696 | 0.67817 | 0.68473 | 0.69089
| 20.2 | 0.57317 | 0.5882 | 0.60167 | 0.61369 | 0.62435 | 0.63803 | 0.65553 | 0.66778 | 0.67639 | 0.68297 | 0.68914
| 20.3 | 0.57122 | 0.58625 | 0.59972 | 0.61174 | 0.62241 | 0.63611 | 0.65365 | 0.66595 | 0.67461 | 0.68123 | 0.6874
| 20.4 | 0.56927 | 0.58429 | 0.59777 | 0.6098 | 0.62048 | 0.6342 | 0.65178 | 0.66413 | 0.67283 | 0.67948 | 0.68566
| 20.5 | 0.56732 | 0.58234 | 0.59582 | 0.60785 | 0.61855 | 0.63229 | 0.64991 | 0.66231 | 0.67106 | 0.67773 | 0.68392
| 20.6 | 0.56538 | 0.5804 | 0.59388 | 0.60592 | 0.61662 | 0.63038 | 0.64805 | 0.6605 | 0.66929 | 0.67599 | 0.68218
| 20.7 | 0.56345 | 0.57846 | 0.59194 | 0.60398 | 0.61469 | 0.62847 | 0.64619 | 0.65868 | 0.66752 | 0.67425 | 0.68044
| 20.8 | 0.56151 | 0.57652 | 0.59 | 0.60205 | 0.61277 | 0.62657 | 0.64433 | 0.65687 | 0.66575 | 0.67251 | 0.67871
| 20.9 | 0.55958 | 0.57459 | 0.58806 | 0.60012 | 0.61085 | 0.62467 | 0.64247 | 0.65506 | 0.66399 | 0.67078 | 0.67698
| 21 | 0.55766 | 0.57265 | 0.58613 | 0.59819 | 0.60893 | 0.62277 | 0.64062 | 0.65326 | 0.66222 | 0.66905 | 0.67525
| 21.1 | 0.55573 | 0.57073 | 0.58421 | 0.59627 | 0.60702 | 0.62088 | 0.63877 | 0.65146 | 0.66046 | 0.66731 | 0.67353
| 21.2 | 0.55381 | 0.5688 | 0.58228 | 0.59435 | 0.60511 | 0.61899 | 0.63692 | 0.64966 | 0.65871 | 0.66559 | 0.6718
| 21.3 | 0.5519 | 0.56688 | 0.58036 | 0.59244 | 0.6032 | 0.6171 | 0.63507 | 0.64786 | 0.65695 | 0.66386 | 0.67008
| 21.4 | 0.54999 | 0.56497 | 0.57845 | 0.59053 | 0.6013 | 0.61522 | 0.63323 | 0.64606 | 0.6552 | 0.66214 | 0.66836
| 21.5 | 0.54808 | 0.56305 | 0.57653 | 0.58862 | 0.5994 | 0.61334 | 0.63139 | 0.64427 | 0.65345 | 0.66041 | 0.66664
| 21.6 | 0.54617 | 0.56114 | 0.57462 | 0.58671 | 0.5975 | 0.61146 | 0.62956 | 0.64248 | 0.6517 | 0.6587 | 0.66493
| 21.7 | 0.54427 | 0.55924 | 0.57272 | 0.58481 | 0.59561 | 0.60958 | 0.62772 | 0.6407 | 0.64996 | 0.65698 | 0.66321
| 21.8 | 0.54238 | 0.55733 | 0.57081 | 0.58291 | 0.59372 | 0.60771 | 0.62589 | 0.63891 | 0.64822 | 0.65526 | 0.6615
| 21.9 | 0.54048 | 0.55543 | 0.56891 | 0.58102 | 0.59183 | 0.60584 | 0.62407 | 0.63713 | 0.64648 | 0.65355 | 0.65979
| 22 | 0.53859 | 0.55354 | 0.56702 | 0.57912 | 0.58995 | 0.60398 | 0.62224 | 0.63535 | 0.64474 | 0.65184 | 0.65809
| 22.1 | 0.53671 | 0.55165 | 0.56513 | 0.57724 | 0.58807 | 0.60211 | 0.62042 | 0.63358 | 0.64301 | 0.65014 | 0.65638
| 22.2 | 0.53482 | 0.54976 | 0.56324 | 0.57535 | 0.58619 | 0.60025 | 0.6186 | 0.6318 | 0.64128 | 0.64843 | 0.65468
| 22.3 | 0.53295 | 0.54787 | 0.56135 | 0.57347 | 0.58432 | 0.5984 | 0.61679 | 0.63003 | 0.63955 | 0.64673 | 0.65298
| 22.4 | 0.53107 | 0.54599 | 0.55947 | 0.57159 | 0.58245 | 0.59655 | 0.61497 | 0.62827 | 0.63782 | 0.64503 | 0.65128
| 22.5 | 0.5292 | 0.54412 | 0.55759 | 0.56972 | 0.58058 | 0.5947 | 0.61316 | 0.6265 | 0.6361 | 0.64333 | 0.64959
| 22.6 | 0.52734 | 0.54225 | 0.55572 | 0.56785 | 0.57872 | 0.59285 | 0.61136 | 0.62474 | 0.63437 | 0.64163 | 0.6479
| 22.7 | 0.52548 | 0.54038 | 0.55385 | 0.56598 | 0.57686 | 0.59101 | 0.60955 | 0.62298 | 0.63265 | 0.63994 | 0.64621
| 22.8 | 0.52362 | 0.53852 | 0.55199 | 0.56412 | 0.575 | 0.58917 | 0.60775 | 0.62122 | 0.63094 | 0.63825 | 0.64452
| 22.9 | 0.52177 | 0.53666 | 0.55013 | 0.56226 | 0.57315 | 0.58733 | 0.60596 | 0.61947 | 0.62922 | 0.63656 | 0.64283
| 23 | 0.51992 | 0.5348 | 0.54827 | 0.56041 | 0.5713 | 0.5855 | 0.60416 | 0.61772 | 0.62751 | 0.63488 | 0.64115
| 23.1 | 0.51808 | 0.53295 | 0.54642 | 0.55856 | 0.56946 | 0.58368 | 0.60237 | 0.61597 | 0.6258 | 0.63319 | 0.63947
| 23.2 | 0.51624 | 0.53111 | 0.54457 | 0.55671 | 0.56762 | 0.58185 | 0.60058 | 0.61423 | 0.6241 | 0.63151 | 0.63779
| 23.3 | 0.51441 | 0.52927 | 0.54273 | 0.55487 | 0.56579 | 0.58003 | 0.5988 | 0.61248 | 0.62239 | 0.62983 | 0.63612
| 23.4 | 0.51258 | 0.52743 | 0.54089 | 0.55304 | 0.56396 | 0.57821 | 0.59702 | 0.61074 | 0.62069 | 0.62816 | 0.63444
| 23.5 | 0.51076 | 0.5256 | 0.53906 | 0.5512 | 0.56213 | 0.5764 | 0.59524 | 0.60901 | 0.61899 | 0.62649 | 0.63277
| 23.6 | 0.50895 | 0.52378 | 0.53723 | 0.54938 | 0.56031 | 0.57459 | 0.59347 | 0.60727 | 0.6173 | 0.62482 | 0.63111
| 23.7 | 0.50714 | 0.52196 | 0.53541 | 0.54756 | 0.55849 | 0.57279 | 0.59169 | 0.60554 | 0.61561 | 0.62315 | 0.62944
| 23.8 | 0.50534 | 0.52015 | 0.53359 | 0.54574 | 0.55668 | 0.57099 | 0.58993 | 0.60382 | 0.61392 | 0.62148 | 0.62778
| 23.9 | 0.50354 | 0.51835 | 0.53178 | 0.54393 | 0.55487 | 0.56919 | 0.58816 | 0.60209 | 0.61223 | 0.61982 | 0.62612
| 24 | 0.50176 | 0.51655 | 0.52997 | 0.54212 | 0.55307 | 0.5674 | 0.5864 | 0.60037 | 0.61054 | 0.61816 | 0.62446
| 24.1 | 0.49998 | 0.51475 | 0.52818 | 0.54032 | 0.55127 | 0.56561 | 0.58465 | 0.59865 | 0.60886 | 0.6165 | 0.62281
| 24.2 | 0.4982 | 0.51297 | 0.52638 | 0.53853 | 0.54947 | 0.56383 | 0.58289 | 0.59694 | 0.60718 | 0.61485 | 0.62116
| 24.3 | 0.49644 | 0.51119 | 0.5246 | 0.53674 | 0.54769 | 0.56205 | 0.58115 | 0.59523 | 0.60551 | 0.6132 | 0.61951
| 24.4 | 0.49468 | 0.50942 | 0.52282 | 0.53495 | 0.54591 | 0.56028 | 0.5794 | 0.59352 | 0.60383 | 0.61155 | 0.61787
| 24.5 | 0.49293 | 0.50765 | 0.52104 | 0.53318 | 0.54413 | 0.55851 | 0.57766 | 0.59181 | 0.60216 | 0.6099 | 0.61623
| 24.6 | 0.49119 | 0.5059 | 0.51928 | 0.53141 | 0.54236 | 0.55675 | 0.57592 | 0.59011 | 0.6005 | 0.60826 | 0.61459
| 24.7 | 0.48946 | 0.50415 | 0.51752 | 0.52964 | 0.5406 | 0.55499 | 0.57419 | 0.58841 | 0.59883 | 0.60662 | 0.61295
| 24.8 | 0.48774 | 0.50241 | 0.51577 | 0.52789 | 0.53884 | 0.55324 | 0.57246 | 0.58672 | 0.59717 | 0.60498 | 0.61132
| 24.9 | 0.48602 | 0.50068 | 0.51403 | 0.52614 | 0.53709 | 0.55149 | 0.57074 | 0.58503 | 0.59551 | 0.60335 | 0.60969
| 25 | 0.48432 | 0.49896 | 0.51229 | 0.5244 | 0.53534 | 0.54975 | 0.56902 | 0.58334 | 0.59386 | 0.60172 | 0.60807
| 25.1 | 0.48263 | 0.49725 | 0.51057 | 0.52266 | 0.5336 | 0.54802 | 0.5673 | 0.58165 | 0.5922 | 0.60009 | 0.60645
| 25.2 | 0.48095 | 0.49555 | 0.50885 | 0.52094 | 0.53187 | 0.54629 | 0.56559 | 0.57997 | 0.59056 | 0.59847 | 0.60483
| 25.3 | 0.47928 | 0.49386 | 0.50714 | 0.51922 | 0.53015 | 0.54456 | 0.56388 | 0.57829 | 0.58891 | 0.59684 | 0.60321
| 25.4 | 0.47763 | 0.49217 | 0.50544 | 0.51751 | 0.52843 | 0.54285 | 0.56218 | 0.57662 | 0.58727 | 0.59523 | 0.6016
| 25.5 | 0.47598 | 0.4905 | 0.50376 | 0.51581 | 0.52673 | 0.54113 | 0.56048 | 0.57495 | 0.58563 | 0.59361 | 0.6
| 25.6 | 0.47435 | 0.48885 | 0.50208 | 0.51411 | 0.52503 | 0.53943 | 0.55879 | 0.57328 | 0.58399 | 0.592 | 0.59839
| 25.7 | 0.47273 | 0.4872 | 0.50041 | 0.51243 | 0.52333 | 0.53773 | 0.55711 | 0.57162 | 0.58236 | 0.59039 | 0.59679
| 25.8 | 0.47113 | 0.48557 | 0.49875 | 0.51076 | 0.52165 | 0.53604 | 0.55542 | 0.56996 | 0.58073 | 0.58879 | 0.5952
| 25.9 | 0.46954 | 0.48395 | 0.49711 | 0.5091 | 0.51997 | 0.53436 | 0.55375 | 0.56831 | 0.57911 | 0.58719 | 0.59361
| 26 | 0.46796 | 0.48234 | 0.49548 | 0.50744 | 0.51831 | 0.53268 | 0.55207 | 0.56666 | 0.57748 | 0.58559 | 0.59202
| 26.1 | 0.4664 | 0.48074 | 0.49385 | 0.5058 | 0.51665 | 0.53102 | 0.55041 | 0.56501 | 0.57586 | 0.58399 | 0.59044
| 26.2 | 0.46486 | 0.47916 | 0.49224 | 0.50417 | 0.51501 | 0.52936 | 0.54875 | 0.56337 | 0.57425 | 0.5824 | 0.58886
| 26.3 | 0.46333 | 0.4776 | 0.49065 | 0.50255 | 0.51337 | 0.5277 | 0.54709 | 0.56173 | 0.57264 | 0.58082 | 0.58728
| 26.4 | 0.46182 | 0.47605 | 0.48907 | 0.50094 | 0.51174 | 0.52606 | 0.54545 | 0.5601 | 0.57103 | 0.57923 | 0.58571
| 26.5 | 0.46033 | 0.47451 | 0.4875 | 0.49935 | 0.51012 | 0.52442 | 0.5438 | 0.55847 | 0.56943 | 0.57766 | 0.58415
| 26.6 | 0.45886 | 0.473 | 0.48594 | 0.49776 | 0.50852 | 0.5228 | 0.54217 | 0.55685 | 0.56783 | 0.57608 | 0.58259
| 26.7 | 0.45741 | 0.47149 | 0.4844 | 0.49619 | 0.50692 | 0.52118 | 0.54054 | 0.55523 | 0.56623 | 0.57451 | 0.58103
| 26.8 | 0.45597 | 0.47001 | 0.48288 | 0.49463 | 0.50534 | 0.51957 | 0.53891 | 0.55362 | 0.56464 | 0.57294 | 0.57948
| 26.9 | 0.45456 | 0.46854 | 0.48137 | 0.49309 | 0.50377 | 0.51797 | 0.53729 | 0.55201 | 0.56305 | 0.57138 | 0.57794
| 27 | 0.45317 | 0.4671 | 0.47988 | 0.49156 | 0.50221 | 0.51638 | 0.53568 | 0.5504 | 0.56147 | 0.56982 | 0.5764
| 27.1 | 0.4518 | 0.46567 | 0.4784 | 0.49004 | 0.50066 | 0.5148 | 0.53408 | 0.5488 | 0.55989 | 0.56827 | 0.57486
| 27.2 | 0.45045 | 0.46426 | 0.47694 | 0.48854 | 0.49913 | 0.51323 | 0.53248 | 0.54721 | 0.55831 | 0.56672 | 0.57333
| 27.3 | 0.44913 | 0.46287 | 0.4755 | 0.48706 | 0.49761 | 0.51168 | 0.53089 | 0.54562 | 0.55674 | 0.56517 | 0.57181
| 27.4 | 0.44783 | 0.46151 | 0.47408 | 0.48559 | 0.4961 | 0.51013 | 0.52931 | 0.54403 | 0.55518 | 0.56363 | 0.57029
| 27.5 | 0.44655 | 0.46016 | 0.47267 | 0.48414 | 0.49461 | 0.50859 | 0.52774 | 0.54245 | 0.55361 | 0.5621 | 0.56878
| 27.6 | 0.4453 | 0.45884 | 0.47129 | 0.4827 | 0.49313 | 0.50707 | 0.52617 | 0.54088 | 0.55206 | 0.56057 | 0.56727
| 27.7 | 0.44408 | 0.45754 | 0.46992 | 0.48128 | 0.49167 | 0.50555 | 0.52461 | 0.53931 | 0.5505 | 0.55904 | 0.56577
| 27.8 | 0.44289 | 0.45627 | 0.46858 | 0.47988 | 0.49022 | 0.50405 | 0.52306 | 0.53775 | 0.54896 | 0.55752 | 0.56428
| 27.9 | 0.44172 | 0.45502 | 0.46726 | 0.4785 | 0.48879 | 0.50256 | 0.52152 | 0.53619 | 0.54741 | 0.556 | 0.56279
| 28 | 0.44058 | 0.45379 | 0.46596 | 0.47714 | 0.48737 | 0.50109 | 0.51999 | 0.53464 | 0.54588 | 0.55449 | 0.56131
| 28.1 | 0.43948 | 0.45259 | 0.46468 | 0.47579 | 0.48598 | 0.49962 | 0.51846 | 0.5331 | 0.54434 | 0.55299 | 0.55983
| 28.2 | 0.4384 | 0.45142 | 0.46343 | 0.47447 | 0.48459 | 0.49817 | 0.51694 | 0.53156 | 0.54281 | 0.55149 | 0.55836
| 28.3 | 0.43736 | 0.45028 | 0.4622 | 0.47317 | 0.48323 | 0.49674 | 0.51544 | 0.53003 | 0.54129 | 0.54999 | 0.5569
| 28.4 | 0.43635 | 0.44916 | 0.46099 | 0.47188 | 0.48188 | 0.49532 | 0.51394 | 0.52851 | 0.53977 | 0.5485 | 0.55545
| 28.5 | 0.43537 | 0.44808 | 0.45981 | 0.47062 | 0.48056 | 0.49391 | 0.51245 | 0.52699 | 0.53826 | 0.54702 | 0.554
| 28.6 | 0.43443 | 0.44702 | 0.45866 | 0.46939 | 0.47925 | 0.49252 | 0.51097 | 0.52548 | 0.53676 | 0.54554 | 0.55256
| 28.7 | 0.43352 | 0.446 | 0.45753 | 0.46817 | 0.47796 | 0.49114 | 0.5095 | 0.52397 | 0.53526 | 0.54407 | 0.55113
| 28.8 | 0.43265 | 0.44501 | 0.45644 | 0.46698 | 0.47669 | 0.48978 | 0.50805 | 0.52247 | 0.53376 | 0.54261 | 0.5497
| 28.9 | 0.43182 | 0.44405 | 0.45537 | 0.46582 | 0.47544 | 0.48844 | 0.5066 | 0.52098 | 0.53227 | 0.54115 | 0.54829
| 29 | 0.43103 | 0.44313 | 0.45432 | 0.46467 | 0.47422 | 0.48711 | 0.50516 | 0.5195 | 0.53079 | 0.53969 | 0.54688
| 29.1 | 0.43028 | 0.44224 | 0.45331 | 0.46356 | 0.47301 | 0.4858 | 0.50374 | 0.51803 | 0.52931 | 0.53825 | 0.54548
| 29.2 | 0.42957 | 0.44138 | 0.45233 | 0.46247 | 0.47183 | 0.4845 | 0.50232 | 0.51656 | 0.52784 | 0.53681 | 0.54409
| 29.3 | 0.42891 | 0.44057 | 0.45139 | 0.46141 | 0.47067 | 0.48323 | 0.50092 | 0.5151 | 0.52638 | 0.53538 | 0.5427
| 29.4 | 0.42829 | 0.43979 | 0.45047 | 0.46037 | 0.46953 | 0.48197 | 0.49953 | 0.51365 | 0.52492 | 0.53395 | 0.54133
| 29.5 | 0.42771 | 0.43905 | 0.44959 | 0.45937 | 0.46842 | 0.48073 | 0.49815 | 0.5122 | 0.52347 | 0.53253 | 0.53996
| 29.6 | 0.42718 | 0.43835 | 0.44874 | 0.45839 | 0.46734 | 0.47951 | 0.49678 | 0.51077 | 0.52203 | 0.53112 | 0.53861
| 29.7 | 0.4267 | 0.43769 | 0.44793 | 0.45744 | 0.46628 | 0.47831 | 0.49543 | 0.50934 | 0.52059 | 0.52971 | 0.53726
| 29.8 | 0.42626 | 0.43707 | 0.44715 | 0.45653 | 0.46524 | 0.47713 | 0.49409 | 0.50792 | 0.51916 | 0.52832 | 0.53592
| 29.9 | 0.42588 | 0.4365 | 0.44641 | 0.45565 | 0.46423 | 0.47597 | 0.49276 | 0.50651 | 0.51773 | 0.52693 | 0.5346

## 回帰誤差％
TMR(TPR) 回帰誤差％
施設名
装置名
エネルギー
| 辺cm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
| 半径cm | 2.2444 | 3.3666 | 4.4888 | 5.611 | 6.7332 | 8.4165 | 11.222 | 14.0275 | 16.833 | 19.6385 | 22.444
depth,cm | 2.4 | 0.47328 | 0.40875 | 0.35284 | 0.30497 | 0.26454 | 0.21659 | 0.16565 | 0.14304 | 0.13964 | 0.14634 | 0.15401
| 2.5 | 0.33998 | -0.08817 | 0.10975 | 0.26496 | 0.33637 | -0.052028 | -0.056298 | 0.096412 | 0.12043 | -0.11997 | 0.089418
| 2.6 | 0.11007 | -0.031584 | 0.10159 | 0.15987 | -0.11725 | -0.12437 | 0.018824 | -0.082649 | -0.11101 | -0.098546 | -0.057471
| 2.7 | -0.21538 | -0.3592 | -0.14175 | 0.030017 | -0.064802 | -0.56809 | -0.22876 | -0.21385 | -0.14436 | -0.11897 | -0.14651
| 2.8 | -0.25783 | -0.39398 | -0.34982 | -0.28408 | -0.55448 | -0.38955 | -0.21939 | -0.14745 | 0.010771 | -0.1813 | -0.17777
| 2.9 | -0.48539 | -0.5435 | -0.48311 | -0.33309 | -0.1521 | -1.0364 | -0.15259 | -0.2332 | -0.11665 | -0.14543 | -0.010716
| 3 | -0.35083 | -0.3903 | -0.31267 | -0.33664 | -0.35174 | 0.030978 | -0.027833 | -0.17088 | -0.045156 | -0.23158 | -0.12639
| 3.1 | -0.55052 | -0.45111 | -0.26607 | -0.35444 | -0.29548 | -0.32995 | -0.0058187 | -0.1807 | -0.15635 | -0.27949 | -0.063369
| 3.2 | -0.28687 | -0.74592 | -0.43409 | -0.32638 | -0.22267 | -0.6029 | -0.24794 | -0.32309 | -0.199 | -0.2991 | -0.15307
| 3.3 | -0.46826 | -0.44814 | -0.61648 | -0.57243 | -0.5442 | -0.41973 | -0.15069 | -0.24663 | -0.13265 | -0.21992 | -0.22464
| 3.4 | -0.38457 | -0.77347 | -0.44362 | -0.57267 | -0.50914 | -0.6993 | -0.035136 | -0.24232 | -0.1586 | -0.25292 | -0.15728
| 3.5 | -0.27525 | -0.54439 | -0.62511 | -0.56673 | -0.19573 | -0.32124 | -0.19462 | -0.31046 | -0.19635 | -0.27753 | -0.10158
| 3.6 | -0.63352 | -0.72968 | -0.34928 | -0.54441 | -0.23736 | -0.61797 | -0.26558 | -0.34022 | -0.22567 | -0.38443 | -0.14863
| 3.7 | -0.25181 | -0.4781 | -0.53966 | -0.21291 | -0.10019 | -0.38513 | -0.16695 | -0.35167 | -0.17562 | -0.23054 | -0.035478
| 3.8 | -0.20642 | -0.72303 | -0.54282 | -0.5103 | -0.20926 | -0.33554 | -0.18172 | -0.21301 | -0.16752 | -0.25988 | -0.055658
| 3.9 | -0.12455 | -0.49899 | -0.47905 | -0.20464 | -0.1694 | -0.46047 | -0.14786 | -0.22781 | -0.12021 | -0.34144 | -0.10806
| 4 | -0.1181 | -0.67223 | -0.29682 | -0.29705 | 0.00019131 | -0.52755 | -0.11596 | -0.15276 | -0.12517 | -0.21145 | 0.010867
| 4.1 | -0.17724 | -0.28181 | -0.37159 | -0.036124 | -0.20028 | -0.30333 | -0.085983 | -0.19129 | -0.080517 | -0.29613 | 0.026542
| 4.2 | 0.0056397 | -0.52473 | -0.041458 | -0.084137 | 0.21036 | -0.30442 | -0.047648 | -0.2009 | -0.11898 | -0.096829 | 0.030457
| 4.3 | -0.061687 | -0.12831 | -0.29733 | -0.043035 | -0.12013 | -0.10349 | -0.021368 | -0.06879 | -0.025681 | -0.17432 | -0.018375
| 4.4 | 0.0011172 | -0.49239 | -0.074833 | -0.10758 | 0.039499 | -0.4262 | -0.038005 | -0.24542 | -0.19007 | -0.16115 | 0.064523
| 4.5 | 0.34143 | -0.049207 | -0.40981 | -0.52355 | -0.18394 | -0.49592 | -0.077125 | -0.19828 | -0.2021 | -0.26201 | 0.074265
| 4.6 | 0.085646 | -0.44258 | -0.01773 | 0.21933 | 0.29181 | -0.36351 | -0.10787 | -0.07005 | -0.17434 | -0.14882 | 0.051688
| 4.7 | 0.17002 | -0.044855 | -0.0090197 | 0.31263 | 0.21745 | -0.19126 | 0.086817 | -0.05621 | -0.054886 | -0.18053 | -0.075363
| 4.8 | 0.20968 | -0.50823 | 0.007265 | 0.12204 | 0.17169 | 0.11492 | 0.12527 | -0.16773 | -0.19451 | -0.32674 | -0.070049
| 4.9 | 0.50995 | 0.020206 | 0.12521 | 0.31472 | 0.27993 | 0.0050339 | 0.1518 | -0.18785 | -0.23229 | -0.27876 | 0.016606
| 5 | 0.28017 | -0.0037209 | -0.11425 | -0.059104 | 0.12486 | 0.11139 | 0.23941 | -0.022752 | -0.053844 | -0.16968 | 0.029795
| 5.1 | 0.58715 | 0.33778 | 0.32396 | 0.24381 | 0.071819 | -0.38704 | 0.095862 | -0.14931 | -0.1251 | -0.13378 | 0.11447
| 5.2 | 0.48843 | -0.14409 | -0.027176 | 0.27303 | 0.4578 | 0.19422 | 0.26426 | -0.069418 | -0.052014 | -0.11962 | 0.094115
| 5.3 | 0.58954 | 0.065699 | 0.028854 | 0.142 | 0.20029 | -0.3314 | 0.11708 | -0.10518 | -0.16741 | -0.18971 | 0.13505
| 5.4 | 0.3352 | 0.020511 | 0.13573 | 0.35702 | 0.46831 | 0.35481 | 0.33591 | -0.12139 | -0.044112 | -0.073465 | 0.15405
| 5.5 | 0.47388 | 0.05757 | 0.071477 | 0.11529 | 0.24798 | 0.021485 | 0.3117 | -0.12839 | -0.088834 | -0.041338 | 0.17196
| 5.6 | 0.44963 | 0.039368 | -0.090423 | 0.32701 | 0.3222 | -0.12398 | 0.1593 | -0.10512 | -0.082294 | -0.28204 | 0.073442
| 5.7 | 0.62829 | 0.18972 | -0.05347 | 0.027237 | 0.22481 | -0.15569 | 0.20597 | 0.043379 | -0.045192 | -0.032191 | 0.29939
| 5.8 | 0.45882 | 0.15671 | 0.14163 | 0.19289 | 0.22112 | -0.37835 | 0.19853 | 0.043786 | -0.0088926 | -0.023764 | 0.34607
| 5.9 | 0.88542 | 0.33678 | 0.0152 | -0.090237 | 0.22639 | 0.19963 | 0.41319 | 0.032548 | -0.047287 | -0.12156 | 0.074988
| 6 | 0.40528 | -0.21605 | -0.28394 | 0.20041 | 0.19798 | 0.23823 | 0.32886 | 0.05201 | 0.10378 | -0.062356 | 0.18256
| 6.1 | 0.67608 | 0.1098 | 0.16341 | 0.030118 | 0.23217 | -0.29899 | 0.18982 | 0.049301 | 0.14854 | -0.046061 | 0.15197
| 6.2 | 0.46389 | 0.09041 | -0.34462 | 0.018643 | 0.12542 | -0.019865 | 0.36993 | 0.12011 | 0.0010938 | -0.16816 | 0.13092
| 6.3 | 0.40302 | -0.22273 | 0.11192 | 0.16714 | 0.27504 | -0.22051 | 0.23869 | 0.083566 | 0.044026 | -0.079496 | 0.21511
| 6.4 | 0.75972 | 0.26437 | -0.19721 | 0.18537 | 0.40275 | -0.0064558 | 0.19187 | -0.14589 | -0.073611 | -0.17184 | 0.20288
| 6.5 | 0.79592 | 0.032932 | -0.065412 | 0.11559 | 0.13961 | -0.060607 | 0.079466 | 0.028742 | 0.021068 | -0.13765 | 0.11508
| 6.6 | 0.7863 | 0.24797 | 0.18599 | 0.38148 | 0.26464 | -0.083909 | 0.21299 | -0.021559 | -0.055836 | -0.23187 | 0.090227
| 6.7 | 0.42955 | -0.0094037 | 0.24113 | 0.36363 | 0.33484 | 0.085684 | 0.31398 | -0.01924 | -0.01588 | -0.14584 | 0.18211
| 6.8 | 0.87531 | 0.11582 | 0.16359 | 0.27875 | 0.12066 | -0.44593 | 0.20868 | 0.1438 | -0.1053 | -0.33785 | -0.015649
| 6.9 | 0.6482 | 0.042005 | 0.18352 | 0.061089 | 0.31959 | 0.15319 | 0.34079 | 0.11243 | 0.0085627 | -0.12478 | 0.13898
| 7 | 0.81377 | 0.099503 | 0.20248 | 0.33561 | 0.13499 | 0.016954 | 0.24407 | 0.11264 | 0.014427 | -0.093699 | 0.22921
| 7.1 | 0.47048 | -0.28648 | 0.12096 | 0.20267 | 0.37698 | 0.075392 | 0.42981 | 0.19895 | -0.07758 | -0.17078 | 0.15719
| 7.2 | 0.57741 | 0.15695 | 0.27105 | 0.3225 | 0.1784 | -0.10693 | 0.38573 | 0.16522 | 0.024258 | -0.15175 | 0.18147
| 7.3 | 0.9699 | 0.23503 | 0.55591 | 0.47576 | 0.44223 | -0.15964 | 0.37359 | 0.17426 | -0.14519 | -0.28427 | 0.16185
| 7.4 | 0.67733 | 0.39176 | 0.20273 | 0.22773 | 0.16334 | -0.115 | 0.33865 | 0.10623 | -0.098735 | -0.13689 | 0.27178
| 7.5 | 0.7039 | 0.19876 | 0.072106 | 0.21221 | 0.3488 | 0.038983 | 0.32485 | 0.070117 | -0.063511 | -0.097706 | 0.25091
| 7.6 | 0.81069 | 0.26424 | 0.096989 | 0.0063763 | 0.24494 | 0.093965 | 0.32132 | 0.044199 | -0.083216 | -0.2436 | 0.15308
| 7.7 | 0.49093 | -0.1004 | 0.098894 | 0.32448 | 0.30734 | 0.14855 | 0.52764 | 0.1713 | -0.059833 | -0.20562 | 0.14163
| 7.8 | 0.96741 | 0.15581 | 0.20176 | 0.048795 | 0.29103 | 0.14721 | 0.44535 | 0.14425 | -0.014942 | -0.16797 | 0.074961
| 7.9 | 0.55152 | 0.015162 | 0.10101 | 0.11985 | 0.25156 | 0.045123 | 0.4067 | 0.19382 | 0.073674 | -0.010175 | 0.24839
| 8 | 0.77391 | -0.012562 | 0.089984 | -0.079385 | 0.14394 | -0.12452 | 0.3896 | 0.055037 | -0.058115 | -0.02771 | 0.23536
| 8.1 | 0.27448 | 0.062131 | -0.069068 | -0.17838 | 0.26055 | -0.0058144 | 0.29372 | 0.21438 | 0.084995 | -0.16661 | 0.067853
| 8.2 | 0.98904 | 0.18315 | 0.10073 | 0.03776 | 0.094925 | -0.27757 | 0.30875 | 0.16281 | 0.073404 | -0.064304 | 0.17455
| 8.3 | 0.55499 | 0.28188 | -0.059964 | 0.25566 | 0.38119 | -0.1377 | 0.43558 | 0.25545 | 0.039157 | -0.08333 | 0.23718
| 8.4 | 0.63819 | 0.10295 | -0.015752 | -0.050052 | -0.18233 | -0.31096 | 0.34875 | 0.11348 | -0.04002 | -0.15807 | 0.19993
| 8.5 | 0.46195 | 0.19001 | -0.028874 | 0.099167 | 0.33019 | 0.0085464 | 0.44153 | 0.12713 | 0.0024686 | -0.056273 | 0.262
| 8.6 | 0.56913 | 0.14943 | 0.061451 | -0.26526 | 0.092729 | 0.13838 | 0.35339 | 0.062035 | 0.044804 | 0.0012778 | 0.20153
| 8.7 | 0.21439 | -0.054574 | -0.125 | 0.22761 | 0.38066 | -0.09424 | 0.27589 | 0.18711 | 0.14301 | -0.0081274 | 0.14049
| 8.8 | 0.54767 | 0.12624 | -0.081084 | 0.11316 | 0.46339 | 0.16018 | 0.41321 | 0.14353 | 0.0057129 | 0.015618 | 0.29094
| 8.9 | 0.82552 | 0.13232 | 0.044485 | 0.067458 | 0.26903 | -0.017456 | 0.34601 | 0.043102 | -0.076115 | -0.10627 | 0.20659
| 9 | 0.75592 | 0.056095 | 0.054301 | 0.12573 | 0.46724 | 0.020848 | 0.26685 | 0.020997 | -0.034971 | 0.0063963 | 0.24496
| 9.1 | 0.49319 | 0.157 | -0.12277 | -0.14073 | 0.1441 | -0.27204 | 0.19852 | 0.15696 | -0.050242 | -0.15022 | 0.23821
| 9.2 | 0.78684 | 0.092661 | -0.078142 | 0.044944 | 0.2144 | -0.017402 | 0.33543 | 0.13435 | -0.1335 | -0.18394 | 0.35518
| 9.3 | 0.66911 | 0.099674 | -0.03305 | -0.04825 | 0.2152 | -0.24345 | 0.30069 | 0.22528 | 0.042729 | -0.11676 | 0.009712
| 9.4 | 0.56359 | -0.36842 | -0.070025 | 0.068814 | 0.099314 | -0.033731 | 0.4152 | 0.15647 | 0.038088 | -0.026811 | 0.26123
| 9.5 | 0.6294 | 0.24698 | 0.035008 | -0.059947 | 0.16987 | -0.11145 | 0.47242 | 0.11005 | -0.11453 | -0.12918 | 0.038281
| 9.6 | 0.48759 | -0.11662 | -0.049017 | 0.010828 | 0.12359 | -0.21266 | 0.27497 | 0.051781 | -0.17678 | -0.24329 | 0.086257
| 9.7 | 0.60418 | 0.10813 | 0.14092 | 0.14147 | 0.32436 | -0.15228 | 0.2042 | 0.038952 | -0.0686 | -0.14251 | 0.066126
| 9.8 | 0.46284 | -0.027485 | -0.014559 | 0.012075 | 0.20734 | -0.17294 | 0.13302 | 0.037366 | 0.051574 | -0.0070353 | 0.12533
| 9.9 | 0.49488 | -0.17513 | -0.050525 | -0.070087 | 0.078223 | 0.0045803 | 0.43364 | 0.22025 | 0.057401 | -0.042489 | 0.21894
| 10 | 0.35413 | -0.092698 | -0.026215 | 0.097753 | 0.31639 | 0.031013 | 0.40884 | 0.068303 | -0.097846 | -0.14685 | 0.061095
| 10.1 | 0.58728 | -0.069867 | -0.013352 | -0.055915 | 0.1155 | -0.0011609 | 0.30184 | 0.066286 | -0.092639 | -0.18294 | 0.08575
| 10.2 | 0.44744 | -0.082851 | -0.12078 | 0.041596 | 0.29581 | -0.11579 | 0.32337 | 0.19197 | -0.076 | -0.21929 | 0.22529
| 10.3 | 0.48353 | 0.22442 | 0.14786 | -0.10032 | 0.14202 | 0.1233 | 0.41562 | 0.18998 | -0.024687 | -0.12943 | 0.22712
| 10.4 | 0.40751 | -0.10687 | -0.28699 | -0.20628 | 0.011986 | -0.31058 | 0.46111 | 0.38702 | 0.05004 | -0.25819 | -0.10519
| 10.5 | 0.33211 | 0.0056207 | -0.041371 | -0.1437 | 0.13374 | -0.083317 | 0.18747 | 0.11543 | -0.02622 | -0.16826 | 0.13787
| 10.6 | 0.32061 | -0.21454 | -0.14793 | -0.043889 | -0.056605 | -0.44729 | 0.35081 | 0.24217 | 0.095378 | 0.061536 | 0.2784
| 10.7 | 0.41181 | -0.10023 | 0.015477 | 0.17915 | 0.42978 | -0.13622 | 0.19448 | 0.098733 | 0.018668 | 0.071352 | 0.25664
| 10.8 | 0.21167 | -0.046397 | -0.18878 | -0.29139 | -0.028001 | -0.37103 | 0.27532 | 0.16687 | -0.034924 | -0.058888 | 0.16481
| 10.9 | 0.39485 | -0.29096 | -0.2453 | -0.12896 | 0.011224 | -0.17699 | 0.34479 | 0.17623 | 0.05206 | -0.037718 | 0.15428
| 11 | 0.1957 | -0.24828 | -0.27673 | -0.39267 | -0.13129 | -0.35286 | 0.2471 | 0.17376 | -0.025326 | -0.028183 | 0.19044
| 11.1 | 0.30522 | -0.4298 | -0.27048 | -0.21655 | -0.14014 | -0.22935 | 0.41302 | 0.18316 | -0.02052 | -0.10075 | -0.019093
| 11.2 | 0.19738 | -0.32265 | -0.20127 | -0.11216 | 0.059257 | -0.32155 | 0.20685 | 0.18069 | -0.03932 | -0.197 | 0.21613
| 11.3 | 0.21958 | -0.125 | -0.13074 | -0.36428 | -0.18116 | -0.12408 | 0.40978 | 0.2619 | 0.024707 | -0.16428 | 0.017312
| 11.4 | 0.24326 | -0.14053 | -0.34673 | -0.19696 | 0.24217 | -0.21615 | 0.26314 | 0.12795 | -0.041547 | -0.10777 | 0.11218
| 11.5 | 0.22935 | -0.40918 | -0.17439 | -0.077221 | -0.023753 | -0.23543 | 0.40694 | 0.13743 | -0.1792 | -0.15737 | 0.23133
| 11.6 | 0.4133 | -0.35994 | -0.21403 | -0.10575 | 0.0070088 | -0.16919 | 0.4057 | 0.14701 | -0.16273 | -0.20712 | 0.042982
| 11.7 | 0.11362 | -0.60235 | -0.40428 | -0.14626 | 0.138 | -0.1756 | 0.25833 | 0.084438 | -0.14613 | -0.15025 | 0.10303
| 11.8 | 0.11647 | -0.24414 | -0.19003 | -0.3864 | -0.21534 | -0.19395 | 0.24481 | 0.033774 | -0.17718 | -0.27138 | 0.032683
| 11.9 | 0.23966 | -0.19029 | -0.22743 | -0.12527 | 0.078621 | -0.28571 | 0.34156 | 0.055473 | -0.30391 | -0.32144 | 0.20039
| 12 | 0.03397 | -0.17372 | -0.18762 | -0.36549 | -0.11321 | -0.20521 | 0.36539 | 0.15017 | -0.23944 | -0.22857 | 0.094065
| 12.1 | 0.28027 | -0.27267 | -0.28731 | -0.24027 | -0.092127 | -0.44454 | 0.37721 | 0.23344 | -0.1745 | -0.30254 | 0.11909
| 12.2 | 0.55791 | -0.097536 | -0.15573 | -0.39191 | -0.24617 | -0.20266 | 0.30285 | 0.17071 | -0.096994 | -0.17298 | 0.14432
| 12.3 | 0.1933 | -0.23383 | -0.35692 | -0.30265 | -0.022522 | -0.65231 | 0.031151 | 0.1201 | -0.018894 | -0.066509 | 0.049485
| 12.4 | 0.17856 | -0.10739 | -0.14541 | -0.21191 | 0.026219 | -0.21089 | 0.16633 | -0.077224 | -0.34023 | -0.3693 | 0.062756
| 12.5 | 0.30029 | -0.084157 | -0.333 | -0.40087 | -0.076613 | -0.37655 | 0.34015 | 0.23984 | -0.068152 | -0.26298 | -0.044401
| 12.6 | 0.26175 | -0.2049 | -0.15701 | -0.15451 | -0.33141 | -0.72848 | 0.34072 | 0.053966 | -0.23276 | -0.22848 | 0.0051304
| 12.7 | 0.12945 | -0.23235 | -0.36978 | -0.42003 | 0.062936 | -0.30797 | -0.069623 | -0.14425 | -0.30019 | -0.19365 | 0.00658
| 12.8 | 0.13413 | -0.35151 | -0.34768 | -0.11896 | 0.17949 | -0.13404 | 0.4557 | 0.1751 | -0.02542 | 3.5164e-05 | 0.19059
| 12.9 | 0.08578 | -0.21732 | -0.38982 | -0.24234 | 0.28473 | -0.32497 | 0.19337 | 0.12473 | -0.12949 | -0.37882 | -0.050936
| 13 | 0.16205 | -0.28132 | -0.29991 | -0.32647 | -0.087226 | -0.16189 | 0.371 | 0.24859 | -0.049213 | -0.22174 | 0.02392
| 13.1 | 0.21299 | -0.29081 | -0.20821 | -0.097638 | 0.083413 | -0.23873 | 0.30985 | 0.061319 | -0.21503 | -0.21046 | -0.096179
| 13.2 | 0.031111 | -0.35278 | -0.048267 | 0.0819 | 0.1391 | -0.18806 | 0.35009 | 0.1859 | -0.2208 | -0.28484 | -0.05758
| 13.3 | 0.0020164 | -0.80238 | -0.53702 | -0.24951 | -0.090719 | -0.37909 | 0.36544 | 0.19857 | -0.077809 | -0.26103 | -0.15345
| 13.4 | 0.11313 | -0.25767 | -0.29623 | -0.2393 | -0.033995 | -0.40428 | 0.25383 | 0.1738 | -0.14502 | -0.16289 | 0.16868
| 13.5 | 0.08728 | -0.26196 | -0.21242 | -0.42556 | -0.26347 | -0.056689 | 0.43577 | 0.21218 | -0.13765 | -0.27426 | 0.072784
| 13.6 | 0.18886 | -0.36026 | -0.44842 | -0.32177 | -0.04852 | -0.45348 | 0.23471 | 0.16251 | -0.092583 | -0.22491 | 0.12532
| 13.7 | -0.002145 | -0.14347 | -0.20134 | -0.42813 | -0.21236 | -0.32299 | 0.27687 | 0.15086 | -0.19718 | -0.32403 | 0.029322
| 13.8 | 0.10286 | -0.51335 | -0.34249 | -0.095608 | -0.0074998 | -0.46237 | 0.24246 | 0.20291 | -0.18925 | -0.42322 | -0.066756
| 13.9 | 0.097214 | -0.2386 | -0.50999 | -0.5732 | 0.067343 | -0.26523 | 0.27268 | 0.026492 | -0.33152 | -0.2114 | 0.14831
| 14 | -0.062646 | -0.4293 | -0.31205 | -0.14445 | 0.050305 | -0.45619 | 0.16134 | 0.078883 | -0.27322 | -0.19808 | -0.10992
| 14.1 | 0.033726 | -0.24643 | -0.12461 | -0.20805 | -0.19225 | -0.099828 | 0.20513 | -0.059566 | -0.26474 | -0.27223 | -0.04394
| 14.2 | 0.2327 | -0.33869 | -0.52207 | -0.47256 | -0.0085431 | -0.38243 | 0.24957 | 0.18545 | -0.20543 | -0.22087 | 0.010105
| 14.3 | 0.076022 | -0.095382 | 0.010633 | -0.076591 | -0.14412 | -0.39019 | 0.30771 | 0.14958 | -0.14552 | -0.13113 | 0.22853
| 14.4 | 0.092601 | -0.35326 | -0.47004 | -0.40878 | -0.02471 | -0.63324 | 0.10544 | 0.20408 | -0.1359 | -0.24293 | -0.018931
| 14.5 | 0.31336 | -0.24644 | -0.1803 | -0.048787 | 0.096453 | -0.14009 | 0.41315 | 0.10405 | -0.18973 | -0.17772 | 0.048867
| 14.6 | 0.058486 | -0.29244 | -0.066834 | 0.096851 | 0.17866 | -0.039227 | 0.22356 | 0.01693 | -0.00050254 | -0.11187 | 0.1173
| 14.7 | 0.18168 | -0.29505 | -0.36857 | -0.24997 | 0.058139 | -0.21691 | 0.19165 | 0.12416 | -0.13085 | -0.32538 | 0.18638
| 14.8 | 0.13223 | -0.46609 | -0.68311 | -0.43189 | 0.033156 | -0.32794 | 0.33161 | 0.12825 | -0.15859 | -0.13169 | 0.10297
| 14.9 | 0.084041 | 0.27535 | 0.074697 | -0.21569 | 0.17284 | -0.50526 | 0.1418 | 0.093534 | -0.16043 | -0.3839 | -0.13323
| 15 | 0.31642 | -0.33794 | -0.59034 | -0.52062 | -0.0012486 | -0.28233 | 0.29635 | 0.15052 | -0.084516 | -0.29158 | 0.089461
| 15.1 | 0.18285 | -0.24971 | -0.28958 | -0.23276 | 0.016862 | -0.32554 | 0.43927 | 0.27391 | -0.098584 | -0.069723 | 0.18575
| 15.2 | 0.12412 | -0.20263 | -0.32317 | -0.35792 | -0.032992 | -0.27419 | 0.16903 | 0.082275 | -0.19026 | -0.15585 | 0.10251
| 15.3 | 0.066571 | -0.067199 | -0.10109 | -0.07901 | -0.1099 | -0.66607 | 0.16569 | 0.035257 | -0.11304 | -0.086939 | 0.032145
| 15.4 | 0.15893 | 0.056197 | -0.018342 | -0.245 | 0.048728 | -0.26358 | 0.22977 | 0.06752 | -0.23064 | -0.31516 | -0.063977
| 15.5 | -0.089657 | -0.095307 | -0.062681 | -0.060142 | 0.084185 | -0.37269 | 0.29471 | 0.24621 | -0.1526 | -0.23301 | 0.020634
| 15.6 | 0.11023 | -0.28975 | -0.17779 | -0.12684 | 0.17653 | -0.12764 | 0.4688 | 0.28001 | -0.24404 | -0.306 | 0.10605
| 15.7 | 0.14799 | -0.29418 | -0.39245 | -0.17887 | 0.18612 | -0.50878 | 0.08897 | 0.19416 | -0.25689 | -0.053176 | 0.20533
| 15.8 | 0.036641 | -0.16552 | -0.13328 | -0.21613 | -0.070102 | -0.38537 | 0.29073 | 0.054995 | -0.20377 | -0.13885 | -0.020933
| 15.9 | 0.092354 | -0.226 | -0.50536 | -0.52151 | 0.010512 | -0.47976 | 0.018772 | 0.022622 | -0.15002 | -0.19832 | 0.2097
| 16 | -0.0018202 | -0.31508 | -0.18555 | -0.13201 | -0.09081 | -0.46422 | 0.19479 | 0.057436 | -0.2015 | -0.11323 | 0.29778
| 16.1 | -0.20116 | -0.50653 | -0.3699 | -0.36666 | -0.16361 | -0.39288 | 0.27696 | 0.092812 | -0.27933 | -0.18554 | 0.083632
| 16.2 | 0.071647 | -0.34304 | -0.20526 | -0.20114 | -0.20777 | -0.23729 | 0.19552 | 0.06133 | -0.23778 | -0.42883 | 0.14578
| 16.3 | 0.28756 | -0.042388 | -0.31591 | -0.19159 | 0.0040179 | -0.27468 | 0.36165 | 0.23302 | -0.3154 | -0.48806 | 0.22181
| 16.4 | 0.25964 | -0.2772 | -0.14789 | 0.021204 | 0.089897 | -0.29774 | 0.18427 | 0.20238 | -0.19304 | -0.23018 | 0.046727
| 16.5 | -0.075765 | -0.60069 | -0.55026 | -0.2132 | -0.037807 | -0.30636 | 0.42145 | 0.0088823 | -0.25699 | -0.3021 | 0.12329
| 16.6 | 0.22279 | 0.12632 | 0.0029874 | -0.2011 | 0.20814 | -0.37045 | 0.29942 | 0.18271 | -0.33424 | -0.36069 | 0.067513
| 16.7 | 0.042872 | -0.37924 | -0.1791 | 0.059965 | 0.0091048 | -0.19541 | 0.21913 | 0.15283 | -0.2235 | -0.25935 | 0.025121
| 16.8 | 0.0035516 | -0.083525 | -0.13819 | -0.057234 | 0.20031 | -0.53984 | 0.13897 | 0.041019 | -0.44831 | -0.33092 | 0.103
| 16.9 | 0.30975 | -0.012383 | -0.46789 | -0.66971 | -0.17201 | -0.30721 | 0.24029 | 0.19001 | -0.18832 | -0.2149 | 0.074407
| 17 | 0.24186 | 0.15244 | 0.022296 | -0.23189 | 0.005979 | -0.73642 | 0.34282 | 0.25765 | -0.25141 | -0.27271 | 0.019153
| 17.1 | 0.3645 | 0.042481 | -0.26333 | -0.46537 | 0.011178 | -0.23302 | 0.37608 | 0.18761 | -0.3144 | -0.33043 | -0.036024
| 17.2 | 0.23526 | 0.040916 | -0.18849 | -0.21323 | 0.075611 | -0.49386 | 0.28292 | 0.25635 | -0.36371 | -0.22613 | -0.064227
| 17.3 | 0.18604 | -0.021487 | -0.1424 | -0.2989 | 0.053073 | -0.069432 | 0.43039 | 0.28412 | -0.099034 | -0.2699 | 0.16446
| 17.4 | 0.18549 | -0.11417 | -0.18602 | 0.0024863 | 0.28183 | -0.45986 | 0.1676 | 0.047582 | -0.32549 | -0.32709 | -0.039057
| 17.5 | -0.55992 | -0.051101 | 0.090663 | -0.12673 | 0.024395 | -0.44903 | 0.33037 | 0.033771 | -0.19597 | -0.20741 | -0.053057
| 17.6 | 0.78502 | -0.15803 | -0.30181 | -0.30048 | 0.15169 | -0.38 | 0.33776 | 0.14616 | -0.092703 | -0.25053 | -0.10757
| 17.7 | 0.12628 | 0.17365 | 0.17706 | 0.2174 | 0.10201 | -0.35328 | 0.23124 | 0.23164 | -0.15438 | -0.30716 | 0.1379
| 17.8 | 0.21073 | 0.11541 | 0.22971 | 0.24097 | 0.39656 | -0.1806 | 0.46902 | 0.36051 | -0.035811 | -0.33632 | 0.083966
| 17.9 | 0.151 | -0.068314 | 0.1905 | 0.38751 | -0.025991 | -0.34131 | 0.10433 | 0.16494 | -0.069222 | -0.2142 | -0.065765
| 18 | 0.20571 | -0.14138 | -0.11151 | -0.044662 | 0.25544 | -0.31256 | 0.35782 | 0.25236 | -0.10243 | -0.09084 | 0.072546
| 18.1 | 0.27823 | -0.19811 | -0.18116 | -0.11108 | 0.20796 | -0.18048 | 0.41112 | 0.24116 | 0.0043717 | -0.29857 | 0.12932
| 18.2 | 0.31951 | 0.25513 | -0.15723 | -0.43569 | 0.32737 | -0.25288 | 0.43613 | 0.37303 | 0.14045 | -0.16049 | 0.1175
| 18.3 | 0.44457 | 0.08852 | -0.069957 | -0.19695 | 0.25063 | -0.50135 | 0.33059 | 0.47761 | 0.094351 | -0.202 | 0.21698
| 18.4 | 0.20773 | 0.018308 | -0.26286 | -0.30813 | -0.023163 | -0.82262 | 0.32718 | 0.28123 | 0.048413 | -0.24336 | 0.17805
| 18.5 | 0.28517 | 0.077209 | -0.032712 | 0.042587 | 0.38816 | -0.053759 | 0.10517 | 0.3435 | -0.16681 | -0.2985 | -1.6215e-05
| 18.6 | 0.21456 | 0.0081836 | -0.16249 | -0.22223 | 0.11358 | -0.36262 | 0.17511 | 0.29105 | -0.19858 | -0.15772 | 0.002881
| 18.7 | 0.3111 | 0.18262 | 0.35768 | 0.41421 | 0.22201 | -0.70043 | 0.17258 | 0.0945 | -0.2443 | -0.19832 | 0.10402
| 18.8 | 0.10828 | -0.096127 | -0.20032 | -0.13248 | 0.20855 | -0.10115 | 0.70291 | 0.24458 | -0.091047 | -0.041507 | 0.26248
| 18.9 | 0.29057 | 0.19465 | 0.10004 | -0.023656 | 0.13384 | -0.44092 | 0.27219 | 0.20724 | -0.1361 | -0.25089 | 0.18231
| 19 | 0.23941 | 0.1445 | -0.028476 | -0.24225 | 0.090288 | -0.33126 | 0.22679 | 0.17012 | -0.1667 | -0.12125 | 0.3426
| 19.1 | 0.27323 | 0.19348 | 0.067568 | 0.088179 | 0.23339 | -0.4612 | 0.58389 | 0.44021 | -0.19709 | -0.14669 | 0.036188
| 19.2 | 0.37605 | 0.161 | 0.019998 | 0.011241 | 0.0042098 | -0.38017 | 0.34526 | 0.25744 | -0.24158 | -0.17191 | 0.14025
| 19.3 | 0.4806 | 0.11253 | -0.17217 | -0.30215 | 0.36803 | -0.34349 | 0.64619 | 0.38303 | -0.27155 | -0.21117 | -0.024777
| 19.4 | 0.38113 | 0.18067 | 0.088048 | 0.27172 | -0.080515 | -0.21473 | 0.0027076 | 0.259 | 0.088769 | -0.17884 | 0.22277
| 19.5 | 0.41923 | 0.15001 | 0.27023 | 0.53332 | 0.49114 | -0.51154 | 0.22803 | 0.19397 | -0.14301 | -0.23196 | 0.057451
| 19.6 | 0.30335 | 0.33751 | 0.22514 | 0.088814 | 0.24518 | -0.29019 | -0.14561 | -0.0036964 | -0.15742 | -0.083836 | 0.092218
| 19.7 | 0.42933 | 0.42637 | 0.32836 | 0.093951 | 0.42708 | -0.14306 | 0.64125 | 0.25695 | -0.38919 | -0.13642 | 0.21375
| 19.8 | 0.40084 | 0.16195 | 0.0046663 | 0.099703 | 0.61133 | 0.098897 | 0.34031 | 0.26698 | -0.2145 | -0.13109 | 0.048097
| 19.9 | 0.52973 | 0.25185 | 0.12513 | 0.057568 | 0.57273 | -0.10751 | 0.37402 | 0.45702 | -0.037913 | -0.1254 | 0.04075
| 20 | 0.57285 | 0.34318 | 0.16438 | 0.21051 | 0.53446 | -0.12769 | 0.2862 | 0.25847 | -0.065448 | -0.13387 | 0.14938
| 20.1 | 0.54663 | 0.31643 | 0.13803 | 0.10436 | 0.078996 | -0.19421 | 0.18321 | 0.37501 | -0.26905 | -0.025414 | 0.070326
| 20.2 | 0.22215 | -0.067656 | 0.34588 | 0.25972 | 0.040405 | -0.36957 | 0.29465 | 0.38711 | -0.090298 | -0.16453 | 0.12204
| 20.3 | 0.35455 | 0.26436 | 0.086665 | 0.055782 | 0.018202 | 0.14404 | 0.91899 | 0.18822 | -0.10226 | -0.18678 | 0.10145
| 20.4 | 0.64879 | 0.60148 | 0.29668 | 0.29536 | 0.43342 | -0.39269 | 0.33584 | 0.17041 | -0.11392 | -0.032608 | 0.16879
| 20.5 | 0.48261 | 0.11083 | -0.19754 | -0.1226 | 0.3969 | -0.19138 | 0.45036 | 0.16806 | -0.12527 | -0.20118 | 0.075534
| 20.6 | 0.38776 | 0.086148 | 0.097184 | 0.25072 | 0.39339 | -0.8371 | 0.20858 | 0.31824 | -0.1214 | -0.20793 | -0.061654
| 20.7 | 0.45401 | 0.20059 | 0.0060748 | -0.0032927 | 0.14504 | 0.075256 | 0.26173 | 0.53144 | 0.077537 | -0.18482 | 0.065328
| 20.8 | 0.37771 | 0.17724 | 0.22061 | 0.20776 | 0.355 | -0.44968 | 0.47211 | 0.30102 | -0.12746 | -0.22049 | 0.060657
| 20.9 | 0.44569 | 0.17182 | 0.045076 | 0.17019 | 0.10622 | -0.35573 | 0.011098 | 0.33136 | 0.073241 | -0.018107 | 0.13027
| 21 | 0.35209 | 0.04448 | -0.045266 | 0.015775 | 0.53358 | -0.29248 | 0.5206 | 0.47034 | -0.1321 | -0.06789 | 0.26017
| 21.1 | 0.078119 | 0.16271 | -0.050032 | -0.08841 | -0.14495 | -0.16409 | 0.07319 | 0.10073 | -0.14142 | -0.072665 | 0.12277
| 21.2 | 0.62039 | 0.38884 | 0.27277 | -0.0077919 | 0.49975 | -0.3078 | 0.44463 | 0.28644 | -0.13527 | -0.2269 | 0.044922
| 21.3 | 0.61969 | 0.27997 | 0.16634 | 0.15863 | 0.28302 | -0.33892 | 0.34358 | 0.4743 | -0.11353 | -0.39607 | -0.032881
| 21.4 | 0.4359 | 0.40264 | 0.33772 | 0.1571 | 0.28335 | -0.35359 | 0.27434 | 0.25817 | -0.31928 | -0.26564 | -0.065832
| 21.5 | -0.095039 | 0.1694 | -0.080838 | -0.030997 | 0.48596 | -0.56167 | 0.26891 | 0.26015 | -0.31245 | -0.26956 | 0.05133
| 21.6 | 0.38115 | 0.15032 | 0.16099 | 0.12152 | 0.050545 | 0.042113 | 0.27988 | 0.27821 | -0.10654 | -0.21272 | -0.056138
| 21.7 | 0.34527 | 0.54582 | 0.35345 | 0.12156 | 0.051771 | -0.3462 | 0.37156 | 0.093095 | -0.11365 | -0.03362 | 0.15301
| 21.8 | 0.47709 | 0.42038 | 0.3541 | 0.1566 | 0.27324 | -0.34268 | 0.38384 | 0.080203 | -0.30475 | -0.24896 | 0.19723
| 21.9 | 0.2377 | 0.29504 | 0.42625 | 0.40024 | 0.51474 | -0.33862 | 0.44515 | 0.2724 | -0.2655 | -0.068428 | 0.30303
| 22 | 0.63374 | 0.079274 | -0.11999 | -0.27132 | 0.24589 | -0.334 | 0.45869 | 0.2924 | -0.25649 | -0.22306 | 0.10446
| 22.1 | 0.15036 | 0.35414 | 0.19974 | 0.19722 | 0.50706 | -0.3783 | 0.067657 | 0.1069 | -0.2625 | -0.040693 | 0.3336
| 22.2 | 0.81502 | 0.50435 | 0.14899 | -0.060537 | 0.04948 | -0.33962 | 0.30822 | 0.31812 | -0.22161 | -0.19543 | 0.25733
| 22.3 | 0.3853 | 0.38013 | 0.24162 | 0.20451 | 0.31184 | -0.53215 | 0.48633 | 0.33974 | -0.19564 | -0.16553 | 0.15041
| 22.4 | 0.41059 | 0.40357 | 0.19198 | -0.036211 | 0.076736 | -0.7576 | 0.33813 | 0.32987 | -0.37185 | -0.21234 | 0.043509
| 22.5 | -0.094054 | 0.15066 | 0.34098 | 0.46186 | 0.3596 | 0.13418 | 0.28832 | 0.144 | -0.37664 | -0.35168 | -0.032596
| 22.6 | 0.40676 | 0.19339 | 0.039896 | -0.0089283 | 0.10683 | -0.32765 | -0.039865 | 0.18262 | -0.14586 | -0.10367 | 0.21586
| 22.7 | 0.35814 | 0.20005 | 0.31741 | 0.24499 | 0.14906 | -0.032342 | 0.50333 | 0.20582 | -0.11775 | -0.087254 | 0.12476
| 22.8 | 0.46407 | 0.26355 | 0.015837 | -0.19089 | 0.12247 | -0.29278 | 0.0086022 | 0.22961 | -0.08907 | -0.054717 | 0.26717
| 22.9 | 0.22415 | 0.14118 | 0.059405 | -0.14864 | 0.3593 | -0.46862 | 0.20754 | 0.23778 | -0.24992 | -0.25658 | 0.067236
| 23 | 0.13866 | 0.22531 | -0.11475 | -0.15873 | -0.051704 | -0.44159 | 0.22577 | 0.26273 | -0.2207 | -0.22366 | 0.10132
| 23.1 | 0.18911 | -0.19613 | 0.058265 | 0.37005 | 0.25721 | -0.41375 | 0.26133 | 0.30463 | -0.19088 | -0.19015 | 0.24589
| 23.2 | 0.16319 | -0.092561 | -0.37124 | 0.16443 | 0.25106 | -0.38508 | 0.53272 | 0.56085 | -0.11252 | -0.15603 | 0.15556
| 23.3 | 0.0018645 | -0.26979 | 0.060496 | 0.17565 | 0.068315 | -0.59464 | 0.25081 | 0.14445 | -0.14545 | -0.12131 | 0.08107
| 23.4 | 0.11399 | 0.27257 | -0.09414 | 0.24225 | 0.33006 | -0.34235 | 0.17065 | 0.40181 | -0.065609 | -0.085978 | 0.22789
| 23.5 | 0.24797 | 0.13423 | 0.14073 | 0.27374 | 0.14763 | -0.29389 | 0.37765 | 0.43006 | -0.22659 | -0.11376 | 0.28089
| 23.6 | -0.12772 | 0.18763 | 0.061446 | -0.18572 | 0.10836 | -0.76124 | -0.005859 | 0.25995 | -0.016404 | 0.002577 | 0.20721
| 23.7 | -0.36521 | -0.045369 | -0.035922 | 0.11992 | 0.41153 | -0.24592 | -0.15281 | 0.28887 | -0.16122 | -0.040369 | 0.35719
| 23.8 | 0.14653 | 0.029067 | -0.039191 | -0.10271 | 0.19368 | -0.66325 | 0.39606 | 0.11886 | 0.051466 | -0.067017 | 0.17207
| 23.9 | -0.011048 | 0.085996 | -0.041414 | -0.32486 | -0.023766 | -0.88949 | 0.06185 | 0.13181 | -0.30476 | -0.17382 | 0.21114
| 24 | -0.24726 | -0.26145 | -0.28703 | 0.24427 | 0.10228 | -0.33373 | 0.48038 | 0.1955 | -0.058292 | -0.20003 | 0.13837
| 24.1 | -0.10482 | -0.028514 | -0.30667 | 0.040793 | -0.096565 | -0.29738 | -0.04323 | 0.24336 | -0.0062179 | -0.14512 | 0.081871
| 24.2 | -0.77635 | -0.0063856 | -0.022347 | 0.11626 | 0.39731 | -0.48879 | 0.20535 | 0.29208 | -0.15076 | -0.18673 | 0.12234
| 24.3 | -0.073211 | -0.099978 | -0.019835 | -0.1049 | -0.038833 | -0.43353 | 0.24939 | 0.34166 | -0.081331 | -0.13058 | 0.29327
| 24.4 | -0.16575 | 0.022965 | -0.11153 | 0.23486 | 0.29497 | -0.642 | 0.2597 | 0.15495 | -0.27515 | -0.15516 | 0.238
| 24.5 | 0.087223 | -0.30378 | -0.54524 | 0.014416 | -0.14139 | -0.5853 | 0.062328 | -0.03158 | -0.055824 | -0.16307 | 0.05288
| 24.6 | -0.34709 | -0.15842 | -0.023503 | 0.095454 | 0.15872 | -0.52726 | 0.05609 | -0.21793 | -0.033906 | 0.059372 | 0.25897
| 24.7 | -0.19212 | -0.0099837 | -0.22753 | -0.10498 | -0.056299 | -0.46786 | 0.17271 | 0.087192 | -0.12809 | -0.12826 | 0.073872
| 24.8 | -0.70521 | -0.27579 | -0.14145 | -0.040336 | 0.24888 | -0.40704 | 0.028182 | 0.15662 | 0.146 | -0.11822 | 0.0033896
| 24.9 | -0.056752 | -0.1236 | -0.40166 | -0.52226 | 0.20269 | -0.86428 | 0.30524 | 0.20996 | 0.018859 | -0.14069 | 0.064386
| 25 | -0.32471 | -0.38743 | -0.2545 | -0.1531 | -0.10417 | -0.26292 | 0.1085 | 0.023585 | 0.043303 | -0.079869 | 0.12634
| 25.1 | -0.15906 | 0.13047 | 0.22915 | -0.35048 | 0.35808 | -0.97301 | 0.19446 | 0.095146 | -0.083528 | -0.2508 | -0.041913
| 25.2 | -0.15549 | -0.35263 | -0.068628 | 0.026015 | -0.17396 | -0.36735 | 0.051278 | 0.16785 | -0.0074571 | -0.17239 | 0.021114
| 25.3 | -0.23264 | -0.19097 | -0.26686 | -0.1697 | 0.31214 | -0.55471 | 0.12133 | 0.24171 | -0.13394 | -0.059446 | 0.25149
| 25.4 | 0.15218 | -0.18769 | -0.40494 | -0.075737 | 0.17699 | -0.46841 | -0.056631 | 0.073018 | -0.10756 | -0.28033 | -0.066038
| 25.5 | -0.29714 | -0.26333 | -0.36457 | -0.26936 | -0.014169 | -0.65456 | 0.28349 | 0.41055 | 0.021928 | -0.19978 | -0.00076302
| 25.6 | -0.47208 | -0.43852 | -0.49967 | -0.17185 | -0.35584 | -0.83998 | -0.10864 | 0.2246 | -0.13809 | -0.084371 | 0.2332
| 25.7 | -0.3516 | -0.42905 | -0.6332 | -0.071692 | 0.17859 | -0.98817 | 0.14473 | 0.073967 | -0.10979 | -0.1367 | 0.065879
| 25.8 | -0.26929 | -0.37612 | -0.3089 | -0.2423 | 0.20157 | -0.62236 | -0.21144 | 0.13427 | -0.029135 | -0.053121 | 0.15103
| 25.9 | -0.58477 | -0.17622 | -0.49855 | -0.41151 | 0.24571 | -0.26878 | 0.098764 | 0.23104 | -0.13708 | -0.35877 | -0.083098
| 26 | -0.0078355 | -0.42573 | -0.36686 | -0.30577 | -0.30609 | -0.47007 | -0.076931 | 0.063551 | -0.29645 | -0.24053 | 0.087779
| 26.1 | -0.38359 | -0.38467 | -0.55295 | -0.47197 | -0.047966 | -0.61462 | -0.21591 | 0.14426 | -0.19682 | -0.1549 | 0.17583
| 26.2 | -0.22306 | -0.2366 | -0.45603 | -0.63653 | -0.44364 | -0.79539 | 0.063585 | -0.0049359 | 0.026028 | 0.052152 | 0.26525
| 26.3 | -0.37966 | -0.29263 | -0.27464 | -0.22824 | -0.23942 | -0.69561 | -0.055882 | 0.095291 | -0.063146 | -0.11746 | 0.11656
| 26.4 | -0.14598 | 0.073196 | -0.17026 | -0.36951 | 0.027558 | -0.55586 | 0.22884 | -0.053221 | -0.029645 | -0.14926 | 0.036577
| 26.5 | -0.036176 | -0.081316 | -0.32777 | -0.5287 | -0.15179 | -0.71489 | 0.11094 | 0.048943 | -0.13557 | -0.16329 | 0.059818
| 26.6 | -0.39929 | -0.022037 | -0.4013 | -0.12797 | 0.062742 | -1.1165 | -0.024705 | 0.13472 | -0.012831 | -0.072809 | 0.15283
| 26.7 | -0.2602 | -0.064753 | -0.22616 | 0.018394 | -0.014925 | -0.74665 | -0.1412 | 0.24009 | -0.10035 | -0.22415 | 0.074686
| 26.8 | -0.33381 | 0.0022671 | -0.43771 | -0.41603 | -0.051171 | -0.88312 | -0.071982 | 0.093152 | 0.13111 | 0.0074254 | 0.18727
| 26.9 | -0.18458 | -0.011777 | -0.25529 | -0.26507 | 0.093393 | -0.48577 | -0.24239 | -0.071431 | -0.026364 | -0.0035126 | 0.21464
| 27 | 0.32483 | 0.063748 | -0.35817 | -0.10983 | 0.022106 | -0.63841 | 0.12783 | 0.054631 | 0.083392 | -0.0313 | 0.069026
| 27.1 | -0.089103 | 0.057919 | -0.22965 | -0.23532 | -0.12678 | -1.0565 | 0.015019 | 0.16438 | 0.015782 | -0.04088 | 0.1852
| 27.2 | 0.099908 | -0.051371 | -0.3052 | -0.09333 | 0.026226 | -0.65163 | 0.12854 | 0.29433 | -0.06924 | -0.19055 | 0.11055
| 27.3 | -0.26081 | 0.16743 | -0.16821 | -0.19292 | -0.11831 | -0.25825 | -0.019935 | 0.13145 | 0.18757 | 0.066044 | 0.24704
| 27.4 | 0.22958 | 0.044918 | -0.1945 | 0.24554 | 0.14209 | -0.38518 | 0.077921 | 0.0058868 | 0.0317 | -0.082858 | 0.086125
| 27.5 | -0.14512 | 0.18779 | 0.24865 | 0.17311 | 0.022527 | -0.25672 | -0.03075 | 0.12056 | -0.033574 | -0.10718 | 0.22523
| 27.6 | 0.15792 | 0.40272 | -0.15081 | 0.02087 | 0.31191 | -0.59479 | 0.35685 | 0.27435 | 0.10096 | 0.029613 | 0.27779
| 27.7 | 0.33437 | 0.20621 | 0.069021 | 0.22536 | -0.14821 | -0.54048 | 0.25075 | 0.39318 | 0.03711 | -0.11794 | 0.20737
| 27.8 | 0.31376 | 0.34454 | -0.025422 | 0.12134 | 0.37315 | -0.54231 | 0.069171 | -0.027842 | -0.0079393 | 0.021324 | 0.35148
| 27.9 | 0.55064 | 0.37866 | 0.16269 | 0.041679 | -0.18573 | -0.5023 | 0.21507 | 0.12963 | -0.052315 | -0.12522 | 0.14025
| 28 | 0.20059 | 0.1969 | -0.13735 | 0.49202 | 0.3448 | -0.26136 | 0.11271 | 0.25203 | 0.087181 | -0.10951 | 0.072478
| 28.1 | 0.49743 | 0.71057 | 0.60229 | 0.18791 | 0.11859 | -0.92721 | 0.011635 | 0.3577 | -0.15727 | -0.27292 | 0.14874
| 28.2 | 0.78152 | 0.65149 | 0.57036 | 0.39541 | 0.12268 | -0.52422 | -0.12671 | 0.21915 | 0.094921 | 0.015698 | 0.29875
| 28.3 | 1.1228 | 0.71089 | 0.15135 | -0.028368 | 0.33835 | -0.79107 | 0.0072 | 0.1192 | -0.038374 | -0.11043 | 0.23429
| 28.4 | 0.72613 | 0.5515 | 0.52192 | 0.80837 | 0.35056 | -0.17781 | -0.089537 | 0.24775 | 0.10664 | -0.09052 | 0.098643
| 28.5 | 0.75658 | 0.6239 | 0.068342 | 0.11148 | 0.47165 | -0.17969 | 0.068602 | 0.4169 | 0.27259 | 0.058503 | 0.32601
| 28.6 | 1.0767 | 0.83991 | 0.67181 | 0.40355 | 0.49225 | -0.27962 | -0.3174 | 0.2435 | 0.14124 | -0.065491 | 0.1923
| 28.7 | 1.1249 | 0.92774 | 0.38052 | 0.89919 | 0.62291 | -0.11341 | 0.099157 | 0.18583 | 0.010554 | -0.078769 | 0.29633
| 28.8 | 1.1584 | 1.0464 | 0.62517 | 0.57756 | 0.44044 | -0.20752 | 0.24599 | 0.090878 | -0.11944 | -0.072592 | 0.40254
| 28.9 | 1.558 | 1.2887 | 0.61105 | 0.82583 | 0.47391 | -0.31904 | 0.158 | 0.22779 | 0.2397 | 0.13819 | 0.34541
| 29 | 1.9233 | 1.4017 | 0.9162 | 0.81885 | 0.61873 | 0.18685 | 0.051972 | 0.096556 | -0.077199 | -0.14911 | 0.28954
| 29.1 | 1.9871 | 1.4303 | 0.91584 | 1.0812 | 0.89834 | 0.16437 | -0.07208 | -0.014345 | 0.0024819 | 0.0088883 | 0.40099
| 29.2 | 2.0611 | 1.5607 | 1.2386 | 1.0862 | 0.6247 | 0.021326 | 0.42426 | 0.20522 | -0.029812 | -0.22152 | 0.10797
| 29.3 | 2.5117 | 1.8415 | 1.2303 | 1.0529 | 1.0021 | 0.067763 | 0.32428 | 0.096761 | 0.052919 | -0.041939 | 0.24079
| 29.4 | 2.6083 | 2.0152 | 1.6175 | 1.3815 | 1.0838 | -0.0063465 | 0.52887 | 0.2823 | 0.042064 | -0.04691 | 0.43215
| 29.5 | 3.0875 | 2.2231 | 1.3042 | 1.3385 | 1.2588 | 0.2775 | 0.15054 | 0.1177 | -0.082149 | -0.16302 | 0.30911
| 29.6 | 2.8604 | 2.5137 | 2.0328 | 1.7291 | 1.3525 | 0.21116 | 0.66503 | 0.3668 | -0.071731 | -0.14688 | 0.44905
| 29.7 | 3.017 | 2.8649 | 2.057 | 1.7448 | 1.3422 | 0.42203 | 0.26872 | 0.22425 | -0.0023408 | -0.072761 | 0.40386
| 29.8 | 3.1363 | 2.962 | 2.0894 | 1.451 | 1.4037 | 0.44842 | 0.17973 | 0.12247 | 0.088175 | 0.23095 | 0.81338
| 29.9 | 3.6704 | 3.0698 | 2.2006 | 2.0711 | 1.6493 | 0.64929 | -0.45287 | 0.45851 | 0.21952 | 0.13835 | 0.77223

## 回帰誤差％(グラフ用)
TMR(TPR) 回帰誤差％
施設名
装置名
エネルギー
|  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
|  | 2.2444 | 3.3666 | 4.4888 | 5.611 | 6.7332 | 8.4165 | 11.222 | 14.0275 | 16.833 | 19.6385 | 22.444
| 2.5 | 0.33998 | -0.08817 | 0.10975 | 0.26496 | 0.33637 | -0.052028 | -0.056298 | 0.096412 | 0.12043 | -0.11997 | 0.089418
| 3 | -0.35083 | -0.3903 | -0.31267 | -0.33664 | -0.35174 | 0.030978 | -0.027833 | -0.17088 | -0.045156 | -0.23158 | -0.12639
| 3.5 | -0.27525 | -0.54439 | -0.62511 | -0.56673 | -0.19573 | -0.32124 | -0.19462 | -0.31046 | -0.19635 | -0.27753 | -0.10158
| 4 | -0.1181 | -0.67223 | -0.29682 | -0.29705 | 0.00019131 | -0.52755 | -0.11596 | -0.15276 | -0.12517 | -0.21145 | 0.010867
| 4.5 | 0.34143 | -0.049207 | -0.40981 | -0.52355 | -0.18394 | -0.49592 | -0.077125 | -0.19828 | -0.2021 | -0.26201 | 0.074265
| 5 | 0.28017 | -0.0037209 | -0.11425 | -0.059104 | 0.12486 | 0.11139 | 0.23941 | -0.022752 | -0.053844 | -0.16968 | 0.029795
| 5.5 | 0.47388 | 0.05757 | 0.071477 | 0.11529 | 0.24798 | 0.021485 | 0.3117 | -0.12839 | -0.088834 | -0.041338 | 0.17196
| 6 | 0.40528 | -0.21605 | -0.28394 | 0.20041 | 0.19798 | 0.23823 | 0.32886 | 0.05201 | 0.10378 | -0.062356 | 0.18256
| 6.5 | 0.79592 | 0.032932 | -0.065412 | 0.11559 | 0.13961 | -0.060607 | 0.079466 | 0.028742 | 0.021068 | -0.13765 | 0.11508
| 7 | 0.81377 | 0.099503 | 0.20248 | 0.33561 | 0.13499 | 0.016954 | 0.24407 | 0.11264 | 0.014427 | -0.093699 | 0.22921
| 7.5 | 0.7039 | 0.19876 | 0.072106 | 0.21221 | 0.3488 | 0.038983 | 0.32485 | 0.070117 | -0.063511 | -0.097706 | 0.25091
| 8 | 0.77391 | -0.012562 | 0.089984 | -0.079385 | 0.14394 | -0.12452 | 0.3896 | 0.055037 | -0.058115 | -0.02771 | 0.23536
| 8.5 | 0.46195 | 0.19001 | -0.028874 | 0.099167 | 0.33019 | 0.0085464 | 0.44153 | 0.12713 | 0.0024686 | -0.056273 | 0.262
| 9 | 0.75592 | 0.056095 | 0.054301 | 0.12573 | 0.46724 | 0.020848 | 0.26685 | 0.020997 | -0.034971 | 0.0063963 | 0.24496
| 9.5 | 0.6294 | 0.24698 | 0.035008 | -0.059947 | 0.16987 | -0.11145 | 0.47242 | 0.11005 | -0.11453 | -0.12918 | 0.038281
| 10 | 0.35413 | -0.092698 | -0.026215 | 0.097753 | 0.31639 | 0.031013 | 0.40884 | 0.068303 | -0.097846 | -0.14685 | 0.061095
| 10.5 | 0.33211 | 0.0056207 | -0.041371 | -0.1437 | 0.13374 | -0.083317 | 0.18747 | 0.11543 | -0.02622 | -0.16826 | 0.13787
| 11 | 0.1957 | -0.24828 | -0.27673 | -0.39267 | -0.13129 | -0.35286 | 0.2471 | 0.17376 | -0.025326 | -0.028183 | 0.19044
| 11.5 | 0.22935 | -0.40918 | -0.17439 | -0.077221 | -0.023753 | -0.23543 | 0.40694 | 0.13743 | -0.1792 | -0.15737 | 0.23133
| 12 | 0.03397 | -0.17372 | -0.18762 | -0.36549 | -0.11321 | -0.20521 | 0.36539 | 0.15017 | -0.23944 | -0.22857 | 0.094065
| 12.5 | 0.30029 | -0.084157 | -0.333 | -0.40087 | -0.076613 | -0.37655 | 0.34015 | 0.23984 | -0.068152 | -0.26298 | -0.044401
| 13 | 0.16205 | -0.28132 | -0.29991 | -0.32647 | -0.087226 | -0.16189 | 0.371 | 0.24859 | -0.049213 | -0.22174 | 0.02392
| 13.5 | 0.08728 | -0.26196 | -0.21242 | -0.42556 | -0.26347 | -0.056689 | 0.43577 | 0.21218 | -0.13765 | -0.27426 | 0.072784
| 14 | -0.062646 | -0.4293 | -0.31205 | -0.14445 | 0.050305 | -0.45619 | 0.16134 | 0.078883 | -0.27322 | -0.19808 | -0.10992
| 14.5 | 0.31336 | -0.24644 | -0.1803 | -0.048787 | 0.096453 | -0.14009 | 0.41315 | 0.10405 | -0.18973 | -0.17772 | 0.048867
| 15 | 0.31642 | -0.33794 | -0.59034 | -0.52062 | -0.0012486 | -0.28233 | 0.29635 | 0.15052 | -0.084516 | -0.29158 | 0.089461
| 15.5 | -0.089657 | -0.095307 | -0.062681 | -0.060142 | 0.084185 | -0.37269 | 0.29471 | 0.24621 | -0.1526 | -0.23301 | 0.020634
| 16 | -0.0018202 | -0.31508 | -0.18555 | -0.13201 | -0.09081 | -0.46422 | 0.19479 | 0.057436 | -0.2015 | -0.11323 | 0.29778
| 17 | 0.24186 | 0.15244 | 0.022296 | -0.23189 | 0.005979 | -0.73642 | 0.34282 | 0.25765 | -0.25141 | -0.27271 | 0.019153
| 17.5 | -0.55992 | -0.051101 | 0.090663 | -0.12673 | 0.024395 | -0.44903 | 0.33037 | 0.033771 | -0.19597 | -0.20741 | -0.053057
| 18 | 0.20571 | -0.14138 | -0.11151 | -0.044662 | 0.25544 | -0.31256 | 0.35782 | 0.25236 | -0.10243 | -0.09084 | 0.072546
| 18.5 | 0.28517 | 0.077209 | -0.032712 | 0.042587 | 0.38816 | -0.053759 | 0.10517 | 0.3435 | -0.16681 | -0.2985 | -1.6215e-05
| 19 | 0.23941 | 0.1445 | -0.028476 | -0.24225 | 0.090288 | -0.33126 | 0.22679 | 0.17012 | -0.1667 | -0.12125 | 0.3426
| 19.5 | 0.41923 | 0.15001 | 0.27023 | 0.53332 | 0.49114 | -0.51154 | 0.22803 | 0.19397 | -0.14301 | -0.23196 | 0.057451
| 20 | 0.57285 | 0.34318 | 0.16438 | 0.21051 | 0.53446 | -0.12769 | 0.2862 | 0.25847 | -0.065448 | -0.13387 | 0.14938
| 20.5 | 0.48261 | 0.11083 | -0.19754 | -0.1226 | 0.3969 | -0.19138 | 0.45036 | 0.16806 | -0.12527 | -0.20118 | 0.075534
| 21 | 0.35209 | 0.04448 | -0.045266 | 0.015775 | 0.53358 | -0.29248 | 0.5206 | 0.47034 | -0.1321 | -0.06789 | 0.26017
| 21.5 | -0.095039 | 0.1694 | -0.080838 | -0.030997 | 0.48596 | -0.56167 | 0.26891 | 0.26015 | -0.31245 | -0.26956 | 0.05133
| 22 | 0.63374 | 0.079274 | -0.11999 | -0.27132 | 0.24589 | -0.334 | 0.45869 | 0.2924 | -0.25649 | -0.22306 | 0.10446
| 22.5 | -0.094054 | 0.15066 | 0.34098 | 0.46186 | 0.3596 | 0.13418 | 0.28832 | 0.144 | -0.37664 | -0.35168 | -0.032596
| 23 | 0.13866 | 0.22531 | -0.11475 | -0.15873 | -0.051704 | -0.44159 | 0.22577 | 0.26273 | -0.2207 | -0.22366 | 0.10132
| 23.5 | 0.24797 | 0.13423 | 0.14073 | 0.27374 | 0.14763 | -0.29389 | 0.37765 | 0.43006 | -0.22659 | -0.11376 | 0.28089
| 24 | -0.24726 | -0.26145 | -0.28703 | 0.24427 | 0.10228 | -0.33373 | 0.48038 | 0.1955 | -0.058292 | -0.20003 | 0.13837
| 24.5 | 0.087223 | -0.30378 | -0.54524 | 0.014416 | -0.14139 | -0.5853 | 0.062328 | -0.03158 | -0.055824 | -0.16307 | 0.05288
| 25 | -0.32471 | -0.38743 | -0.2545 | -0.1531 | -0.10417 | -0.26292 | 0.1085 | 0.023585 | 0.043303 | -0.079869 | 0.12634
| 25.5 | -0.29714 | -0.26333 | -0.36457 | -0.26936 | -0.014169 | -0.65456 | 0.28349 | 0.41055 | 0.021928 | -0.19978 | -0.00076302
| 26 | -0.0078355 | -0.42573 | -0.36686 | -0.30577 | -0.30609 | -0.47007 | -0.076931 | 0.063551 | -0.29645 | -0.24053 | 0.087779
| 26.5 | -0.036176 | -0.081316 | -0.32777 | -0.5287 | -0.15179 | -0.71489 | 0.11094 | 0.048943 | -0.13557 | -0.16329 | 0.059818
| 27 | 0.32483 | 0.063748 | -0.35817 | -0.10983 | 0.022106 | -0.63841 | 0.12783 | 0.054631 | 0.083392 | -0.0313 | 0.069026
| 27.5 | -0.14512 | 0.18779 | 0.24865 | 0.17311 | 0.022527 | -0.25672 | -0.03075 | 0.12056 | -0.033574 | -0.10718 | 0.22523
| 28 | 0.20059 | 0.1969 | -0.13735 | 0.49202 | 0.3448 | -0.26136 | 0.11271 | 0.25203 | 0.087181 | -0.10951 | 0.072478
| 28.5 | 0.75658 | 0.6239 | 0.068342 | 0.11148 | 0.47165 | -0.17969 | 0.068602 | 0.4169 | 0.27259 | 0.058503 | 0.32601
| 29 | 1.9233 | 1.4017 | 0.9162 | 0.81885 | 0.61873 | 0.18685 | 0.051972 | 0.096556 | -0.077199 | -0.14911 | 0.28954
| 29.5 | 3.0875 | 2.2231 | 1.3042 | 1.3385 | 1.2588 | 0.2775 | 0.15054 | 0.1177 | -0.082149 | -0.16302 | 0.30911

## Scp,Sc,Sp
Sc,Scp,Sp 入力シート
Sc：コリメータ散乱係数（空中出力係数） Scp：全散乱係数（旧・照射野係数） Sp：ファントム散乱係数
Scの測定法は、ミニファントムがbestだが、使用エネルギーに対応したビルドアップキャップでもOK。
RTPSのメーカーによっては、TMRを使用の場合、Scをﾋﾞﾙﾄﾞｱｯﾌﾟｷｬｯﾌﾟでの測定値を要求するものもあるが、ここではすべてのSc測定についてミニファントムを推奨。
ScpはTMR(TPR)の基準深での値を入力すること（重要なポイント）
SpはSc,Scpを入力することで、計算結果を表示
辺cm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
半径cm | 2.2444 | 3.3666 | 4.4888 | 5.611 | 6.7332 | 8.4165 | 11.222 | 14.0275 | 16.833 | 19.6385 | 22.444
Sc | 0.947 | 0.96894 | 0.988 | 1 | 1.008 | 1.0177 | 1.025 | 1.03 | 1.032 | 1.032 | 1.032
Scp | 0.91 | 0.95 | 0.979 | 1 | 1.0172 | 1.038 | 1.06 | 1.0743 | 1.083 | 1.0893 | 1.0933
Sp | 0.96093 | 0.98045 | 0.99089 | 1 | 1.0091 | 1.0199 | 1.0341 | 1.043 | 1.0494 | 1.0555 | 1.0594
辺cm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
半径cm | 2.2444 | 3.3666 | 4.4888 | 5.611 | 6.7332 | 8.4165 | 11.222 | 14.0275 | 16.833 | 19.6385 | 22.444
回帰計算式Sc | 0.94733 | 0.96946 | 0.98652 | 0.99938 | 1.0088 | 1.0182 | 1.0258 | 1.029 | 1.0313 | 1.0332 | 1.0316 | y = -2.189393E-07x4 + 2.450157E-05x3 - 1.027140E-03x2 + 1.958793E-02x + 8.839039E-01 | y = 5.493835E-06x3 - 4.813355E-04x2 + 1.374459E-02x + 9.025240E-01
回帰計算式Scp | 0.91178 | 0.94804 | 0.97719 | 1.0004 | 1.0187 | 1.0389 | 1.06 | 1.0729 | 1.0828 | 1.0905 | 1.0928 | y = -2.787164E-07x4 + 3.190552E-05x3 - 1.402054E-03x2 + 2.987265E-02x + 8.127490E-01 | y = 9.196496E-06x3 - 8.185115E-04x2 + 2.476209E-02x + 8.264283E-01
回帰計算式Sp | 0.96369 | 0.97748 | 0.98962 | 1.0002 | 1.0094 | 1.0208 | 1.0346 | 1.0434 | 1.0493 | 1.0542 | 1.0601 | y = 1.476582E-05x3 - 8.084643E-04x2 + 1.647585E-02x + 9.306143E-01 | y = 2.304486E-05x3 - 1.155783E-03x2 + 2.055301E-02x + 9.207641E-01
Sc誤差 | 0.035197 | 0.054013 | -0.15018 | -0.061901 | 0.084223 | 0.051594 | 0.076894 | -0.1017 | -0.066191 | 0.11556 | -0.037517
Scp誤差 | 0.19493 | -0.2066 | -0.18494 | 0.038831 | 0.14512 | 0.091218 | 0.0028241 | -0.12753 | -0.021366 | 0.10915 | -0.040819
Sp誤差 | 0.28618 | -0.30397 | -0.12875 | 0.021553 | 0.027476 | 0.085247 | 0.040093 | 0.037769 | -0.011161 | -0.12321 | 0.069108

## 空中軸外(Varian 10xサンプル）
10X 空中軸外線量比測定シート | [11 empty] | 装置名 : Clinac 2100C
[23 empty] | 1 |  | 1.0044
自作 砲台形Mini phantom 固定具 | [23 empty] | 13 | 13.0576
ファントム：4cmΦ Dp=10cm Mini Phantom
MU=100
| Y軸 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
基準測定 | 基準測定 | 13.69 | 13.66 | 13.63 | 13.6 | 13.56 | 13.52 | 13.48 | 13.42 | 13.37 | 13.33 | 13.27 | 13.24 | 13.17 | 13.13 | 13.08 | 13 | 13.06 | 13.1 | 13.16 | 13.21 | 13.26 | 13.3 | 13.35 | 13.4 | 13.44 | 13.48 | 13.53 | 13.56 | 13.6 | 13.63 | 13.65
確認測定１ | 確認測定１
確認測定２ | 確認測定２
| Average | 13.69 | 13.66 | 13.63 | 13.6 | 13.56 | 13.52 | 13.48 | 13.42 | 13.37 | 13.33 | 13.27 | 13.24 | 13.17 | 13.13 | 13.08 | 13 | 13.06 | 13.1 | 13.16 | 13.21 | 13.26 | 13.3 | 13.35 | 13.4 | 13.44 | 13.48 | 13.53 | 13.56 | 13.6 | 13.63 | 13.65
|  | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| A0 | 1.0531 | 1.0508 | 1.0485 | 1.0462 | 1.0431 | 1.04 | 1.0369 | 1.0323 | 1.0285 | 1.0254 | 1.0208 | 1.0185 | 1.0131 | 1.01 | 1.0062 | 1 | 1.0046 | 1.0077 | 1.0123 | 1.0162 | 1.02 | 1.0231 | 1.0269 | 1.0308 | 1.0338 | 1.0369 | 1.0408 | 1.0431 | 1.0462 | 1.0485 | 1.05
+-で平均を取り,それを空中軸外線量比とする
[17 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[16 empty] | + | 1 | 1.0046 | 1.0077 | 1.0123 | 1.0162 | 1.02 | 1.0231 | 1.0269 | 1.0308 | 1.0338 | 1.0369 | 1.0408 | 1.0431 | 1.0462 | 1.0485 | 1.05
[16 empty] | - |  | 1.0062 | 1.01 | 1.0131 | 1.0185 | 1.0208 | 1.0254 | 1.0285 | 1.0323 | 1.0369 | 1.04 | 1.0431 | 1.0462 | 1.0485 | 1.0508 | 1.0531
[15 empty] | 平均値 |  | 1 | 1.0054 | 1.0088 | 1.0127 | 1.0173 | 1.0204 | 1.0242 | 1.0277 | 1.0315 | 1.0354 | 1.0385 | 1.0419 | 1.0446 | 1.0473 | 1.0496 | 1.0515
[15 empty] | 近似式結果 |  | 1.0002 | 1.0046 | 1.0089 | 1.013 | 1.017 | 1.0209 | 1.0246 | 1.0282 | 1.0317 | 1.035 | 1.0382 | 1.0413 | 1.0442 | 1.047 | 1.0497 | 1.0522
[16 empty] | 誤差 | 0.0184% | -0.07835% | 0.002845% | 0.03215% | -0.02769% | 0.05042% | 0.03969% | 0.05335% | 0.01652% | -0.03306% | -0.02126% | -0.05939% | -0.03662% | -0.02686% | 0.006645% | 0.06376%
[14 empty] | 近似多項式 : |  |  | 0: y = -6.746930E-05x2 + 4.480365E-03x + 1.000184E+00
Note on R43: Tomio Koyama:

## 空中軸外 (Siemens 10xサンプル)
10X 空中軸外線量比測定シート | [11 empty] | Siemens Mevatron KD2 / 50
自作 砲台形Mini phantom 固定具
ファントム：4cmΦ Dp=10cm Mini Phantom
MU=100
| Y軸 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
基準測定 | 1 | 13.7 | 13.69 | 13.68 | 13.66 | 13.64 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.58 | 13.59 | 13.58 | 13.51 | 13.33 | 13.15 | 12.98 | 12.89 | 13 | 13.17 | 13.35 | 13.51 | 13.61 | 13.62 | 13.61 | 13.6 | 13.6 | 13.62 | 13.67 | 13.68 | 13.69 | 13.71 | 13.7
確認測定１ | 2 | [5 empty] | 13.6 |  |  |  |  | 13.57 |  |  |  |  | 12.93 |  |  |  |  | 13.6 |  |  |  |  | 13.62
確認測定２ | 3 | 13.71 | [14 empty] | 12.9 | [14 empty] | 13.7
| Average | 13.705 | 13.69 | 13.68 | 13.66 | 13.64 | 13.595 | 13.59 | 13.59 | 13.58 | 13.59 | 13.575 | 13.51 | 13.33 | 13.15 | 12.98 | 12.9067 | 13 | 13.17 | 13.35 | 13.51 | 13.605 | 13.62 | 13.61 | 13.6 | 13.6 | 13.62 | 13.67 | 13.68 | 13.69 | 13.71 | 13.7
|  | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| A0 | 1.0619 | 1.0607 | 1.0599 | 1.0584 | 1.0568 | 1.0533 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0522 | 1.0529 | 1.0518 | 1.0467 | 1.0328 | 1.0189 | 1.0057 | 1 | 1.0072 | 1.0204 | 1.0343 | 1.0467 | 1.0541 | 1.0553 | 1.0545 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0553 | 1.0591 | 1.0599 | 1.0607 | 1.0622 | 1.0615
+-で平均を取り,それを空中軸外線量比とする
[17 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[16 empty] | + | 1 | 1.0072 | 1.0204 | 1.0343 | 1.0467 | 1.0541 | 1.0553 | 1.0545 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0553 | 1.0591 | 1.0599 | 1.0607 | 1.0622 | 1.0615
[16 empty] | - |  | 1.0057 | 1.0189 | 1.0328 | 1.0467 | 1.0518 | 1.0529 | 1.0522 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0533 | 1.0568 | 1.0584 | 1.0599 | 1.0607 | 1.0619
[15 empty] | 平均値 |  | 1 | 1.0065 | 1.0196 | 1.0336 | 1.0467 | 1.0529 | 1.0541 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0543 | 1.058 | 1.0591 | 1.0603 | 1.0615 | 1.0617
[15 empty] | 近似式結果 |  | 1.0003 | 1.0055 | 1.02 | 1.035 | 1.046 | 1.0521 | 1.0542 | 1.054 | 1.0533 | 1.0534 | 1.0547 | 1.057 | 1.0593 | 1.0608 | 1.0612 | 1.0617
[16 empty] | 誤差 | 0.0318% | -0.09979% | 0.03866% | 0.1338% | -0.07113% | -0.07754% | 0.01109% | 0.06564% | -0.002222% | 0.002937% | 0.03673% | -0.09491% | 0.01943% | 0.05061% | -0.0286% | 0.004067%
近似多項式
y = 3.599083E-07x6 - 1.856812E-05x5 + 3.628167E-04x4 - 3.256785E-03x3 + 1.221585E-02x2 - 4.169390E-03x + 1.000318E+00
Note on R43: Tomio Koyama:

## WF算出サンプル
施設名 | ○×○× 病院
装置名 | Varian Clinac 2100c
エネルギー | 10MV
Ｗ４５° くさび係数
等価正方形照射野の１辺 |  | 5 | 10 | 15 | 20
等価円形照射野の半径 |  | 2.8055 | 5.611 | 8.4165 | 11.222 |  |  | ２次 | １次 | 定数
深さ(cm) | 1 | 0.4382 | 0.4406 | 0.4455 | 0.4525 | 深さ(cm) | 1 | 0.00014611 | -0.00034575 | 0.438
| 3 | 0.4438 | 0.4444 | 0.4496 | 0.456 |  | 3 | 0.00018422 | -0.0010943 | 0.44525
| 5 | 0.4485 | 0.4481 | 0.4523 | 0.4583 |  | 5 | 0.00020328 | -0.0016539 | 0.4514
| 10 | 0.4607 | 0.459 | 0.4621 | 0.4671 |  | 10 | 0.00021281 | -0.0021903 | 0.46503
| 15 | 0.4729 | 0.4699 | 0.4719 | 0.4759 |  | 15 | 0.00022234 | -0.0027268 | 0.47865
回帰結果 | [5 empty] | ２次 | y = 1.014108E-07x3 - 3.024511E-06x2 + 2.938295E-05x + 1.198765E-04
等価正方形照射野の１辺 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | １次 | y = -1.617152E-06x3 + 4.924422E-05x2 - 5.688330E-04x + 1.847637E-04
等価円形照射野の半径 |  | 2.8055 | 5.611 | 8.4165 | 11.222 | 定数 | y = 2.858230E-03x + 4.362290E-01
深さ(cm) | 1 | 0.4393 | 0.44181 | 0.44662 | 0.45374
| 3 | 0.4431 | 0.44429 | 0.44836 | 0.45532
| 5 | 0.44755 | 0.44779 | 0.45124 | 0.4579
| 10 | 0.46032 | 0.45918 | 0.46139 | 0.46695
| 15 | 0.47321 | 0.47081 | 0.47191 | 0.47652
回帰結果
等価正方形照射野の１辺 |  | 5 | 10 | 15 | 20
等価円形照射野の半径 |  | 2.8055 | 5.611 | 8.4165 | 11.222
深さ(cm) | 1 | -0.24992 | -0.27386 | -0.25178 | -0.2741
| 3 | 0.15773 | 0.025751 | 0.27571 | 0.14813
| 5 | 0.21172 | 0.06923 | 0.23477 | 0.088269
| 10 | 0.081735 | -0.039936 | 0.15346 | 0.032937
| 15 | -0.064664 | -0.19357 | -0.0029206 | -0.12995

## kの求め方
Mevatron
6MV |  |  |  |  | 定数(k)変化による実効等価正方形の辺(k=セルG2の値） |  |  |  | 正方形照射野でのSc回帰式に実効等価正方形の辺を用いたときのSc推定値
X絞り | Y絞り | A/P | コリメータ散乱係数の測定値 | 単純評価による等価正方形の辺(k=1) | 1.7 | 1.5 | 1.2 | コリメータ散乱係数Sc | 1.7 | 誤差％ | 1.5 | 誤差％ | 1.2 | 誤差％
5 | 5 | 1.25 | 12.386 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.96277 | 0.96258 | -0.019613 | 0.96258 | -0.019613 | 0.96258 | -0.019613
| 6 | 1.3636 | 12.458 | 5.4545 | 5.5862 | 5.5556 | 5.5 | 0.96836 | 0.96823 | -0.01432 | 0.96794 | -0.043807 | 0.96742 | -0.09753
| 8 | 1.5385 | 12.572 | 6.1538 | 6.5455 | 6.4516 | 6.2857 | 0.97723 | 0.97664 | -0.059576 | 0.97586 | -0.13942 | 0.97446 | -0.28288
| 10 | 1.6667 | 12.66 | 6.6667 | 7.2973 | 7.1429 | 6.875 | 0.98407 | 0.98257 | -0.15165 | 0.9814 | -0.2708 | 0.97931 | -0.48307
| 15 | 1.875 | 12.762 | 7.5 | 8.617 | 8.3333 | 7.8571 | 0.99199 | 0.99169 | -0.030873 | 0.98986 | -0.21512 | 0.98663 | -0.54043
| 20 | 2 | 12.81 | 8 | 9.4737 | 9.0909 | 8.4615 | 0.99572 | 0.9968 | 0.1079 | 0.99459 | -0.11407 | 0.99069 | -0.5052
| 30 | 2.1429 | 12.852 | 8.5714 | 10.5195 | 10 | 9.1667 | 0.99899 | 1.0023 | 0.32819 | 0.99965 | 0.066371 | 0.99504 | -0.39578
| 35 | 2.1875 | 12.8572 | 8.75 | 10.8621 | 10.2941 | 9.3902 | 0.99939 | 1.0039 | 0.44981 | 1.0012 | 0.17645 | 0.99633 | -0.30682
| 40 | 2.2222 | 12.86 | 8.8889 | 11.134 | 10.5263 | 9.5652 | 0.99961 | 1.0051 | 0.55102 | 1.0023 | 0.26909 | 0.99731 | -0.23016
10 | 10 | 2.5 | 12.865 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0.99965 | -0.034745 | 0.99965 | -0.034745 | 0.99965 | -0.034745
| 15 | 3 | 13.015 | 12 | 12.6562 | 12.5 | 12.2222 | 1.0117 | 1.0112 | -0.049931 | 1.0106 | -0.10499 | 1.0096 | -0.20621
| 20 | 3.3333 | 13.0875 | 13.3333 | 14.5946 | 14.2857 | 13.75 | 1.0173 | 1.017 | -0.025906 | 1.0162 | -0.10631 | 1.0147 | -0.25574
| 25 | 3.5714 | 13.125 | 14.2857 | 16.0714 | 15.625 | 14.8649 | 1.0202 | 1.0204 | 0.019663 | 1.0195 | -0.071933 | 1.0177 | -0.24466
| 30 | 3.75 | 13.1475 | 15 | 17.234 | 16.6667 | 15.7143 | 1.022 | 1.0225 | 0.056325 | 1.0216 | -0.039924 | 1.0197 | -0.2241
| 35 | 3.8889 | 13.16 | 15.5556 | 18.1731 | 17.5 | 16.383 | 1.0229 | 1.024 | 0.10113 | 1.023 | 0.0032218 | 1.021 | -0.18658
| 40 | 4 | 13.1633 | 16 | 18.9474 | 18.1818 | 16.9231 | 1.0232 | 1.025 | 0.17523 | 1.024 | 0.076984 | 1.022 | -0.11555
15 | 15 | 3.75 | 13.095 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.0179 | 1.018 | 0.01628 | 1.018 | 0.01628 | 1.018 | 0.01628
| 20 | 4.2857 | 13.1775 | 17.1429 | 17.8022 | 17.6471 | 17.3684 | 1.0243 | 1.0234 | -0.084275 | 1.0232 | -0.10724 | 1.0228 | -0.15006
| 30 | 5 | 13.24 | 20 | 21.8919 | 21.4286 | 20.625 | 1.0291 | 1.0279 | -0.12538 | 1.0275 | -0.16141 | 1.0268 | -0.23
| 40 | 5.4545 | 13.2625 | 21.8182 | 24.7328 | 24 | 22.7586 | 1.0309 | 1.0297 | -0.11323 | 1.0293 | -0.15522 | 1.0285 | -0.23326
5 | 5 | 1.25 | 12.3725 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.96284 | 0.96258 | -0.027221 | 0.96258 | -0.027221 | 0.96258 | -0.027221
6 |  | 1.3636 | 12.4125 | 5.4545 | 5.3289 | 5.3571 | 5.4098 | 0.96595 | 0.9658 | -0.016327 | 0.96607 | 0.011619 | 0.96657 | 0.063593
8 |  | 1.5385 | 12.475 | 6.1538 | 5.8065 | 5.8824 | 6.0274 | 0.97082 | 0.97025 | -0.058825 | 0.97093 | 0.011636 | 0.97222 | 0.14448
10 |  | 1.6667 | 12.5025 | 6.6667 | 6.1364 | 6.25 | 6.4706 | 0.97296 | 0.97317 | 0.022255 | 0.97416 | 0.12311 | 0.97602 | 0.3149
15 |  | 1.875 | 12.54 | 7.5 | 6.6393 | 6.8182 | 7.1739 | 0.97588 | 0.97741 | 0.1577 | 0.97886 | 0.30576 | 0.98164 | 0.59051
20 |  | 2 | 12.55 | 8 | 6.9231 | 7.1429 | 7.5862 | 0.97665 | 0.97969 | 0.31107 | 0.9814 | 0.48603 | 0.9847 | 0.82435
30 |  | 2.1429 | 12.565 | 8.5714 | 7.2321 | 7.5 | 8.0488 | 0.97782 | 0.98208 | 0.43567 | 0.98408 | 0.63978 | 0.98796 | 1.0365
35 |  | 2.1875 |  | 8.75 | 7.3256 | 7.6087 | 8.1915 |  | 0.98279 |  | 0.98487 |  | 0.98892
40 |  | 2.2222 | 12.56 | 8.8889 | 7.3973 | 7.6923 | 8.3019 | 0.97743 | 0.98332 | 0.60236 | 0.98547 | 0.82215 | 0.98965 | 1.2503
10 | 10 | 2.5 | 12.85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0.99965 | -0.034745 | 0.99965 | -0.034745 | 0.99965 | -0.034745
15 |  | 3 | 12.905 | 12 | 11.4085 | 11.5385 | 11.7857 | 1.0043 | 1.0063 | 0.20231 | 1.0069 | 0.2569 | 1.0079 | 0.35783
20 |  | 3.3333 | 12.9275 | 13.3333 | 12.2727 | 12.5 | 12.9412 | 1.006 | 1.0098 | 0.37094 | 1.0106 | 0.45389 | 1.0121 | 0.60682
25 |  | 3.5714 | 12.9333 | 14.2857 | 12.8571 | 13.1579 | 13.75 | 1.0065 | 1.0119 | 0.53313 | 1.0129 | 0.63275 | 1.0147 | 0.81554
30 |  | 3.75 | 12.9367 | 15 | 13.2787 | 13.6364 | 14.3478 | 1.0067 | 1.0132 | 0.64551 | 1.0144 | 0.75582 | 1.0164 | 0.95723
35 |  | 3.8889 | 12.94 | 15.5556 | 13.5971 | 14 | 14.8077 | 1.007 | 1.0142 | 0.71807 | 1.0154 | 0.83568 | 1.0176 | 1.0495
40 |  | 4 | 12.94 | 16 | 13.8462 | 14.2857 | 15.1724 | 1.007 | 1.015 | 0.79167 | 1.0162 | 0.91455 | 1.0185 | 1.137
15 | 15 | 3.75 | 13.065 | 15 | 11.4085 | 15 | 15 | 1.0167 | 1.0063 | -1.0248 | 1.018 | 0.12906 | 1.018 | 0.12906
20 |  | 4.2857 | 13.0875 | 17.1429 | 12.2727 | 16.6667 | 16.9231 | 1.0185 | 1.0098 | -0.85614 | 1.0216 | 0.30126 | 1.022 | 0.34608
30 |  | 5 | 13.11 | 20 | 13.2787 | 18.75 | 19.4118 | 1.0202 | 1.0132 | -0.68517 | 1.0247 | 0.4413 | 1.0255 | 0.5193
40 |  | 5.4545 | 13.108 | 21.8182 | 13.8462 | 20 | 20.9524 | 1.0201 | 1.015 | -0.50014 | 1.0262 | 0.59708 | 1.0271 | 0.68642
0.063582
0.79167
-1.0248
正方形照射野のSc
[7 empty] | 辺 | Sc | 回帰式からの値 | 回帰誤差％
[7 empty] | 5 | 0.96277 | 0.96258 | -0.019613
[7 empty] | 6 | 0.97149 | 0.97198 | 0.050364
[7 empty] | 8 | 0.98778 | 0.98762 | -0.016056
[7 empty] | 10 | 1 | 0.99965 | -0.034745
[7 empty] | 12 | 1.0088 | 1.0087 | -0.0080097
[7 empty] | 15 | 1.0179 | 1.018 | 0.01628
[7 empty] | 20 | 1.0256 | 1.0262 | 0.053404
[7 empty] | 25 | 1.0304 | 1.0299 | -0.045444
[7 empty] | 30 | 1.0327 | 1.0325 | -0.022847
[7 empty] | 35 | 1.0343 | 1.0347 | 0.038735
[7 empty] | 40 | 1.0348 | 1.0347 | -0.012019

## 矩形用計算シート
○○病院 Varian 2100C 10MV-Xray 矩形照射野ＭＵ検証シート
主絞り設定
| X （4cm以上で使用） | 4 | cm
| Y （4cm以上で使用） | 40 | cm
| collimator exchange k | 1.7
| 等価正方形の1辺(Sc 用) | 9.2308
| 等価正方形の1辺(Sp , TMR 用) | 9.0689 | cm
| 等価円形照射野の半径(Sp , TMR 用) | 5.0886 | cm
| Sc | 0.99488
| Sp | 0.99546
| Dr (dmax,10x10) | 1 | cGy/MU
| 評価点深部 （深さ30cm以上は使用不可） | 10 | cm
| 線量評価点投与線量 | 100 | cGy
| TMR | 0.83582
| wedge factor | 1
| tray factor | 1
| other factors | 1
| MU数の計算値 | 120.807
| 設定MU数 | 121
RTPS | RTPSのMU数 | 122.52
| 実測線量 | 100.83 | cGy
| 実測線量との誤差％ | 0.83%
独立計算 | 予測線量/独立計算のMU | 99.5791 | cGy
| RTPSのMU数との誤差％ | -1.241%
| 実測線量との誤差％ | -0.4209%
患者CT情報に基づくRTPSのプラン
RTPSのMU数
水均質計算のRTPSのMU数との差％
独立検証MU数との差％
部位
肺の存在の有無
| 肺の含まれる割合 |  | 1:多 2:中 3:少
| 入射面組織欠損率 |  | 1:多 2:中 3:少
| 評価面組織欠損率 |  | 1:多 2:中 3:少

## 矩形用計算シート (Day法)
○○病院 Varian 2100C 10MV-Xray 矩形照射野ＭＵ検証シート（Day法）
薄い水色の部分に入力してください
主絞り設定 | ( cm )
X Right | 3 |  | X | 13 |  | collimator exchange k |  | 1.5
X Left | 10 |  | Y | 10
Y Head | 0
Y Foot | 10
計算点軸外移動距離(cm)
Ｘ | 0 | 移動距離半径 | 5
Ｙ | -5 | 逆二乗補正:G | 0.99751
|  | 空中軸外線量比:A0 | 1.0209
評価点深部 | 5 | cm | 各象限の照射野サイズ
|  |  |  | Ｓ2 |  |  | Ｓ１
投与線量 | 200 | cGy | Ｘ | 3 | 6 | 20 | Ｘ | 10
|  |  | Ｙ | 5 | 10 | 10 | Ｙ | 5
線源計算点距離 | 100 | cm |  | Ｓ３ |  |  | Ｓ4
定格治療距離 | 100 | cm | Ｘ | 3 | 6 | 20 | Ｘ | 10
距離補正係数 | 1 |  | Ｙ | 5 | 10 | 10 | Ｙ | 5
中央の小さなフォントの数値は各象限の辺を２倍した仮想照射野サイズ
OAF | 1.0184
計算点距離補正 | 1 |  |  |  | 各象限の仮想等価照射野サイズ
WF | 1 |  |  |  | 正方形の辺(Sc用) | 正方形の辺(Sp用) | 円の半径(Sp用)
Others | 1 |  |  | S1 | 12.5 | 13.6495 | 7.6587
|  |  |  | S2 | 7.8947 | 7.5967 | 4.2625
|  |  |  | S3 | 7.8947 | 7.5967 | 4.2625
|  |  |  | S4 | 12.5 | 13.6495 | 7.6587
|  |  |  | Average | 10.1974 | 10.6231 | 5.9606
Ｄａｙ法１ | 各象限のSc,Sp,TMR を求め、その結果を平均してＭＵ計算に用いる方法 |  |  |  | Ｄａｙ法２ | 仮想等価照射野サイズの平均値から Sc,Sp,TMR を求める
| Sc | Sp | TMR
S1 | 1.0108 | 1.016 | 0.96092 |  |  | Sc | 1.0005
S2 | 0.98573 | 0.9873 | 0.95715 |  |  | Sp | 1.0032
S3 | 0.98573 | 0.9873 | 0.95715 |  |  | TMR | 0.95943
S4 | 1.0108 | 1.016 | 0.96092
Average | 0.99408 | 0.99687 | 0.95841
| Day法1 MU = |  | 206.7872 |  | Day法２ MU = |  | 203.9493
Ｓ2
Ｓ３
Ｓ１
Ｓ4

## Varian不整形
○○病院 Varian 2100C 10MV
|  | 拡大率 | 1 |  | 深さ（cm）
| 患者ID |  |  |  | 10
放射角度（°） | line # | 実測半径cm r1 | 放射状方向距離cm | Sp | TMR(d,ri) | TMR(d,ri)×Sp(ri)
0 | 1 | 5.6 | 5.6 | 1.0001 | 0.83915 | 0.83925
10 | 2 | 7 | 7 | 1.0114 | 0.84704 | 0.85669
20 | 3 | 7.5 | 7.5 | 1.0149 | 0.84945 | 0.86214
30 | 4 | 7.7 | 7.7 | 1.0163 | 0.85036 | 0.86421
40 | 5 | 7.8 | 7.8 | 1.0169 | 0.8508 | 0.86522
50 | 6 | 8 | 8 | 1.0182 | 0.85166 | 0.8672
60 | 7 | 8.2 | 8.2 | 1.0195 | 0.8525 | 0.86912
70 | 8 | 8.5 | 8.5 | 1.0213 | 0.85369 | 0.87189
80 | 9 | 8.6 | 8.6 | 1.0219 | 0.85407 | 0.87278
90 | 10 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
100 | 11 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
110 | 12 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
120 | 13 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
130 | 14 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
140 | 15 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
150 | 16 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
160 | 17 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
170 | 18 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
180 | 19 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219 | 減算半径cm r2 | 放射状方向距離cm | Sp | TMR(d,ri) | TMR(d,ri)×Sp(ri)
190 | 20 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
200 | 21 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
210 | 22 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
220 | 23 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
230 | 24 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
240 | 25 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
250 | 26 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
260 | 27 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
270 | 28 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 29 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219 | 平均 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
290 | 30 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219 |  |  | Σ(Sp×TMR)/ΣSp |  | #DIV/0!
300 | 31 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219 | 加算半径cm r3 | 放射状方向距離cm | Sp | TMR(d,ri) | TMR(d,ri)×Sp(ri)
310 | 32 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
320 | 33 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
330 | 34 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
340 | 35 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
350 | 36 |  | 0 | 0.93061 | 0.78678 | 0.73219
|  | 合計 | 68.9 | 34.2672 | 28.8918 | 27.5376
定格治療距離= | 100 | 平均 | 1.9139 | 0.95187 | 0.73463 | 0.76493
線源計算点距離＝ | 100 |  |  | Σ(Sp×TMR)/ΣSp |  | 0.80361 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
距離補正係数＝ | 1 | [5 empty] | 平均 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | Σ(Sp×TMR)/ΣSp |  | #DIV/0!
| 軸外評価点座標 | 主絞りX | 20 | cm | TMR | 0.80361
x | 3.5 | 主絞りY | 20 | cm | WF | 1
y | 4 | コリメータ反転係数 | 1.7 |  | TF | 1
r | 5.3151 | Scの等価正方形 | 20 | cm | Dr(dmax,10x10) | 1 | [cGy/MU]
逆二乗補正 | 0.99718 | Sc | 1.0258 |  | D(d,s) [cGy] | 100
空中軸外線量比 | 1.014 | Sp | 0.95187 |  | MU | 126.038
r1
r2
r3
上図のように遮蔽によっては一つの放射状ラインが照射野辺縁と複数の交点をもつ場合がある。ことのとき処理は、次のような減算処理をする。 TMR(d,r)=TMR(d,r1)-TMR(d,r2)+TMR(d,r3) 計算シートへの記載の方法は次のようにします。 r1：左の実測半径 r2：下の減算半径 r3：下の加算半径 の欄に半径距離を記入して下さい。

## Siemens and Elekta 不整形
○○病院 Mevatron MD2 10X
|  | scale | 1 |  | 深さ（cm）
| 患者ID |  |  |  | 10 | 深さ24cm以上は使用不可
放射角度（°） | line # | 実測半径cm | 放射状方向距離cm | Sp | TMR(d,ri) | TMR(d,ri)×Sp(ri)
0 | 1 | 5.6 | 5.6 | 1.0001 | 0.84653 | 0.84665
10 | 2 | 5.6 | 5.6 | 1.0001 | 0.84653 | 0.84665
20 | 3 | 6 | 6 | 1.0031 | 0.8491 | 0.85169
30 | 4 | 6 | 6 | 1.0031 | 0.8491 | 0.85169
40 | 5 | 6 | 6 | 1.0031 | 0.8491 | 0.85169
50 | 6 | 7 | 7 | 1.0094 | 0.85465 | 0.86271
60 | 7 | 7 | 7 | 1.0094 | 0.85465 | 0.86271
70 | 8 | 7 | 7 | 1.0094 | 0.85465 | 0.86271
80 | 9 | 7 | 7 | 1.0094 | 0.85465 | 0.86271
90 | 10 | 8 | 8 | 1.0147 | 0.85916 | 0.87178
100 | 11 | 8 | 8 | 1.0147 | 0.85916 | 0.87178
110 | 12 | 8 | 8 | 1.0147 | 0.85916 | 0.87178
120 | 13 | 8 | 8 | 1.0147 | 0.85916 | 0.87178
130 | 14 | 8 | 8 | 1.0147 | 0.85916 | 0.87178
140 | 15 | 7 | 7 | 1.0094 | 0.85465 | 0.86271
150 | 16 | 6.5 | 6.5 | 1.0064 | 0.85202 | 0.85747
160 | 17 | 6.2 | 6.2 | 1.0044 | 0.8503 | 0.85407
170 | 18 | 6.1 | 6.1 | 1.0038 | 0.8497 | 0.85289
180 | 19 | 6.2 | 6.2 | 1.0044 | 0.8503 | 0.85407 | 減算半径cm r2 | 放射状方向距離cm | Sp | TMR(d,ri) | TMR(d,ri)×Sp(ri)
190 | 20 | 6.5 | 6.5 | 1.0064 | 0.85202 | 0.85747 | 5 | 5 | 0.9953 | 0.84228 | 0.83833
200 | 21 | 7 | 7 | 1.0094 | 0.85465 | 0.86271 | 6 | 6 | 1.0031 | 0.8491 | 0.85169
210 | 22 | 8 | 8 | 1.0147 | 0.85916 | 0.87178 | 5 | 5 | 0.9953 | 0.84228 | 0.83833
220 | 23 | 8 | 8 | 1.0147 | 0.85916 | 0.87178
230 | 24 | 8 | 8 | 1.0147 | 0.85916 | 0.87178
240 | 25 | 8 | 8 | 1.0147 | 0.85916 | 0.87178
250 | 26 | 8 | 8 | 1.0147 | 0.85916 | 0.87178
260 | 27 | 7.5 | 7.5 | 1.0122 | 0.85702 | 0.86746
270 | 28 | 7 | 7 | 1.0094 | 0.85465 | 0.86271 | 合計 | 16 | 2.9937 | 2.5337 | 2.5283
280 | 29 | 6.5 | 6.5 | 1.0064 | 0.85202 | 0.85747 | 平均 | 5.3333 | 0.99789 | 0.84455 | 0.84278
290 | 30 | 6.2 | 6.2 | 1.0044 | 0.8503 | 0.85407 |  |  | Σ(Sp×TMR)/ΣSp |  | 0.84457
300 | 31 | 6 | 6 | 1.0031 | 0.8491 | 0.85169 | 加算半径cm r3 | 放射状方向距離cm | Sp | TMR(d,ri) | TMR(d,ri)×Sp(ri)
310 | 32 | 5.8 | 5.8 | 1.0016 | 0.84784 | 0.84922 | 3 | 3 | 0.97439 | 0.82391 | 0.80281
320 | 33 | 5.8 | 5.8 | 1.0016 | 0.84784 | 0.84922 | 4 | 4 | 0.98586 | 0.83397 | 0.82218
330 | 34 | 5.6 | 5.6 | 1.0001 | 0.84653 | 0.84665 | 3 | 3 | 0.97439 | 0.82391 | 0.80281
340 | 35 | 5.6 | 5.6 | 1.0001 | 0.84653 | 0.84665
350 | 36 | 5.6 | 5.6 | 1.0001 | 0.84653 | 0.84665
|  | Σ | 244.3 | 36.2775 | 30.7125 | 30.9502
定格治療距離= | 100 | 平均 | 6.7861 | 1.0077 | 0.85313 | 0.85973
線源計算点距離＝ | 100 |  |  | Σ(Sp×TMR)/ΣSp |  | 0.85315 | 合計 | 10 | 2.9347 | 2.4818 | 2.4278
距離補正係数＝ | 1 | [5 empty] | 平均 | 3.3333 | 0.97822 | 0.82726 | 0.80927
[9 empty] | Σ(Sp×TMR)/ΣSp |  | 0.82729
| 軸外評価点座標 | 主絞りX | 14 | cm | TMR | 0.85176
x | 3.5 | 主絞りY | 16 | cm | WF | 1
y | 4 | コリメータ反転係数 | 1.5 |  | TF | 1
r | 5.3151 | Scの等価正方形 | 15.1351 | cm | K(dmax,10x10) | 1 | [cGy/MU]
逆二乗補正 | 0.99718 | Sc（平均半径） | 1.0098 |  | D(d,s) [cGy] | 100
空中軸外線量比 | 1.0531 | Sp | 1.0061 |  | MU | 110.0384
上絞りおよび下絞りMLC装置におけるceは、不整形の平均半径を用い、rに対するScの関係より導いている。これは矩形におけるコリメータ反転効果を直接的には考慮していない。
r1
r2
r3
上図のように遮蔽によっては一つの放射状ラインが照射野辺縁と複数の交点をもつ場合がある。ことのとき処理は、次のような減算処理をする。 TMR(d,r)=TMR(d,r1)-TMR(d,r2)+TMR(d,r3) 計算シートへの記載の方法は次のようにします。 r1：左の実測半径 r2：下の減算半径 r3：下の加算半径 の欄に半径距離を記入して下さい。