## TMR(基本ﾃﾞｰﾀ)
TMR(TPR) 基礎データ 入力シート
施設名 | ○×○× 病院
装置名 | Varian Clinac 2100c
エネルギー | 10MV
正規化する深さを、照射野ごとに変化させない。（TMR=10x10の最大線量深、TPR=10cm深）
縦軸（depth,cm）は、最大線量深を先頭行にし、必要に応じて値を変える、ピッチも等間隔でなくてもよい。照射野も同様である。
すでにExcelのシートにデータがある場合は、TMR(基本）のワークシートの前に、そのワークシートごとコピーする。
正方形 | 辺cm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
円形 | 半径cm | 2.2444 | 3.3666 | 4.4888 | 5.611 | 6.7332 | 8.4165 | 11.222 | 14.0275 | 16.833 | 19.6385 | 22.444
depth,cm | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.5 | 1 | 1.0037 | 1.0012 | 0.9992 | 0.9981 | 1.0015 | 1.001 | 0.9992 | 0.9989 | 1.0014 | 0.9995
| 2.6 | 1.0009 | 1.0018 | 1 | 0.999 | 1.0014 | 1.001 | 0.999 | 0.9997 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9998
| 2.7 | 1.0027 | 1.0037 | 1.0011 | 0.999 | 0.9996 | 1.0042 | 1.0002 | 0.9997 | 0.9989 | 0.9988 | 0.9995
| 2.8 | 1.0016 | 1.0026 | 1.0018 | 1.0008 | 1.0032 | 1.0011 | 0.9988 | 0.9977 | 0.996 | 0.9981 | 0.9986
| 2.9 | 1.0023 | 1.0026 | 1.0017 | 0.9999 | 0.9978 | 1.0063 | 0.9968 | 0.9972 | 0.9959 | 0.9964 | 0.9957
| 3 | 0.9993 | 0.9995 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9984 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9952 | 0.9938 | 0.9959 | 0.9956
| 3.1 | 0.9996 | 0.9985 | 0.9965 | 0.9972 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9926 | 0.9939 | 0.9935 | 0.995 | 0.9937
| 3.2 | 0.9952 | 0.9998 | 0.9966 | 0.9954 | 0.9942 | 0.9977 | 0.9936 | 0.9939 | 0.9925 | 0.9938 | 0.9933
| 3.3 | 0.9952 | 0.9951 | 0.9968 | 0.9963 | 0.9959 | 0.9944 | 0.9912 | 0.9917 | 0.9904 | 0.9916 | 0.9927
| 3.4 | 0.9925 | 0.9966 | 0.9934 | 0.9947 | 0.994 | 0.9957 | 0.9886 | 0.9902 | 0.9892 | 0.9905 | 0.9907
| 3.5 | 0.9895 | 0.9925 | 0.9935 | 0.993 | 0.9893 | 0.9904 | 0.9887 | 0.9894 | 0.9881 | 0.9893 | 0.9888
| 3.6 | 0.9911 | 0.9925 | 0.989 | 0.9911 | 0.9881 | 0.9918 | 0.9879 | 0.9882 | 0.9869 | 0.9889 | 0.9879
| 3.7 | 0.9853 | 0.9881 | 0.9891 | 0.9861 | 0.9851 | 0.9879 | 0.9854 | 0.9868 | 0.9849 | 0.9859 | 0.9854
| 3.8 | 0.9828 | 0.9886 | 0.9873 | 0.9873 | 0.9845 | 0.9858 | 0.984 | 0.9839 | 0.9833 | 0.9847 | 0.9842
| 3.9 | 0.9799 | 0.9844 | 0.9848 | 0.9825 | 0.9824 | 0.9854 | 0.9821 | 0.9825 | 0.9813 | 0.984 | 0.9833
| 4 | 0.9777 | 0.9841 | 0.9811 | 0.9816 | 0.979 | 0.9844 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9798 | 0.9812 | 0.9807
| 4.1 | 0.9761 | 0.9782 | 0.9799 | 0.9772 | 0.9792 | 0.9805 | 0.9783 | 0.979 | 0.9778 | 0.9805 | 0.9791
| 4.2 | 0.9721 | 0.9785 | 0.9747 | 0.9758 | 0.9734 | 0.9788 | 0.9763 | 0.9775 | 0.9766 | 0.977 | 0.9776
| 4.3 | 0.9705 | 0.9725 | 0.9752 | 0.9735 | 0.9748 | 0.9751 | 0.9744 | 0.9746 | 0.9741 | 0.9762 | 0.9766
| 4.4 | 0.9676 | 0.9739 | 0.971 | 0.9722 | 0.9714 | 0.9765 | 0.9729 | 0.9747 | 0.9741 | 0.9745 | 0.9743
| 4.5 | 0.962 | 0.9674 | 0.9722 | 0.9743 | 0.9717 | 0.9754 | 0.9716 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9739 | 0.9727
| 4.6 | 0.9621 | 0.969 | 0.9663 | 0.9651 | 0.9652 | 0.9723 | 0.9702 | 0.9697 | 0.9707 | 0.9712 | 0.9714
| 4.7 | 0.9589 | 0.9629 | 0.9641 | 0.9622 | 0.964 | 0.9688 | 0.9666 | 0.9679 | 0.9679 | 0.9699 | 0.9711
| 4.8 | 0.9561 | 0.9651 | 0.9618 | 0.962 | 0.9625 | 0.964 | 0.9645 | 0.9673 | 0.9676 | 0.9697 | 0.9695
| 4.9 | 0.9508 | 0.9577 | 0.9585 | 0.9581 | 0.9595 | 0.9632 | 0.9625 | 0.9658 | 0.9663 | 0.9676 | 0.9671
| 5 | 0.9505 | 0.9556 | 0.9586 | 0.9596 | 0.959 | 0.9603 | 0.9599 | 0.9625 | 0.9629 | 0.9649 | 0.9654
| 5.1 | 0.9451 | 0.95 | 0.9522 | 0.9546 | 0.9575 | 0.9632 | 0.9595 | 0.962 | 0.9619 | 0.9629 | 0.963
| 5.2 | 0.9435 | 0.9522 | 0.9533 | 0.9522 | 0.9518 | 0.9557 | 0.9561 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9611 | 0.9616
| 5.3 | 0.94 | 0.9478 | 0.9505 | 0.9513 | 0.9522 | 0.9588 | 0.9557 | 0.9581 | 0.9589 | 0.9601 | 0.9596
| 5.4 | 0.9398 | 0.9458 | 0.9472 | 0.9471 | 0.9476 | 0.9503 | 0.9518 | 0.9565 | 0.956 | 0.9573 | 0.9578
| 5.5 | 0.9359 | 0.943 | 0.9455 | 0.9472 | 0.9476 | 0.9515 | 0.9502 | 0.9548 | 0.9547 | 0.9553 | 0.956
| 5.6 | 0.9335 | 0.9407 | 0.9447 | 0.943 | 0.9448 | 0.9509 | 0.9498 | 0.9528 | 0.9529 | 0.9559 | 0.9553
| 5.7 | 0.9292 | 0.9368 | 0.942 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9492 | 0.9475 | 0.9496 | 0.9508 | 0.9518 | 0.9515
| 5.8 | 0.9281 | 0.9346 | 0.9378 | 0.9398 | 0.9415 | 0.9493 | 0.9457 | 0.9478 | 0.9487 | 0.95 | 0.9494
| 5.9 | 0.9215 | 0.9304 | 0.9366 | 0.9402 | 0.9393 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9461 | 0.9473 | 0.9492 | 0.9503
| 6 | 0.9232 | 0.933 | 0.937 | 0.9352 | 0.9374 | 0.9394 | 0.9407 | 0.9441 | 0.9441 | 0.9469 | 0.9476
| 6.1 | 0.918 | 0.9274 | 0.9304 | 0.9345 | 0.9349 | 0.9424 | 0.9401 | 0.9423 | 0.9419 | 0.945 | 0.9462
| 6.2 | 0.9172 | 0.925 | 0.9327 | 0.9323 | 0.9337 | 0.9377 | 0.9365 | 0.9398 | 0.9415 | 0.9444 | 0.9447
| 6.3 | 0.915 | 0.9253 | 0.926 | 0.9286 | 0.9301 | 0.9375 | 0.9358 | 0.9383 | 0.9393 | 0.9418 | 0.9422
| 6.4 | 0.909 | 0.9182 | 0.9264 | 0.9261 | 0.9267 | 0.9334 | 0.9343 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9409 | 0.9406
| 6.5 | 0.9059 | 0.9177 | 0.9227 | 0.9244 | 0.9269 | 0.9318 | 0.9334 | 0.9351 | 0.9359 | 0.9388 | 0.9397
| 6.6 | 0.9032 | 0.9131 | 0.9179 | 0.9196 | 0.9235 | 0.9299 | 0.9302 | 0.9337 | 0.9348 | 0.9379 | 0.9382
| 6.7 | 0.9036 | 0.9128 | 0.9149 | 0.9174 | 0.9206 | 0.9262 | 0.9273 | 0.9318 | 0.9326 | 0.9353 | 0.9356
| 6.8 | 0.8968 | 0.909 | 0.9131 | 0.9158 | 0.9203 | 0.929 | 0.9263 | 0.9284 | 0.9316 | 0.9353 | 0.9357
| 6.9 | 0.896 | 0.907 | 0.9104 | 0.9154 | 0.9162 | 0.9213 | 0.9231 | 0.9268 | 0.9287 | 0.9315 | 0.9325
| 7 | 0.8917 | 0.9038 | 0.9077 | 0.9105 | 0.9156 | 0.9204 | 0.922 | 0.9249 | 0.9268 | 0.9294 | 0.9299
| 7.1 | 0.8919 | 0.9046 | 0.9059 | 0.9093 | 0.9111 | 0.9177 | 0.9183 | 0.9222 | 0.9258 | 0.9283 | 0.9288
| 7.2 | 0.8881 | 0.8979 | 0.902 | 0.9058 | 0.9106 | 0.9172 | 0.9167 | 0.9206 | 0.923 | 0.9263 | 0.9268
| 7.3 | 0.8818 | 0.8945 | 0.8969 | 0.902 | 0.9059 | 0.9155 | 0.9148 | 0.9186 | 0.9227 | 0.9257 | 0.9252
| 7.4 | 0.8815 | 0.8904 | 0.8975 | 0.9018 | 0.9061 | 0.9129 | 0.9131 | 0.9173 | 0.9204 | 0.9225 | 0.9224
| 7.5 | 0.8784 | 0.8894 | 0.8961 | 0.8995 | 0.9021 | 0.9093 | 0.9112 | 0.9157 | 0.9182 | 0.9203 | 0.9208
| 7.6 | 0.8746 | 0.8861 | 0.8933 | 0.8989 | 0.9007 | 0.9066 | 0.9092 | 0.914 | 0.9165 | 0.9198 | 0.9199
| 7.7 | 0.8745 | 0.8866 | 0.8907 | 0.8936 | 0.8978 | 0.9039 | 0.9053 | 0.9109 | 0.9144 | 0.9176 | 0.9182
| 7.8 | 0.8675 | 0.8816 | 0.8872 | 0.8936 | 0.8956 | 0.9017 | 0.904 | 0.9092 | 0.9121 | 0.9154 | 0.917
| 7.9 | 0.8682 | 0.8801 | 0.8855 | 0.8905 | 0.8936 | 0.9004 | 0.9023 | 0.9068 | 0.9094 | 0.9121 | 0.9136
| 8 | 0.8634 | 0.8776 | 0.883 | 0.8898 | 0.8922 | 0.8997 | 0.9004 | 0.9061 | 0.9087 | 0.9104 | 0.9119
| 8.1 | 0.8648 | 0.8742 | 0.8818 | 0.8882 | 0.8888 | 0.8964 | 0.8992 | 0.9027 | 0.9055 | 0.9098 | 0.9116
| 8.2 | 0.8558 | 0.8704 | 0.8777 | 0.8838 | 0.8879 | 0.8966 | 0.897 | 0.9012 | 0.9037 | 0.907 | 0.9088
| 8.3 | 0.8566 | 0.8668 | 0.8765 | 0.8794 | 0.883 | 0.8931 | 0.8938 | 0.8984 | 0.9021 | 0.9053 | 0.9064
| 8.4 | 0.853 | 0.8656 | 0.8735 | 0.8796 | 0.8856 | 0.8924 | 0.8925 | 0.8977 | 0.9009 | 0.9041 | 0.9049
| 8.5 | 0.8516 | 0.8621 | 0.871 | 0.8758 | 0.8787 | 0.8873 | 0.8896 | 0.8956 | 0.8986 | 0.9013 | 0.9025
| 8.6 | 0.8478 | 0.8597 | 0.8676 | 0.8765 | 0.8784 | 0.8839 | 0.8883 | 0.8942 | 0.8963 | 0.8989 | 0.9012
| 8.7 | 0.8479 | 0.8587 | 0.8666 | 0.8697 | 0.8735 | 0.8837 | 0.8869 | 0.8911 | 0.8935 | 0.8971 | 0.8999
| 8.8 | 0.8422 | 0.8544 | 0.8636 | 0.8682 | 0.8704 | 0.8792 | 0.8836 | 0.8895 | 0.8928 | 0.895 | 0.8967
| 8.9 | 0.837 | 0.8516 | 0.8599 | 0.8661 | 0.8697 | 0.8785 | 0.8821 | 0.8884 | 0.8916 | 0.8942 | 0.8956
| 9 | 0.8347 | 0.8495 | 0.8572 | 0.8631 | 0.8656 | 0.8759 | 0.8807 | 0.8866 | 0.8893 | 0.8913 | 0.8934
| 9.1 | 0.834 | 0.8459 | 0.8561 | 0.8629 | 0.866 | 0.8762 | 0.8792 | 0.8834 | 0.8875 | 0.8908 | 0.8916
| 9.2 | 0.8287 | 0.8437 | 0.8531 | 0.8588 | 0.863 | 0.8717 | 0.8759 | 0.8816 | 0.8863 | 0.8892 | 0.8887
| 9.3 | 0.8268 | 0.8409 | 0.8501 | 0.8571 | 0.8606 | 0.8714 | 0.8741 | 0.8788 | 0.8828 | 0.8867 | 0.8899
| 9.4 | 0.8248 | 0.8421 | 0.8478 | 0.8536 | 0.8592 | 0.8673 | 0.871 | 0.8774 | 0.8809 | 0.884 | 0.8858
| 9.5 | 0.8214 | 0.8342 | 0.8443 | 0.8522 | 0.8562 | 0.8657 | 0.8684 | 0.8758 | 0.8803 | 0.883 | 0.8859
| 9.6 | 0.8197 | 0.8345 | 0.8424 | 0.8491 | 0.8542 | 0.8643 | 0.868 | 0.8743 | 0.8789 | 0.8821 | 0.8836
| 9.7 | 0.8159 | 0.8299 | 0.8382 | 0.8455 | 0.8501 | 0.8615 | 0.8665 | 0.8724 | 0.876 | 0.8793 | 0.8819
| 9.8 | 0.8142 | 0.8283 | 0.8369 | 0.8441 | 0.8487 | 0.8594 | 0.865 | 0.8704 | 0.873 | 0.8762 | 0.8795
| 9.9 | 0.8111 | 0.8268 | 0.8346 | 0.8423 | 0.8474 | 0.8556 | 0.8603 | 0.8668 | 0.871 | 0.8746 | 0.8768
| 10 | 0.8094 | 0.8234 | 0.8318 | 0.8384 | 0.843 | 0.8531 | 0.8584 | 0.8661 | 0.8704 | 0.8736 | 0.8763
| 10.1 | 0.8047 | 0.8205 | 0.8291 | 0.8372 | 0.8423 | 0.8511 | 0.8572 | 0.8641 | 0.8684 | 0.872 | 0.8742
| 10.2 | 0.803 | 0.8179 | 0.8274 | 0.8339 | 0.8384 | 0.8498 | 0.8549 | 0.861 | 0.8663 | 0.8704 | 0.8711
| 10.3 | 0.7999 | 0.8127 | 0.8226 | 0.8326 | 0.8373 | 0.8455 | 0.852 | 0.859 | 0.8639 | 0.8677 | 0.8692
| 10.4 | 0.7977 | 0.8127 | 0.8236 | 0.831 | 0.836 | 0.8469 | 0.8495 | 0.8553 | 0.8613 | 0.8669 | 0.8702
| 10.5 | 0.7955 | 0.8091 | 0.819 | 0.828 | 0.8326 | 0.8427 | 0.8497 | 0.8556 | 0.86 | 0.8642 | 0.8662
| 10.6 | 0.7928 | 0.8082 | 0.8173 | 0.8247 | 0.8318 | 0.8435 | 0.8462 | 0.8525 | 0.857 | 0.8603 | 0.8631
| 10.7 | 0.7893 | 0.8046 | 0.8134 | 0.8204 | 0.8254 | 0.8386 | 0.8454 | 0.8517 | 0.8557 | 0.8583 | 0.8614
| 10.8 | 0.7881 | 0.8015 | 0.8125 | 0.8218 | 0.8268 | 0.8383 | 0.8426 | 0.8491 | 0.8542 | 0.8575 | 0.8603
| 10.9 | 0.7839 | 0.8008 | 0.8104 | 0.818 | 0.8241 | 0.8344 | 0.8399 | 0.847 | 0.8515 | 0.8554 | 0.8585
| 11 | 0.7827 | 0.7978 | 0.8081 | 0.8177 | 0.8229 | 0.8336 | 0.8386 | 0.845 | 0.8502 | 0.8534 | 0.8563
| 11.1 | 0.7791 | 0.7966 | 0.8055 | 0.8138 | 0.8206 | 0.8303 | 0.8351 | 0.8429 | 0.8482 | 0.8521 | 0.8562
| 11.2 | 0.7772 | 0.7931 | 0.8024 | 0.8105 | 0.8166 | 0.8288 | 0.8347 | 0.8409 | 0.8464 | 0.851 | 0.8523
| 11.3 | 0.7743 | 0.7889 | 0.7993 | 0.8101 | 0.8162 | 0.8249 | 0.8309 | 0.8382 | 0.8439 | 0.8488 | 0.8521
| 11.4 | 0.7714 | 0.7864 | 0.7985 | 0.8063 | 0.8104 | 0.8234 | 0.83 | 0.8373 | 0.8425 | 0.8464 | 0.8494
| 11.5 | 0.7688 | 0.7859 | 0.7946 | 0.8029 | 0.8102 | 0.8213 | 0.8267 | 0.8352 | 0.8417 | 0.8449 | 0.8465
| 11.6 | 0.7647 | 0.7829 | 0.7924 | 0.8007 | 0.8076 | 0.8185 | 0.8246 | 0.8331 | 0.8396 | 0.8434 | 0.8462
| 11.7 | 0.7643 | 0.7822 | 0.7914 | 0.7986 | 0.8042 | 0.8163 | 0.8237 | 0.8316 | 0.8375 | 0.841 | 0.8438
| 11.8 | 0.7616 | 0.7768 | 0.7872 | 0.7981 | 0.8047 | 0.8142 | 0.8217 | 0.83 | 0.8358 | 0.8401 | 0.8425
| 11.9 | 0.758 | 0.7738 | 0.785 | 0.7936 | 0.8 | 0.8127 | 0.8188 | 0.8278 | 0.8349 | 0.8386 | 0.8392
| 12 | 0.7569 | 0.7711 | 0.7822 | 0.7931 | 0.7992 | 0.8098 | 0.8165 | 0.825 | 0.8324 | 0.8359 | 0.8382
| 12.1 | 0.7524 | 0.7693 | 0.7805 | 0.7897 | 0.7967 | 0.8095 | 0.8143 | 0.8223 | 0.8299 | 0.8346 | 0.8361
| 12.2 | 0.7477 | 0.7654 | 0.777 | 0.7885 | 0.7956 | 0.8053 | 0.8128 | 0.8208 | 0.8273 | 0.8316 | 0.834
| 12.3 | 0.7478 | 0.7639 | 0.7761 | 0.7854 | 0.7915 | 0.8067 | 0.8129 | 0.8192 | 0.8247 | 0.8288 | 0.8329
| 12.4 | 0.7453 | 0.7604 | 0.772 | 0.7823 | 0.7888 | 0.8009 | 0.8097 | 0.8188 | 0.8254 | 0.8294 | 0.8309
| 12.5 | 0.7418 | 0.7577 | 0.771 | 0.7814 | 0.7873 | 0.8 | 0.8062 | 0.8142 | 0.8212 | 0.8266 | 0.8299
| 12.6 | 0.7395 | 0.7561 | 0.7672 | 0.7771 | 0.787 | 0.8006 | 0.8041 | 0.8137 | 0.8206 | 0.8244 | 0.8276
| 12.7 | 0.7379 | 0.7538 | 0.7664 | 0.7768 | 0.7816 | 0.795 | 0.8053 | 0.8133 | 0.8192 | 0.8222 | 0.8257
| 12.8 | 0.7353 | 0.7522 | 0.7638 | 0.7721 | 0.7784 | 0.7914 | 0.799 | 0.8087 | 0.815 | 0.8187 | 0.8223
| 12.9 | 0.7331 | 0.7487 | 0.7617 | 0.7707 | 0.7753 | 0.7907 | 0.799 | 0.8071 | 0.8139 | 0.8199 | 0.8224
| 13 | 0.73 | 0.7467 | 0.7586 | 0.769 | 0.7759 | 0.7872 | 0.7955 | 0.8041 | 0.8113 | 0.8167 | 0.8199
| 13.1 | 0.7271 | 0.7443 | 0.7555 | 0.7649 | 0.7723 | 0.7856 | 0.7939 | 0.8036 | 0.8107 | 0.8147 | 0.819
| 13.2 | 0.7259 | 0.7423 | 0.7519 | 0.7612 | 0.7696 | 0.783 | 0.7915 | 0.8006 | 0.8088 | 0.8134 | 0.8168
| 13.3 | 0.7236 | 0.7432 | 0.7532 | 0.7614 | 0.7691 | 0.7823 | 0.7893 | 0.7985 | 0.8057 | 0.8113 | 0.8157
| 13.4 | 0.7203 | 0.7367 | 0.749 | 0.759 | 0.7664 | 0.7803 | 0.7881 | 0.7967 | 0.8043 | 0.8086 | 0.8112
| 13.5 | 0.718 | 0.7343 | 0.746 | 0.7581 | 0.7659 | 0.7754 | 0.7846 | 0.7944 | 0.8023 | 0.8076 | 0.8101
| 13.6 | 0.7148 | 0.7326 | 0.7454 | 0.755 | 0.762 | 0.7763 | 0.7841 | 0.7928 | 0.8 | 0.8053 | 0.8078
| 13.7 | 0.7137 | 0.7286 | 0.7412 | 0.7535 | 0.761 | 0.7731 | 0.7817 | 0.7909 | 0.7989 | 0.8042 | 0.8067
| 13.8 | 0.7105 | 0.7289 | 0.7399 | 0.7487 | 0.7572 | 0.772 | 0.7799 | 0.7885 | 0.7969 | 0.8031 | 0.8056
| 13.9 | 0.7081 | 0.7245 | 0.7388 | 0.75 | 0.7544 | 0.7683 | 0.7776 | 0.7879 | 0.7961 | 0.7995 | 0.802
| 14 | 0.7068 | 0.7235 | 0.735 | 0.7445 | 0.7523 | 0.7676 | 0.7764 | 0.7855 | 0.7937 | 0.7975 | 0.8022
| 14.1 | 0.7037 | 0.7198 | 0.7313 | 0.7427 | 0.7519 | 0.7627 | 0.774 | 0.7846 | 0.7917 | 0.7962 | 0.7998
| 14.2 | 0.6999 | 0.7181 | 0.7319 | 0.7424 | 0.7483 | 0.7627 | 0.7716 | 0.7807 | 0.7893 | 0.7939 | 0.7975
| 14.3 | 0.6986 | 0.714 | 0.7257 | 0.7372 | 0.7471 | 0.7606 | 0.7691 | 0.779 | 0.7869 | 0.7913 | 0.7939
| 14.4 | 0.6961 | 0.7135 | 0.7269 | 0.7374 | 0.744 | 0.7603 | 0.7686 | 0.7766 | 0.7849 | 0.7903 | 0.794
| 14.5 | 0.6922 | 0.7104 | 0.7225 | 0.7325 | 0.7409 | 0.7544 | 0.7642 | 0.7754 | 0.7834 | 0.7879 | 0.7916
| 14.6 | 0.6916 | 0.7084 | 0.7194 | 0.7292 | 0.7381 | 0.7515 | 0.7636 | 0.7741 | 0.78 | 0.7855 | 0.7892
| 14.7 | 0.6884 | 0.7061 | 0.7193 | 0.7295 | 0.7368 | 0.7507 | 0.7618 | 0.7713 | 0.7791 | 0.7853 | 0.7868
| 14.8 | 0.6864 | 0.705 | 0.7193 | 0.7286 | 0.7348 | 0.7494 | 0.7587 | 0.7693 | 0.7774 | 0.7819 | 0.7856
| 14.9 | 0.6844 | 0.6975 | 0.7116 | 0.7248 | 0.7316 | 0.7486 | 0.7581 | 0.7676 | 0.7755 | 0.782 | 0.7856
| 15 | 0.6805 | 0.6995 | 0.7141 | 0.7248 | 0.7307 | 0.7448 | 0.7549 | 0.7652 | 0.773 | 0.7794 | 0.782
| 15.1 | 0.6791 | 0.6966 | 0.7097 | 0.7205 | 0.7284 | 0.743 | 0.7518 | 0.7623 | 0.7712 | 0.7758 | 0.7794
| 15.2 | 0.6772 | 0.694 | 0.7077 | 0.7192 | 0.7266 | 0.7405 | 0.7518 | 0.7618 | 0.77 | 0.7746 | 0.7782
| 15.3 | 0.6753 | 0.6908 | 0.7039 | 0.715 | 0.725 | 0.7413 | 0.7498 | 0.7602 | 0.7675 | 0.7722 | 0.7769
| 15.4 | 0.6724 | 0.6877 | 0.7011 | 0.714 | 0.7217 | 0.7362 | 0.7473 | 0.758 | 0.7665 | 0.7721 | 0.7758
| 15.5 | 0.6718 | 0.6865 | 0.6992 | 0.7105 | 0.7193 | 0.7349 | 0.7448 | 0.7547 | 0.764 | 0.7696 | 0.7733
| 15.6 | 0.6682 | 0.6856 | 0.6978 | 0.7088 | 0.7165 | 0.731 | 0.7415 | 0.7525 | 0.7628 | 0.7683 | 0.7708
| 15.7 | 0.6657 | 0.6834 | 0.6971 | 0.707 | 0.7143 | 0.7317 | 0.7423 | 0.7512 | 0.761 | 0.7645 | 0.7682
| 15.8 | 0.6642 | 0.6803 | 0.6931 | 0.7051 | 0.714 | 0.7287 | 0.7388 | 0.7503 | 0.7587 | 0.7633 | 0.7681
| 15.9 | 0.6616 | 0.6785 | 0.6935 | 0.7051 | 0.7113 | 0.7273 | 0.7388 | 0.7486 | 0.7564 | 0.7619 | 0.7645
| 16 | 0.66 | 0.6769 | 0.6891 | 0.7002 | 0.7099 | 0.7251 | 0.7355 | 0.7464 | 0.7549 | 0.7594 | 0.762
| 16.1 | 0.6591 | 0.676 | 0.6882 | 0.6997 | 0.7083 | 0.7225 | 0.7329 | 0.7442 | 0.7536 | 0.7581 | 0.7618
| 16.2 | 0.6551 | 0.6727 | 0.6849 | 0.6964 | 0.7065 | 0.7193 | 0.7315 | 0.7425 | 0.7514 | 0.7581 | 0.7595
| 16.3 | 0.6515 | 0.6685 | 0.6835 | 0.6942 | 0.7029 | 0.7175 | 0.7283 | 0.7393 | 0.7501 | 0.7567 | 0.7571
| 16.4 | 0.6495 | 0.6679 | 0.6802 | 0.6906 | 0.7002 | 0.7156 | 0.7276 | 0.7376 | 0.7473 | 0.7529 | 0.7566
| 16.5 | 0.6495 | 0.6679 | 0.6808 | 0.6901 | 0.699 | 0.7136 | 0.7239 | 0.7371 | 0.7459 | 0.7516 | 0.7542
| 16.6 | 0.6454 | 0.6609 | 0.6749 | 0.6879 | 0.6952 | 0.712 | 0.7228 | 0.7339 | 0.7446 | 0.7502 | 0.7528
| 16.7 | 0.6444 | 0.6621 | 0.674 | 0.684 | 0.6945 | 0.7087 | 0.7214 | 0.7322 | 0.7419 | 0.7476 | 0.7513
| 16.8 | 0.6425 | 0.658 | 0.6716 | 0.6827 | 0.6911 | 0.7091 | 0.72 | 0.7311 | 0.7417 | 0.7463 | 0.7489
| 16.9 | 0.6384 | 0.6554 | 0.6717 | 0.6848 | 0.6916 | 0.7054 | 0.7173 | 0.7281 | 0.7379 | 0.7436 | 0.7473
| 17 | 0.6367 | 0.6522 | 0.6663 | 0.6797 | 0.6883 | 0.7064 | 0.7146 | 0.7257 | 0.7365 | 0.7422 | 0.7459
| 17.1 | 0.6338 | 0.6508 | 0.6661 | 0.6792 | 0.6862 | 0.7008 | 0.7124 | 0.7243 | 0.7351 | 0.7408 | 0.7445
| 17.2 | 0.6325 | 0.6487 | 0.6635 | 0.6754 | 0.6837 | 0.7006 | 0.7111 | 0.7219 | 0.7336 | 0.7382 | 0.7429
| 17.3 | 0.6307 | 0.647 | 0.6611 | 0.6739 | 0.6818 | 0.6956 | 0.7081 | 0.7198 | 0.7298 | 0.7367 | 0.7394
| 17.4 | 0.6286 | 0.6455 | 0.6593 | 0.6698 | 0.6782 | 0.6963 | 0.708 | 0.7196 | 0.7296 | 0.7353 | 0.7391
| 17.5 | 0.6312 | 0.643 | 0.6554 | 0.6686 | 0.6779 | 0.6942 | 0.7049 | 0.7178 | 0.7268 | 0.7326 | 0.7374
| 17.6 | 0.6207 | 0.6416 | 0.6559 | 0.6677 | 0.675 | 0.6917 | 0.7029 | 0.7151 | 0.7242 | 0.7311 | 0.736
| 17.7 | 0.6227 | 0.6374 | 0.6507 | 0.6622 | 0.6733 | 0.6895 | 0.7017 | 0.7126 | 0.7228 | 0.7297 | 0.7324
| 17.8 | 0.6201 | 0.6357 | 0.6483 | 0.66 | 0.6693 | 0.6863 | 0.6981 | 0.7098 | 0.7201 | 0.7281 | 0.731
| 17.9 | 0.6184 | 0.6348 | 0.6465 | 0.657 | 0.6701 | 0.6854 | 0.6987 | 0.7093 | 0.7185 | 0.7254 | 0.7303
| 18 | 0.616 | 0.6332 | 0.6464 | 0.6578 | 0.6662 | 0.6832 | 0.695 | 0.7068 | 0.7169 | 0.7227 | 0.7275
| 18.1 | 0.6135 | 0.6315 | 0.6448 | 0.6562 | 0.6645 | 0.6803 | 0.6927 | 0.705 | 0.7143 | 0.7224 | 0.7253
| 18.2 | 0.6112 | 0.6266 | 0.6426 | 0.6563 | 0.6617 | 0.6788 | 0.6906 | 0.7022 | 0.7115 | 0.7196 | 0.7236
| 18.3 | 0.6084 | 0.6256 | 0.64 | 0.6527 | 0.6602 | 0.6785 | 0.6894 | 0.6996 | 0.71 | 0.7181 | 0.7211
| 18.4 | 0.6078 | 0.624 | 0.6392 | 0.6514 | 0.66 | 0.6787 | 0.6875 | 0.6991 | 0.7085 | 0.7166 | 0.7196
| 18.5 | 0.6053 | 0.6216 | 0.6357 | 0.6471 | 0.6553 | 0.6715 | 0.6871 | 0.6968 | 0.7082 | 0.7152 | 0.7191
| 18.6 | 0.6037 | 0.62 | 0.6345 | 0.6468 | 0.6551 | 0.6716 | 0.6847 | 0.6953 | 0.7066 | 0.7124 | 0.7173
| 18.7 | 0.6011 | 0.6169 | 0.6292 | 0.6407 | 0.6524 | 0.6719 | 0.6828 | 0.6948 | 0.7051 | 0.7109 | 0.7148
| 18.8 | 0.6003 | 0.6166 | 0.6307 | 0.6422 | 0.6505 | 0.6659 | 0.6773 | 0.6919 | 0.7022 | 0.708 | 0.7119
| 18.9 | 0.5972 | 0.6128 | 0.6268 | 0.6395 | 0.649 | 0.6662 | 0.6783 | 0.6903 | 0.7007 | 0.7077 | 0.7107
| 19 | 0.5955 | 0.6111 | 0.6256 | 0.6389 | 0.6473 | 0.6635 | 0.6767 | 0.6887 | 0.6991 | 0.705 | 0.7078
| 19.1 | 0.5933 | 0.6088 | 0.623 | 0.6348 | 0.6444 | 0.6624 | 0.6724 | 0.685 | 0.6975 | 0.7034 | 0.7082
| 19.2 | 0.5907 | 0.607 | 0.6213 | 0.6333 | 0.6439 | 0.6599 | 0.6721 | 0.6844 | 0.696 | 0.7018 | 0.7057
| 19.3 | 0.5881 | 0.6053 | 0.6205 | 0.6333 | 0.6396 | 0.6577 | 0.6682 | 0.6817 | 0.6944 | 0.7003 | 0.7051
| 19.4 | 0.5867 | 0.6029 | 0.6169 | 0.6277 | 0.6405 | 0.6549 | 0.6706 | 0.6807 | 0.6901 | 0.6983 | 0.7016
| 19.5 | 0.5845 | 0.6011 | 0.6138 | 0.6241 | 0.6349 | 0.6549 | 0.6672 | 0.6793 | 0.6899 | 0.6969 | 0.701
| 19.6 | 0.5832 | 0.598 | 0.6121 | 0.6249 | 0.6345 | 0.6515 | 0.6678 | 0.6788 | 0.6882 | 0.6941 | 0.699
| 19.7 | 0.5805 | 0.5955 | 0.6095 | 0.6229 | 0.6314 | 0.6486 | 0.6607 | 0.6752 | 0.688 | 0.6927 | 0.6964
| 19.8 | 0.5787 | 0.5951 | 0.6095 | 0.6209 | 0.6283 | 0.6451 | 0.6608 | 0.6733 | 0.685 | 0.6909 | 0.6958
| 19.9 | 0.576 | 0.5926 | 0.6068 | 0.6192 | 0.6266 | 0.6445 | 0.6587 | 0.6702 | 0.682 | 0.6891 | 0.6941
| 20 | 0.5738 | 0.5901 | 0.6046 | 0.6163 | 0.6249 | 0.6427 | 0.6574 | 0.6697 | 0.6804 | 0.6874 | 0.6916
| 20.1 | 0.572 | 0.5883 | 0.6028 | 0.615 | 0.6258 | 0.6412 | 0.6562 | 0.6671 | 0.68 | 0.6849 | 0.6904
| 20.2 | 0.5719 | 0.5886 | 0.5996 | 0.6121 | 0.6241 | 0.6404 | 0.6536 | 0.6652 | 0.677 | 0.6841 | 0.6883
| 20.3 | 0.5692 | 0.5847 | 0.5992 | 0.6114 | 0.6223 | 0.6352 | 0.6477 | 0.6647 | 0.6753 | 0.6825 | 0.6867
| 20.4 | 0.5656 | 0.5808 | 0.596 | 0.608 | 0.6178 | 0.6367 | 0.6496 | 0.663 | 0.6736 | 0.6797 | 0.6845
| 20.5 | 0.5646 | 0.5817 | 0.597 | 0.6086 | 0.6161 | 0.6335 | 0.647 | 0.6612 | 0.6719 | 0.6791 | 0.6834
| 20.6 | 0.5632 | 0.5799 | 0.5933 | 0.6044 | 0.6142 | 0.6357 | 0.6467 | 0.6584 | 0.6701 | 0.6774 | 0.6826
| 20.7 | 0.5609 | 0.5773 | 0.5919 | 0.604 | 0.6138 | 0.628 | 0.6445 | 0.6552 | 0.667 | 0.6755 | 0.68
| 20.8 | 0.5594 | 0.5755 | 0.5887 | 0.6008 | 0.6106 | 0.6294 | 0.6413 | 0.6549 | 0.6666 | 0.674 | 0.6783
| 20.9 | 0.5571 | 0.5736 | 0.5878 | 0.5991 | 0.6102 | 0.6269 | 0.6424 | 0.6529 | 0.6635 | 0.6709 | 0.6761
| 21 | 0.5557 | 0.5724 | 0.5864 | 0.5981 | 0.6057 | 0.6246 | 0.6373 | 0.6502 | 0.6631 | 0.6695 | 0.6735
| 21.1 | 0.5553 | 0.5698 | 0.5845 | 0.5968 | 0.6079 | 0.6219 | 0.6383 | 0.6508 | 0.6614 | 0.6678 | 0.6727
| 21.2 | 0.5504 | 0.5666 | 0.5807 | 0.5944 | 0.6021 | 0.6209 | 0.6341 | 0.6478 | 0.6596 | 0.6671 | 0.6715
| 21.3 | 0.5485 | 0.5653 | 0.5794 | 0.5915 | 0.6015 | 0.6192 | 0.6329 | 0.6448 | 0.6577 | 0.6665 | 0.6703
| 21.4 | 0.5476 | 0.5627 | 0.5765 | 0.5896 | 0.5996 | 0.6174 | 0.6315 | 0.6444 | 0.6573 | 0.6639 | 0.6688
| 21.5 | 0.5486 | 0.5621 | 0.577 | 0.5888 | 0.5965 | 0.6168 | 0.6297 | 0.6426 | 0.6555 | 0.6622 | 0.6663
| 21.6 | 0.5441 | 0.5603 | 0.5737 | 0.586 | 0.5972 | 0.6112 | 0.6278 | 0.6407 | 0.6524 | 0.6601 | 0.6653
| 21.7 | 0.5424 | 0.5562 | 0.5707 | 0.5841 | 0.5953 | 0.6117 | 0.6254 | 0.6401 | 0.6507 | 0.6572 | 0.6622
| 21.8 | 0.5398 | 0.555 | 0.5688 | 0.582 | 0.5921 | 0.6098 | 0.6235 | 0.6384 | 0.6502 | 0.6569 | 0.6602
| 21.9 | 0.5392 | 0.5538 | 0.5665 | 0.5787 | 0.5888 | 0.6079 | 0.6213 | 0.6354 | 0.6482 | 0.654 | 0.6578
| 22 | 0.5352 | 0.5531 | 0.5677 | 0.5807 | 0.5885 | 0.606 | 0.6194 | 0.6335 | 0.6464 | 0.6533 | 0.6574
| 22.1 | 0.5359 | 0.5497 | 0.564 | 0.5761 | 0.5851 | 0.6044 | 0.62 | 0.6329 | 0.6447 | 0.6504 | 0.6542
| 22.2 | 0.5305 | 0.547 | 0.5624 | 0.5757 | 0.5859 | 0.6023 | 0.6167 | 0.6298 | 0.6427 | 0.6497 | 0.653
| 22.3 | 0.5309 | 0.5458 | 0.56 | 0.5723 | 0.5825 | 0.6016 | 0.6138 | 0.6279 | 0.6408 | 0.6478 | 0.652
| 22.4 | 0.5289 | 0.5438 | 0.5584 | 0.5718 | 0.582 | 0.6011 | 0.6129 | 0.6262 | 0.6402 | 0.6464 | 0.651
| 22.5 | 0.5297 | 0.5433 | 0.5557 | 0.5671 | 0.5785 | 0.5939 | 0.6114 | 0.6256 | 0.6385 | 0.6456 | 0.6498
| 22.6 | 0.5252 | 0.5412 | 0.5555 | 0.5679 | 0.5781 | 0.5948 | 0.6116 | 0.6236 | 0.6353 | 0.6423 | 0.6465
| 22.7 | 0.5236 | 0.5393 | 0.5521 | 0.5646 | 0.576 | 0.5912 | 0.6065 | 0.6217 | 0.6334 | 0.6405 | 0.6454
| 22.8 | 0.5212 | 0.5371 | 0.5519 | 0.5652 | 0.5743 | 0.5909 | 0.6077 | 0.6198 | 0.6315 | 0.6386 | 0.6428
| 22.9 | 0.5206 | 0.5359 | 0.5498 | 0.5631 | 0.5711 | 0.5901 | 0.6047 | 0.618 | 0.6308 | 0.6382 | 0.6424
| 23 | 0.5192 | 0.5336 | 0.5489 | 0.5613 | 0.5716 | 0.5881 | 0.6028 | 0.6161 | 0.6289 | 0.6363 | 0.6405
| 23.1 | 0.5171 | 0.534 | 0.5461 | 0.5565 | 0.568 | 0.5861 | 0.6008 | 0.6141 | 0.627 | 0.6344 | 0.6379
| 23.2 | 0.5154 | 0.5316 | 0.5466 | 0.5558 | 0.5662 | 0.5841 | 0.5974 | 0.6108 | 0.6248 | 0.6325 | 0.6368
| 23.3 | 0.5144 | 0.5307 | 0.5424 | 0.5539 | 0.5654 | 0.5835 | 0.5973 | 0.6116 | 0.6233 | 0.6306 | 0.6356
| 23.4 | 0.512 | 0.526 | 0.5414 | 0.5517 | 0.5621 | 0.5802 | 0.596 | 0.6083 | 0.6211 | 0.6287 | 0.633
| 23.5 | 0.5095 | 0.5249 | 0.5383 | 0.5497 | 0.5613 | 0.5781 | 0.593 | 0.6064 | 0.6204 | 0.6272 | 0.631
| 23.6 | 0.5096 | 0.5228 | 0.5369 | 0.5504 | 0.5597 | 0.579 | 0.5935 | 0.6057 | 0.6174 | 0.6248 | 0.6298
| 23.7 | 0.509 | 0.5222 | 0.5356 | 0.5469 | 0.5562 | 0.5742 | 0.5926 | 0.6038 | 0.6166 | 0.6234 | 0.6272
| 23.8 | 0.5046 | 0.52 | 0.5338 | 0.5463 | 0.5556 | 0.5748 | 0.5876 | 0.6031 | 0.6136 | 0.6219 | 0.6267
| 23.9 | 0.5036 | 0.5179 | 0.532 | 0.5457 | 0.555 | 0.5743 | 0.5878 | 0.6013 | 0.6141 | 0.6209 | 0.6248
| 24 | 0.503 | 0.5179 | 0.5315 | 0.5408 | 0.5525 | 0.5693 | 0.5836 | 0.5992 | 0.6109 | 0.6194 | 0.6236
| 24.1 | 0.5005 | 0.5149 | 0.5298 | 0.5401 | 0.5518 | 0.5673 | 0.5849 | 0.5972 | 0.6089 | 0.6174 | 0.6223
| 24.2 | 0.5021 | 0.513 | 0.5265 | 0.5379 | 0.5473 | 0.5666 | 0.5817 | 0.5952 | 0.6081 | 0.616 | 0.6204
| 24.3 | 0.4968 | 0.5117 | 0.5247 | 0.5373 | 0.5479 | 0.5645 | 0.5797 | 0.5932 | 0.606 | 0.614 | 0.6177
| 24.4 | 0.4955 | 0.5093 | 0.5234 | 0.5337 | 0.5443 | 0.5639 | 0.5779 | 0.5926 | 0.6055 | 0.6125 | 0.6164
| 24.5 | 0.4925 | 0.5092 | 0.5239 | 0.5331 | 0.5449 | 0.5618 | 0.5773 | 0.592 | 0.6025 | 0.6109 | 0.6159
| 24.6 | 0.4929 | 0.5067 | 0.5194 | 0.5309 | 0.5415 | 0.5597 | 0.5756 | 0.5914 | 0.6007 | 0.6079 | 0.613
| 24.7 | 0.4904 | 0.5042 | 0.5187 | 0.5302 | 0.5409 | 0.5576 | 0.5732 | 0.5879 | 0.5996 | 0.6074 | 0.6125
| 24.8 | 0.4912 | 0.5038 | 0.5165 | 0.5281 | 0.5375 | 0.5555 | 0.5723 | 0.5858 | 0.5963 | 0.6057 | 0.6113
| 24.9 | 0.4863 | 0.5013 | 0.5161 | 0.5289 | 0.536 | 0.5563 | 0.569 | 0.5838 | 0.5954 | 0.6042 | 0.6093
| 25 | 0.4859 | 0.5009 | 0.5136 | 0.5252 | 0.5359 | 0.5512 | 0.5684 | 0.5832 | 0.5936 | 0.6022 | 0.6073
| 25.1 | 0.4834 | 0.4966 | 0.5094 | 0.5245 | 0.5317 | 0.5534 | 0.5662 | 0.5811 | 0.5927 | 0.6016 | 0.6067
| 25.2 | 0.4817 | 0.4973 | 0.5092 | 0.5208 | 0.5328 | 0.5483 | 0.5653 | 0.579 | 0.5906 | 0.5995 | 0.6047
| 25.3 | 0.4804 | 0.4948 | 0.5085 | 0.5201 | 0.5285 | 0.5476 | 0.5632 | 0.5769 | 0.5897 | 0.5972 | 0.6017
| 25.4 | 0.4769 | 0.4931 | 0.5075 | 0.5179 | 0.5275 | 0.5454 | 0.5625 | 0.5762 | 0.5879 | 0.5969 | 0.602
| 25.5 | 0.4774 | 0.4918 | 0.5056 | 0.5172 | 0.5268 | 0.5447 | 0.5589 | 0.5726 | 0.5855 | 0.5948 | 0.6
| 25.6 | 0.4766 | 0.491 | 0.5046 | 0.515 | 0.5269 | 0.544 | 0.5594 | 0.572 | 0.5848 | 0.5925 | 0.597
| 25.7 | 0.4744 | 0.4893 | 0.5036 | 0.5128 | 0.5224 | 0.5431 | 0.5563 | 0.5712 | 0.583 | 0.5912 | 0.5964
| 25.8 | 0.4724 | 0.4874 | 0.5003 | 0.512 | 0.5206 | 0.5394 | 0.5566 | 0.5692 | 0.5809 | 0.5891 | 0.5943
| 25.9 | 0.4723 | 0.4848 | 0.4996 | 0.5112 | 0.5187 | 0.5358 | 0.5532 | 0.567 | 0.5799 | 0.5893 | 0.5941
| 26 | 0.468 | 0.4844 | 0.4973 | 0.509 | 0.5199 | 0.5352 | 0.5525 | 0.5663 | 0.5792 | 0.587 | 0.5915
| 26.1 | 0.4682 | 0.4826 | 0.4966 | 0.5082 | 0.5169 | 0.5343 | 0.5516 | 0.5642 | 0.577 | 0.5849 | 0.5894
| 26.2 | 0.4659 | 0.4803 | 0.4945 | 0.5074 | 0.5173 | 0.5336 | 0.5484 | 0.5634 | 0.5741 | 0.5821 | 0.5873
| 26.3 | 0.4651 | 0.479 | 0.492 | 0.5037 | 0.5146 | 0.5314 | 0.5474 | 0.5612 | 0.573 | 0.5815 | 0.5866
| 26.4 | 0.4625 | 0.4757 | 0.4899 | 0.5028 | 0.5116 | 0.529 | 0.5442 | 0.5604 | 0.5712 | 0.5801 | 0.5855
| 26.5 | 0.4605 | 0.4749 | 0.4891 | 0.502 | 0.5109 | 0.5282 | 0.5432 | 0.5582 | 0.5702 | 0.5786 | 0.5838
| 26.6 | 0.4607 | 0.4731 | 0.4879 | 0.4984 | 0.5082 | 0.5287 | 0.5423 | 0.5561 | 0.5679 | 0.5765 | 0.5817
| 26.7 | 0.4586 | 0.4718 | 0.4855 | 0.4961 | 0.507 | 0.5251 | 0.5413 | 0.5539 | 0.5668 | 0.5758 | 0.5806
| 26.8 | 0.4575 | 0.47 | 0.485 | 0.4967 | 0.5056 | 0.5242 | 0.5393 | 0.5531 | 0.5639 | 0.5729 | 0.5784
| 26.9 | 0.4554 | 0.4686 | 0.4826 | 0.4944 | 0.5033 | 0.5205 | 0.5386 | 0.5524 | 0.5632 | 0.5714 | 0.5767
| 27 | 0.4517 | 0.4668 | 0.4816 | 0.4921 | 0.5021 | 0.5197 | 0.535 | 0.5501 | 0.561 | 0.57 | 0.576
| 27.1 | 0.4522 | 0.4654 | 0.4795 | 0.4912 | 0.5013 | 0.5203 | 0.534 | 0.5479 | 0.5598 | 0.5685 | 0.5738
| 27.2 | 0.45 | 0.4645 | 0.4784 | 0.489 | 0.499 | 0.5166 | 0.5318 | 0.5456 | 0.5587 | 0.5678 | 0.5727
| 27.3 | 0.4503 | 0.4621 | 0.4763 | 0.488 | 0.4982 | 0.513 | 0.531 | 0.5449 | 0.5557 | 0.5648 | 0.5704
| 27.4 | 0.4468 | 0.4613 | 0.475 | 0.4844 | 0.4954 | 0.5121 | 0.5289 | 0.544 | 0.555 | 0.5641 | 0.5698
| 27.5 | 0.4472 | 0.4593 | 0.4715 | 0.4833 | 0.4945 | 0.5099 | 0.5279 | 0.5418 | 0.5538 | 0.5627 | 0.5675
| 27.6 | 0.4446 | 0.457 | 0.472 | 0.4826 | 0.4916 | 0.5101 | 0.5243 | 0.5394 | 0.5515 | 0.5604 | 0.5657
| 27.7 | 0.4426 | 0.4566 | 0.4696 | 0.4802 | 0.4924 | 0.5083 | 0.5233 | 0.5372 | 0.5503 | 0.5597 | 0.5646
| 27.8 | 0.4415 | 0.4547 | 0.4687 | 0.4793 | 0.4884 | 0.5068 | 0.5227 | 0.5379 | 0.549 | 0.5574 | 0.5623
| 27.9 | 0.4393 | 0.4533 | 0.4665 | 0.4783 | 0.4897 | 0.5051 | 0.5204 | 0.5355 | 0.5477 | 0.5567 | 0.562
| 28 | 0.4397 | 0.4529 | 0.4666 | 0.4748 | 0.4857 | 0.5024 | 0.5194 | 0.5333 | 0.5454 | 0.5551 | 0.5609
| 28.1 | 0.4373 | 0.4494 | 0.4619 | 0.4749 | 0.4854 | 0.5043 | 0.5184 | 0.5312 | 0.5452 | 0.5545 | 0.559
| 28.2 | 0.435 | 0.4485 | 0.4608 | 0.4726 | 0.484 | 0.5008 | 0.5176 | 0.5304 | 0.5423 | 0.5514 | 0.5567
| 28.3 | 0.4325 | 0.4471 | 0.4615 | 0.4733 | 0.4816 | 0.5007 | 0.5154 | 0.5294 | 0.5415 | 0.5506 | 0.5556
| 28.4 | 0.4332 | 0.4467 | 0.4586 | 0.4681 | 0.4802 | 0.4962 | 0.5144 | 0.5272 | 0.5392 | 0.549 | 0.5549
| 28.5 | 0.4321 | 0.4453 | 0.4595 | 0.4701 | 0.4783 | 0.4948 | 0.5121 | 0.5248 | 0.5368 | 0.5467 | 0.5522
| 28.6 | 0.4298 | 0.4433 | 0.4556 | 0.4675 | 0.4769 | 0.4939 | 0.5126 | 0.5242 | 0.536 | 0.5459 | 0.5515
| 28.7 | 0.4287 | 0.4419 | 0.4558 | 0.464 | 0.475 | 0.4917 | 0.509 | 0.523 | 0.5352 | 0.5445 | 0.5495
| 28.8 | 0.4277 | 0.4404 | 0.4536 | 0.4643 | 0.4746 | 0.4908 | 0.5068 | 0.522 | 0.5344 | 0.543 | 0.5475
| 28.9 | 0.4252 | 0.4384 | 0.4526 | 0.462 | 0.4732 | 0.49 | 0.5058 | 0.5198 | 0.531 | 0.5404 | 0.5464
| 29 | 0.4229 | 0.437 | 0.4502 | 0.4609 | 0.4713 | 0.4862 | 0.5049 | 0.519 | 0.5312 | 0.5405 | 0.5453
| 29.1 | 0.4219 | 0.436 | 0.4492 | 0.4586 | 0.4688 | 0.485 | 0.5041 | 0.5181 | 0.5293 | 0.5382 | 0.5433
| 29.2 | 0.4209 | 0.4346 | 0.4468 | 0.4575 | 0.4689 | 0.4844 | 0.5002 | 0.5155 | 0.528 | 0.538 | 0.5435
| 29.3 | 0.4184 | 0.4326 | 0.4459 | 0.4566 | 0.466 | 0.4829 | 0.4993 | 0.5146 | 0.5261 | 0.5356 | 0.5414
| 29.4 | 0.4174 | 0.4311 | 0.4433 | 0.4541 | 0.4645 | 0.482 | 0.4969 | 0.5122 | 0.5247 | 0.5342 | 0.539
| 29.5 | 0.4149 | 0.4295 | 0.4438 | 0.4533 | 0.4626 | 0.4794 | 0.4974 | 0.5116 | 0.5239 | 0.5334 | 0.5383
| 29.6 | 0.4153 | 0.4276 | 0.4398 | 0.4506 | 0.4611 | 0.4785 | 0.4935 | 0.5089 | 0.5224 | 0.5319 | 0.5362
| 29.7 | 0.4142 | 0.4255 | 0.4389 | 0.4496 | 0.4601 | 0.4763 | 0.4941 | 0.5082 | 0.5206 | 0.5301 | 0.5351
| 29.8 | 0.4133 | 0.4245 | 0.438 | 0.45 | 0.4588 | 0.475 | 0.4932 | 0.5073 | 0.5187 | 0.5271 | 0.5316
| 29.9 | 0.4108 | 0.4235 | 0.4368 | 0.4464 | 0.4567 | 0.4729 | 0.495 | 0.5042 | 0.5166 | 0.5262 | 0.5305

## 多項式回帰
depth, cm
Depth(Dmax) | 2.4
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

## 回帰TMR
TMR(TPR) 回帰TMR
施設名 | ○×○× 病院
装置名 | Varian Clinac 2100c
エネルギー | 10MV
計算式の基本形
| 辺cm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
| 半径cm | 2.2444 | 3.3666 | 4.4888 | 5.611 | 6.7332 | 8.4165 | 11.222 | 14.0275 | 16.833 | 19.6385 | 22.444
depth,cm | 2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9
22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9

## 回帰誤差％
TMR(TPR) 回帰誤差％
施設名 | ○×○× 病院
装置名 | Varian Clinac 2100c
エネルギー | 10MV
| 辺cm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
| 半径cm | 2.2444 | 3.3666 | 4.4888 | 5.611 | 6.7332 | 8.4165 | 11.222 | 14.0275 | 16.833 | 19.6385 | 22.444
depth,cm | 2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9
22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9

## Scp,Sc,Sp
Sc,Scp,Sp 入力シート
Sc：コリメータ散乱係数（空中出力係数） Scp：全散乱係数（旧・照射野係数） Sp：ファントム散乱係数
Scの測定法は、ミニファントムがbestだが、使用エネルギーに対応したビルドアップキャップでもOK。
RTPSのメーカーによっては、TMRを使用の場合、Scをﾋﾞﾙﾄﾞｱｯﾌﾟｷｬｯﾌﾟでの測定値を要求するものもあるが、ここではすべてのSc測定についてミニファントムを推奨。
ScpはTMR(TPR)の基準深での値を入力すること（重要なポイント）
SpはSc,Scpを入力することで、計算結果を表示
施設名 | ○×○× 病院
装置名 | Varian Clinac 2100c
エネルギー | 10MV
辺cm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
半径cm | 2.2444 | 3.3666 | 4.4888 | 5.611 | 6.7332 | 8.4165 | 11.222 | 14.0275 | 16.833 | 19.6385 | 22.444
Sc | 0.947 | 0.96894 | 0.988 | 1 | 1.008 | 1.0177 | 1.025 | 1.03 | 1.032 | 1.032 | 1.032
Scp | 0.91 | 0.95 | 0.979 | 1 | 1.0172 | 1.038 | 1.06 | 1.0743 | 1.083 | 1.0893 | 1.0933
Sp | 0.96093 | 0.98045 | 0.99089 | 1 | 1.0091 | 1.0199 | 1.0341 | 1.043 | 1.0494 | 1.0555 | 1.0594
辺cm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
半径cm | 2.2444 | 3.3666 | 4.4888 | 5.611 | 6.7332 | 8.4165 | 11.222 | 14.0275 | 16.833 | 19.6385 | 22.444
回帰計算式Sc | [11 empty] | y = 5.493835E-06x3 - 4.813355E-04x2 + 1.374459E-02x + 9.025240E-01
回帰計算式Scp | [11 empty] | y = 9.196496E-06x3 - 8.185115E-04x2 + 2.476209E-02x + 8.264283E-01
回帰計算式Sp | [11 empty] | y = 2.304486E-05x3 - 1.155783E-03x2 + 2.055301E-02x + 9.207641E-01
Sc誤差 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Scp誤差 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sp誤差 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 空中軸外(Varian 10xサンプル）
10X 空中軸外線量比測定シート | [11 empty] | 装置名 : Clinac 2100C
自作 砲台形Mini phantom 固定具
ファントム：4cmΦ Dp=10cm Mini Phantom
MU=100
| Y軸 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 基準測定 | 13.69 | 13.66 | 13.63 | 13.6 | 13.56 | 13.52 | 13.48 | 13.42 | 13.37 | 13.33 | 13.27 | 13.24 | 13.17 | 13.13 | 13.08 | 13 | 13.06 | 13.1 | 13.16 | 13.21 | 13.26 | 13.3 | 13.35 | 13.4 | 13.44 | 13.48 | 13.53 | 13.56 | 13.6 | 13.63 | 13.65
確認測定１
確認測定２
| Average | 13.69 | 13.66 | 13.63 | 13.6 | 13.56 | 13.52 | 13.48 | 13.42 | 13.37 | 13.33 | 13.27 | 13.24 | 13.17 | 13.13 | 13.08 | 13 | 13.06 | 13.1 | 13.16 | 13.21 | 13.26 | 13.3 | 13.35 | 13.4 | 13.44 | 13.48 | 13.53 | 13.56 | 13.6 | 13.63 | 13.65
|  | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| A0 | 1.0531 | 1.0508 | 1.0485 | 1.0462 | 1.0431 | 1.04 | 1.0369 | 1.0323 | 1.0285 | 1.0254 | 1.0208 | 1.0185 | 1.0131 | 1.01 | 1.0062 | 1 | 1.0046 | 1.0077 | 1.0123 | 1.0162 | 1.02 | 1.0231 | 1.0269 | 1.0308 | 1.0338 | 1.0369 | 1.0408 | 1.0431 | 1.0462 | 1.0485 | 1.05
+-で平均を取り,それを空中軸外線量比とする
[17 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[16 empty] | + | 1 | 1.0046 | 1.0077 | 1.0123 | 1.0162 | 1.02 | 1.0231 | 1.0269 | 1.0308 | 1.0338 | 1.0369 | 1.0408 | 1.0431 | 1.0462 | 1.0485 | 1.05
[16 empty] | - |  | 1.0062 | 1.01 | 1.0131 | 1.0185 | 1.0208 | 1.0254 | 1.0285 | 1.0323 | 1.0369 | 1.04 | 1.0431 | 1.0462 | 1.0485 | 1.0508 | 1.0531
[15 empty] | 平均値 |  | 1 | 1.0054 | 1.0088 | 1.0127 | 1.0173 | 1.0204 | 1.0242 | 1.0277 | 1.0315 | 1.0354 | 1.0385 | 1.0419 | 1.0446 | 1.0473 | 1.0496 | 1.0515
近似式結果
[16 empty] | 誤差 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
近似多項式 :
Note on R43: Tomio Koyama:

## WF算出サンプル
施設名 | ○×○× 病院
装置名 | Varian Clinac 2100c
エネルギー | 10MV
Ｗ４５° くさび係数
等価正方形照射野の１辺 |  | 5 | 10 | 15 | 20
等価円形照射野の半径 |  | 2.8055 | 5.611 | 8.4165 | 11.222
深さ(cm) | 1 | 0.4382 | 0.4406 | 0.4455 | 0.4525 | 深さ(cm) | 1
| 3 | 0.4438 | 0.4444 | 0.4496 | 0.456 |  | 3
| 5 | 0.4485 | 0.4481 | 0.4523 | 0.4583 |  | 5
| 10 | 0.4607 | 0.459 | 0.4621 | 0.4671 |  | 10
| 15 | 0.4729 | 0.4699 | 0.4719 | 0.4759 |  | 15
回帰結果 | [5 empty] | ２次
等価正方形照射野の１辺 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | １次
等価円形照射野の半径 |  | 2.8055 | 5.611 | 8.4165 | 11.222 | 定数
深さ(cm) | 1
3
5
10
15
回帰結果
等価正方形照射野の１辺 |  | 5 | 10 | 15 | 20
等価円形照射野の半径 |  | 2.8055 | 5.611 | 8.4165 | 11.222
深さ(cm) | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100
| 15 | 100 | 100 | 100 | 100

## 矩形用計算シート
○○病院 Varian 2100C 10MV-Xray 矩形照射野ＭＵ検証シート
|  | 主絞り設定 |  |  | 4cm×4cm以上使用
|  | X | 4 | cm
|  | Y | 40 | cm
|  | collimator exchange k | 1.7
|  | 等価正方形の辺(Sc用) | 9.2308
|  | 等価正方形の辺(Sp・TMR用) | 9.0689 | cm
|  | 等価円形照射野の半径(Sp・TMR用) | 5.0886 | cm
Sc
Sp
|  | Dr(dmax,10x10) | 1 | cGy/MU
|  | 評価点深部 | 10 | cm | 深さ30cm以上は使用不可
|  | 線量評価点投与線量 | 100 | cGy
TMR
|  | wedge factor | 1
|  | tray factor | 1
|  | other factors | 1
|  | MU数の計算値 | #DIV/0!
|  | 設定MU数 | #DIV/0!
| RTPS | RTPSのMU数
|  | 実測線量/RTPSのMU | 99.86 | cGy
|  | 実測線量との誤差％ | -0.14%
| 独立計算 | 予測線量/独立計算のMU | #DIV/0! | cGy
|  | RTPSのMU数との誤差％ | #DIV/0!
|  | 実測線量との誤差％ | #DIV/0!
患者CT情報に基づくRTPSのプラン
RTPSのMU数
水均質計算のRTPSのMU数との差％
独立検証MU数との差％
部位
肺の存在の有無
|  | 肺の含まれる割合 |  | 1:多 2:中 3:少
|  | 入射面組織欠損率 |  | 1:多 2:中 3:少
|  | 評価面組織欠損率 |  | 1:多 2:中 3:少

## 矩形用計算シート (Day法)
○○病院 Varian 2100C 10MV-Xray 矩形照射野ＭＵ検証シート（Day法）
薄い水色の部分に入力してください
| 主絞り設定 | ( cm )
| X Right | 10 |  | X | 20 |  | collimator exchange k |  | 1.5
| X Left | 10 |  | Y | 10
| Y Head | 0
| Y Foot | 10
計算点軸外移動距離(cm)
| Ｘ | 0 | 移動距離半径 | 5
| Ｙ | -5 | 逆二乗補正:G | 0.99751
空中軸外線量比:A0
| 評価点深部 | 5 | cm | 各象限の照射野サイズ
[5 empty] | Ｓ2 |  |  | Ｓ１
| 線量評価点投与線量 | 200 | cGy | Ｘ | 10 | 20 | 20 | Ｘ | 10
|  |  |  | Ｙ | 5 | 10 | 10 | Ｙ | 5
| 線源計算点距離 | 100 | cm |  | Ｓ３ |  |  | Ｓ4
| 定格治療距離 | 100 | cm | Ｘ | 10 | 20 | 20 | Ｘ | 10
| 距離補正係数 | 1 |  | Ｙ | 5 | 10 | 10 | Ｙ | 5
中央の小さなフォントの数値は各象限の辺を２倍した仮想照射野サイズ
| OAF | 0
| 計算点距離補正 | 1 |  |  |  | 各象限の仮想等価照射野サイズ
| WF | 1 |  |  |  | 正方形の辺(Sc用) | 正方形の辺(Sp用) | 円の半径(Sp用)
| Others | 1 |  |  | S1 | 12.5 | 13.6495 | 7.6587
[5 empty] | S2 | 12.5 | 13.6495 | 7.6587
[5 empty] | S3 | 12.5 | 13.6495 | 7.6587
[5 empty] | S4 | 12.5 | 13.6495 | 7.6587
[5 empty] | Average | 12.5 | 13.6495 | 7.6587
| Ｄａｙ法１ | 各象限のSc,Sp,TMR を求め、その結果を平均してＭＵ計算に用いる方法 |  |  |  | Ｄａｙ法２ | 仮想等価照射野サイズの平均値から Sc,Sp,TMR を求める
|  | Sc | Sp | TMR
| S1 | [5 empty] | Sc
| S2 | [5 empty] | Sp
| S3 | [5 empty] | TMR
S4
| Average | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Day法1 MU = |  | #DIV/0! |  | Day法２ MU = |  | #DIV/0!
Ｓ４
Ｓ３
Ｓ１
Ｓ２

## Varian不整形
○○病院 Varian 2100C 10MV
|  | 拡大率 | 1 |  | 深さ（cm）
| 患者ID |  |  |  | 10
放射角度（°） | line # | 実測半径cm r1 | 放射状方向距離cm | Sp | TMR(d,ri) | TMR(d,ri)×Sp(ri)
0 | 1 |  |  |  |  | 0
10 | 2 |  |  |  |  | 0
20 | 3 |  |  |  |  | 0
30 | 4 |  |  |  |  | 0
40 | 5 |  |  |  |  | 0
50 | 6 |  |  |  |  | 0
60 | 7 |  |  |  |  | 0
70 | 8 |  |  |  |  | 0
80 | 9 |  |  |  |  | 0
90 | 10 |  |  |  |  | 0
100 | 11 |  |  |  |  | 0
110 | 12 |  |  |  |  | 0
120 | 13 |  |  |  |  | 0
130 | 14 |  |  |  |  | 0
140 | 15 |  |  |  |  | 0
150 | 16 |  |  |  |  | 0
160 | 17 |  |  |  |  | 0
170 | 18 |  |  |  |  | 0
180 | 19 |  |  |  |  | 0 | 減算半径cm r2 | 放射状方向距離cm | Sp | TMR(d,ri) | TMR(d,ri)×Sp(ri)
190 | 20 |  |  |  |  | 0
200 | 21 |  |  |  |  | 0
210 | 22 |  |  |  |  | 0
220 | 23 |  |  |  |  | 0
230 | 24 |  |  |  |  | 0
240 | 25 |  |  |  |  | 0
250 | 26 |  |  |  |  | 0
260 | 27 |  |  |  |  | 0
270 | 28 |  |  |  |  | 0 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 29 |  |  |  |  | 0 | 平均 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
290 | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  | Σ(Sp×TMR)/ΣSp |  | #DIV/0!
300 | 31 |  |  |  |  | 0 | 加算半径cm r3 | 放射状方向距離cm | Sp | TMR(d,ri) | TMR(d,ri)×Sp(ri)
310 | 32 |  |  |  |  | 0
320 | 33 |  |  |  |  | 0
330 | 34 |  |  |  |  | 0
340 | 35 |  |  |  |  | 0
350 | 36 |  |  |  |  | 0
|  | 合計 |  |  |  | 0
定格治療距離= | 100 | 平均 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
線源計算点距離＝ | 100 |  |  | Σ(Sp×TMR)/ΣSp |  | #DIV/0! | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
距離補正係数＝ | 1 | [5 empty] | 平均 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | Σ(Sp×TMR)/ΣSp |  | #DIV/0!
| 軸外評価点座標 | 主絞りX | 20 | cm | TMR | #DIV/0!
x | 3.5 | 主絞りY | 20 | cm | WF | 1
y | 4 | コリメータ反転係数 | 1.7 |  | TF | 1
r | 5.3151 | Scの等価正方形 | 20 | cm | Dr(dmax,10x10) | 1 | [cGy/MU]
逆二乗補正 | 0.99718 | Sc |  |  | D(d,s) [cGy] | 100
空中軸外線量比 |  | Sp |  |  | MU
r1
r2
r3
上図のように遮蔽によっては一つの放射状ラインが照射野辺縁と複数の交点をもつ場合がある。ことのとき処理は、次のような減算処理をする。 TMR(d,r)=TMR(d,r1)-TMR(d,r2)+TMR(d,r3) 計算シートへの記載の方法は次のようにします。 r1：左の実測半径 r2：下の減算半径 r3：下の加算半径 の欄に半径距離を記入して下さい。

## Siemens and Elekta 不整形
○○病院 Mevatron MD2 10X
|  | scale | 1 |  | 深さ（cm）
| 患者ID |  |  |  | 10 | 深さ24cm以上は使用不可
放射角度（°） | line # | 実測半径cm | 放射状方向距離cm | Sp | TMR(d,ri) | TMR(d,ri)×Sp(ri)
0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2 |  | 0 |  |  | 0
20 | 3 |  | 0 |  |  | 0
30 | 4 |  | 0 |  |  | 0
40 | 5 |  | 0 |  |  | 0
50 | 6 |  | 0 |  |  | 0
60 | 7 |  | 0 |  |  | 0
70 | 8 |  | 0 |  |  | 0
80 | 9 |  | 0 |  |  | 0
90 | 10 |  | 0 |  |  | 0
100 | 11 |  | 0 |  |  | 0
110 | 12 |  | 0 |  |  | 0
120 | 13 |  | 0 |  |  | 0
130 | 14 |  | 0 |  |  | 0
140 | 15 |  | 0 |  |  | 0
150 | 16 |  | 0 |  |  | 0
160 | 17 |  | 0 |  |  | 0
170 | 18 |  | 0 |  |  | 0
180 | 19 |  | 0 |  |  | 0 | 減算半径cm r2 | 放射状方向距離cm | Sp | TMR(d,ri) | TMR(d,ri)×Sp(ri)
190 | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 |  |  | 0
200 | 21 |  | 0 |  |  | 0
210 | 22 |  | 0 |  |  | 0
220 | 23 |  | 0 |  |  | 0
230 | 24 |  | 0 |  |  | 0
240 | 25 |  | 0 |  |  | 0
250 | 26 |  | 0 |  |  | 0
260 | 27 |  | 0 |  |  | 0
270 | 28 |  | 0 |  |  | 0 | 合計 | 5.6 | 0 | 0 | 0
280 | 29 |  | 0 |  |  | 0 | 平均 | 5.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
290 | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Σ(Sp×TMR)/ΣSp |  | #DIV/0!
300 | 31 |  | 0 |  |  | 0 | 加算半径cm r3 | 放射状方向距離cm | Sp | TMR(d,ri) | TMR(d,ri)×Sp(ri)
310 | 32 |  | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 |  |  | 0
320 | 33 |  | 0 |  |  | 0
330 | 34 |  | 0 |  |  | 0
340 | 35 |  | 0 |  |  | 0
350 | 36 |  | 0 |  |  | 0
|  | Σ | 0 | 0 | 0 | 0
定格治療距離= | 100 | 平均 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
線源計算点距離＝ | 100 |  |  | Σ(Sp×TMR)/ΣSp |  | #DIV/0! | 合計 | 5.6 | 0 | 0 | 0
距離補正係数＝ | 1 | [5 empty] | 平均 | 5.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[9 empty] | Σ(Sp×TMR)/ΣSp |  | #DIV/0!
| 軸外評価点座標 | 主絞りX | 14 | cm | TMR | #DIV/0!
x | 3.5 | 主絞りY | 16 | cm | WF | 1
y | 4 | コリメータ反転係数 | 1.5 |  | TF | 1
r | 5.3151 | Scの等価正方形 | 15.1351 | cm | K(dmax,10x10) | 1 | [cGy/MU]
逆二乗補正 | 0.99718 | Sc（平均半径） | 0.89457 |  | D(d,s) [cGy] | 100
空中軸外線量比 | 1.0531 | Sp | #DIV/0! |  | MU | #DIV/0!
Mevatron MD2におけるceは不整形の平均半径を用い、rに対するScの関係より導いている。これは矩形におけるコリメータ反転効果を直接的には考慮していない。
r1
r2
r3
上図のように遮蔽によっては一つの放射状ラインが照射野辺縁と複数の交点をもつ場合がある。ことのとき処理は、次のような減算処理をする。 TMR(d,r)=TMR(d,r1)-TMR(d,r2)+TMR(d,r3) 計算シートへの記載の方法は次のようにします。 r1：左の実測半径 r2：下の減算半径 r3：下の加算半径 の欄に半径距離を記入して下さい。